## PL 01 (hidden)
PHỤ LỤC 01 ̣(Kèm theo Thông báo số 254/TB-BVT ngày 09/02/2021 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh)
STT | Tên hàng hoá | Thông số kỹ thuật tham khảo | Quy cách | ĐVT | Số lượng
1 | Ống thông dẫn đường kép 2 nòng Chaperon các loại | Ống thông dẫn đường kép 2 nòng có phủ Hydrophilic đầu mềm, thiết kế lõi dạng sợi bện, có nhiều hình dạng đầu cong khác nhau, kích cỡ 6F và 5F. Ống thông ngoài dài 95cm, ống thông nòng trong dài 117cm. | 5 lọ/hộp | Lọ | 67
2 | Bộ bơm áp lực thường | Áp lực 30atm. Thể tích 20ml. Đồng hồ bơm áp lực có phát quang trong điều kiện ánh sáng thấp. Vật liệu làm bằng Polycarbonate. Phụ kiện kèm theo: Van cầm máu, Insertion tool, torque device, 3-way stopcock. Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA, ISO, CE | 5 Bộ/ Hộp | Bộ | 65
3 | Bộ stent graft cho động mạch chủ Bụng và phụ kiện | (1) Khung Stent có thiết kế khung bất đối xứng và lớp bảo vệ không có mối nối giúp thích nghi với mạch máu (2) Thân chính có đường kính từ 23–36mm, độ dài từ 130, 150, 170mm; phần chân dài đường kính từ 10-19mm; phần chân ngắn đường kính 13mm (3) Phần chân nối thêm có đường kính đầu gần 15mm, độ dài từ 80; 100, 120, 135mm. (4) Hệ thống mang Stent graft có khẩu kính thấp 18F cho thân chính, các mạch đùi 2 bên là 16F. (5) Stent graft được bung theo cơ chế Bóp-rồi-Thả | Túi/ Bộ | Bộ | 4
4 | Bộ stent graft điều trị phình động mạch chủ bụng (AAA), ( Gồm 1 miếng chính và 1 miếng phụ) và phụ kiện | ● Sử dụng cho phình tách ĐMC Bụng, có kích thước hệ thống dẫn nhỏ nhất hiện nay 18F (phần thân chính) 14F (phần nối dài). ● Đầu gần có stent chữ M: giúp chống gập gãy, áp sát thành mạch và hạn chế sự gấp nếp. ● Có thể chỉ định trên bệnh nhân có cổ túi phình đoạn gần ≥10 mm, và độ gập góc đến 65 độ. ● Có marker hình chữ e và ring marker ở chân ngắn. ● Hệ thống bung stent điều khiển bằng cách xoay tròn. ● Kích cỡ: Đường kính của Stent có tối thiểu các cỡ từ 23mm đến 36mm đối với thân chính và từ 10mm đến 28mm đối với thân nối dài. Kích thước hệ thống dẫn 18F. ● Chất liệu: Stent: Nitinol ● Graft: Polyester đa sợi mật độ cao. ● Tiêu chuẩn kỹ thuật: CE | 1 bộ/ hộp | Bộ | 2
5 | Bộ stent graft điều trị phình tách động mạch chủ bụng | Bộ gồm 3 miếng, miếng thân chính có 2 lớp gai đầu gần (trên thận và dưới thận) giúp cố định vị trí stent, tránh trôi stent ngay cả những vùng giải phẫu gập góc. Có thể điều trị cổ gập đến 75 độ. Các gai đầu tròn bên (lock stent) trong 2 ống stent phân nhánh giúp giữ miếng stent phụ không bị trôi - Độ dài thân chính: 80, 100, 120mm. - Đường kính thân chính: 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 36 mm. - Đường kính miếng chân: 9, 11, 13, 15, 17, 20, 24mm - Chiều dài miếng chân: 80, 100, 120, 140, 160mm | 1bộ/hộp | Bộ | 1
6 | Bộ stent graft điều trị phình tách động mạch chủ ngực | Chất liệu khung nitinol. Có 2 loại đầu gần phủ hoặc không phủ graft. Trên lưng stent có thanh S-bar giúp stent không bị gập theo thời gian. Chiều dài khả dụng (độ dài sheath) 90cm. Có các chiều dài 100, 150, 200, 250cm. Kết quả lâm sàng cho 100% đặt stent ở vị trí chính xác, không vỡ túi phình sau 1 năm và 96,6% giảm hoặc không tăng đường kính đoạn tổn thương. | 1bộ/hộp | Bộ | 2
7 | Bộ stent graft điều trị phình và bóc tách động mạch chủ ngực ( TAA). ( Gồm 1 miếng chính và phụ kiện) | ● Sử dụng cho phình, bóc tách động mạch chủ ngực. Có tối thiểu 8 mắt stent ở đầu gần không có lớp phủ, dài 12 mm. ● Không có thanh kim loại chạy dọc trên lưng stent. ● Có marker hình số 8 ở đoạn đầu và giữa, marker hình O ở đoạn cuối ● Hệ thống bung stent điều khiển bằng cách xoay tròn giúp đặt stent chính xác. ● Kích cỡ: Đường kính của Stent từ 22mm đến 46mm. ● Chất liệu: Stent: Nitinol ● Graft: Polyester đa sợi mật độ cao. ● Tiêu chuẩn kỹ thuật: CE | 1 Bộ/ Hộp | Bộ | 3
8 | Bộ stent graft dùng cho điều trị phình và bóc tách động mạch chủ ngực | (1) Chất liệu từ Nitinol và Polyester tự bung. (2) Stent graft dạng thẳng hoặc thuôn, cung cấp nhiều độ thuôn (do chênh lệch giữa đường kính đầu gần và đầu xa: 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12mm); Đường kính từ 24 – 44mm; Chiều dài: 100, 130, 170, 230mm. (3) (3.1) Hệ thống mang Stent graft có kích thước từ 20F, chiều dài 95cm; (3.2) được phủ lớp ái nước; (3.3) thiết kế theo công nghệ 3P với những hạt tròn giúp khả năng đi linh hoạt. (4) Stent graft được bung theo cơ chế Bóp-rồi-Thả | Túi/ Bộ | Bộ | 7
9 | Cáp nối dài cho các loại catheter đốt tương thích với máy RF | Cáp để nối catheter đốt Alcath với các máy đốt Atakr (PK-112) hay IBI (PK-142). Đạt tiêu chuẩn CE. | 1 Cái/ hộp | Cái | 10
10 | Catheter (ống thông) cong 270 độ | Đường kính 7F, dài 110 cm, với điện cực đốt dài 4 mm và 3 nhẫn 1,55 mm. Cách biệt của các điện cực là 2-5-2 mm. Các điện cực bằng PtIr. Đầu có thể xoay 270 độ. Các đường cong là Red (tầm với ở 90 độ 48 mm), Blue (57 mm), Green (65 mm), Black (73 mm), Cyan (80 mm). Đạt tiêu chuẩn CE. | 1 Cái/ hộp | Cái | 15
11 | Catheter chẩn đoán loại 10 điện cực, với nhiều đầu cong khác nhau | Kích cỡ: 4F, 5F. Kiểu cong: CSL Khoảng cách điện cực: 2/8/2, 2/5/2, 5/5/5, …Chiều dài: 65 cm, 120 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA | 1 cái / hộp | Cái | 15
12 | Catheter chụp chẩn đoán tim và mạch vành loại mềm mại dễ lái bên trái (JL), bên phải (JR) | Động mạch vành phải hoặc động mạch vành trái, Thất trái - Cấu trúc 3 lớp, lớp đan kép ở giữa, lớp trong và ngoài là Polyurethan rich nylon - Hình dáng đặc trưng vành phải, vành trái, thất trái, hoặc quai động mạch chủ - Cấu tạo: Cấu trúc 3 lớp: lớp đan kép, cỡ 5F có lòng rộng 1.20mm và cỡ 4F có lòng rộng 1.05mm. Đầu catheter rất linh hoạt, catheter không gây co mạch khi đi qua động mạch rất nhỏ. Đặc điểm: Catheter có độ mềm mại cân bằng với độ cứng để đẩy dễ dàng tới đích, không gập gẫy khi xoay lắc. Kích thước: cỡ 5F và 4F, dài 100cm Vật liệu: Polyurethan rich nylon. Tiêu chẩn kỹ thuật: ISO, EC Tiệt trùng: Oxide Ethylene Công dụng: Đưa vào lỗ động mạch vành phải, trái, thất trái | 05 cái/hộp | cái | 90
13 | Catheter chụp động mạch vành 2 bên | Cấu trúc: 4 lớp, chống vặn xoắn nhờ cấu tạo đan kép ở giữa, cỡ 5F có lòng rộng 1.20mm và cỡ 4F có lòng rộng 1.05mm. Đầu catheter rất linh hoạt, catheter không gây co mạch khi đi qua động mạch rất nhỏ (động mạch quay) Hình dạng: Catheter có độ mềm mại cân bằng với độ cứng để đẩy dễ dàng tới đích là lỗ mach vành, không gập gẫy khi xoay lắc. Kích thước: cỡ 5F và 4F, dài 100cm Chất liệu: POLYAMIDE . Tiêu chẩn kỹ thuật: ISO, EC Tiệt trùng: Oxide Ethylene | 05 cái/hộp | cái | 420
14 | Catheter đốt đầu uốn cong 2 hướng, có thể uốn được nhiều độ cong khác nhau | Khoảng cách điện cực: 2/5/2. Đầu có thể uốn cong 2 hướng. Cơ chế khóa tự động, nhiều kiểu cong khác nhau, kích thước đầu tip 4mm và 8mm. Chiều dài: 115 cm. Kích cỡ: 7F. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA | 1 cái / hộp | Cái | 5
15 | Dụng cụ đóng mạch máu | Tính năng hấp thu hoàn toàn hệ thống đóng chủ động đầy đủ với mỏ neo trong động mạch tiên tiến, chỉ khâu và collagen phong kín. Được thiết kế để giữ cố định hệ, mỏ neo cung cấp nhanh, an toàn và đáng tin cậy cầm máu. Các cỡ 6F-8F. | Cái/ hộp | Cái | 24
16 | Dụng cụ mở đường động mạch đùi dài 16,24cm | Loại 5 đến 9 FR, độ dài là 16cm và 24cm. Đạt tiêu chuẩn: CE, ISO, FDA | 5bộ/hộp | Bộ | 120
17 | Dụng cụ mở đường vào động mạch quay các cỡ dây dẫn ái nước | Cấu tạo: Bao gồm các thành phần sau: . Kim catheter chọc mạch cỡ 20G x 2". . Guide wire nhỏ cỡ 0.025" x 45cm . Bơm tiêm 2.5ml . Introducer Sheath (Ống máng mở đường) . Delator (Nòng dẫn đường cho ống máng) . Dao rạch da Đặc điểm: Sheath có lớp ái nước M Coating giúp Sheath đi qua da và thành mạch dễ dàng, lực ma sát cản chỉ bằng 1/2 so với sheath thông thường, lớp ái nước ngăn ngừa hiện tượng co mạch . Sheath ôm khít Delator, mỏng để luồn qua da và thành mạch dễ dàng không gợn, không rít. . Guide wire dài 0.025" dài 45cm ái nước để dẫn đường cho Delator và- Sheath . Van cầm máu hình chữ thập kiểu "Cross-Cut" . Kích thước: Cỡ 5F, 6F dài 10cm Vật liệu : Sheath được phủ lớp ái nước M Coating Tiêu chuẩn kỹ thuật : ISO, EC Tiệt trùng bằng Oxide Ethylene | 05 cái/hộp | Bộ | 400
18 | Khung giá đỡ (stent) động mạch ngoại vi loại thường | Stent tự giãn nở bằng nitinol nhớ hình, đường kính 5-8mm, chiều dài 20-30-40-60-80-100-120-150-200mm, độ dài ống thông có gắn stent 80 và 120 cm, sử dụng dây dẫn 0.035”. | 1 cái/hộp | Cái | 15
19 | Micro Catheter siêu nhỏ dạng xoắn đặc biệt dùng cho tổn thương tắc mãn tính, đường kính 1,9F | Đầu tip côn đến 0,48mm ( 0,019") (1.4 Fr) - Thân được gia cố cấu trúc dạng bện, giúp chống xoắn trong những tổn thương quanh co, - Lớp phủ Hydrophilic ái nước. - Chiều dài: 135 cm, 150cm. - Đường kính ngoài phần thân xa: 1.9 Fr - Đường kính ngoài phần thân gần: 2.6 Fr | 1 Cái/hộp | Cái | 15
20 | Micro catheter trợ giúp dây dẫn đường cho bóng và stent cỡ 1.8F | Cấu tạo: Đầu mềm. Đoạn đầu có cấu tạo nhiều đoạn, nhiều lớp, sau đoạn đầu mềm là đoạn có lớp cuộn bằng vàng để giữ được đặc tính mềm mà tăng tính cản quang, sau đó là đoạn đan kép bằng thép không rỉ để gia tăng tính hỗ trợ cho dây dẫn, mặt trong và mặt ngoài là PTFE . Kích thước: cỡ 1.8F Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO, EC | 01 cái/hộp | cái | 12
21 | Ống thông dẫn đường mạch máu ngoại biên đầu thẳng và đối bên 4F,5F,6F làm bằng thép không gỉ phủ lớp Polymer và PTFE dài 45cm/100cm | Ống thông can thiệp mạch máu ngoại biên - Kích thước 4F, 5F, 6F dài 45-100 cm. - Chất liệu: thép không gỉ, phủ polymer. - Hình dáng: cong dùng cho mạch chậu và thẳng - Tương thích wire 0.035" - Có loại thẳng và đối bên crossover - Đầu típ có marker cản quang - Có valve cầm máu và stopcock 3 cửa | 1 Cái/ Hộp | Cái | 10
22 | Ống thông trợ giúp can thiệp cho mạch vành | Kích thước: Cỡ 5,6,7,8 Fr, lòng rộng tối thiểu 0.071Fr( với 6F). Tổng cộng 230 loại đầu cong. Kỹ thuật đan lưới lòng ống Full Wall. Lớp áo ngoài bằng chất liệu Vest-Tech Nylon. Mặt trong làm bằng chất liệu HDPE | 01 cái/ hộp | Cái | 250
23 | Ống thông trợ giúp can thiệp mạch vành | Các kích cỡ: 5F, 6F, 7F, 8F. Nhiều loại: JL, JR, XBU, Amplatz. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO, FDA Lòng ống rộng, có phủ lớp bên trong, cản quang tốt. Công nghệ FULL-Wall dệt lớp áo ngoài | 1cái/hộp | Cái | 90
24 | Van hai lá sinh học các cỡ | Lá van làm bằng chất liệu sinh học có tính tương đồng sinh học cao. Cấy ghép dễ dàng. Vòng van có đánh dấu để dễ dàng định vị van vào tim khi khâu van. Đảm bảo huyết động qua van. Độ bền của van là 20 năm. Các cỡ từ 25mm đến 33mm | 1 cái /hộp | Cái | 5
25 | Guide wire cứng đầu cong | Cấu tạo: Dây lõi kim loại, phủ lớp ái nước M Coating để ít tổn thương nội mạc, linh hoạt dễ lái Đặc điểm: Thân cứng, dài 260cm đầu cong góc 45 độ hoặc hình chữ J, phần đầu linh hoạt dài 3, 5, 8cm. Kích thước: cỡ 0.035" dài 260cm Vật liệu: Chất liệu lõi dây làm bằng Nitinol, tăng tính cản quang để người sử dụng quan sát bằng lớp áo Tungsten , phủ ngoài bằng lớp ái nước M Coat Tiêu chẩn kỹ thuật: ISO, EC Tiệt trùng ; Oxide Ethylene | 05 cái/hộp | cái | 28
26 | Guide wire mềm đầu cong | Cấu tạo: Dây lõi kim loại, phủ lớp ái nước M Coating. Đặc điểm: Thân mềm, dài 260cm đầu cong góc 45 độ hoặc hình chữ J, phần đầu linh hoạt dài 3, 5, 8cm. Kích thước: cỡ 0.035" dài 260cm Vật liệu: Chất liệu lõi dây làm bằng Nitinol, tăng tính cản quang để người sử dụng quan sát bằng lớp áo Tungsten, phủ ngoài bằng lớp ái nước M Coat Tiêu chẩn kỹ thuật: ISO, EC Tiệt trùng: Oxide Ethylene | 05 cái/hộp | cái | 35
27 | Dây máy điện xung | Đạt tiêu chuẩn ISO | Túi 1 cái | Bộ | 300
28 | Dây nối truyền vành 2 đường ra | Dây nối truyền dung dịch liệt tim chữ Y với hai nhánh dài 8,9 cm và 25,4 cm. | 1 cái/ túi | Cái | 5
29 | Đè lưỡi gỗ | Kích thước 150*20*2mm. Được tiệt trùng, đạt tiêu chuẩn ISO | Hộp 100 cái | Cái | 46764
30 | Đèn cồn | Đạt tiêu chuẩn ISO | Hộp 1 cái | Cái | 10
31 | Dù bảo vệ chống tắc mạch hạ lưu trong can thiệp động mạch vành, động mạch cảnh chất liệu Polyurethane, có móc chắn xạ NitiLoop. | Thân dây bằng thép không gỉ phủ PTFE, kích thước 0,014". Chất liệu dù Polyurethane, lỗ lọc siêu nhỏ 110 micron, đầu wire mềm 3cm. Dù lọc có móc chắn xạ NiTi Loop. Chiều dài 190cm, 300cm. Đạt tiêu chuẩn 13485:2016; EC; FSC. | 1 cái/ hộp | Cái | 7
32 | Dụng cụ bắt dị vật (Snair) | Dây Nitinol siêu đàn hồi.Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO | Hộp/1 cái | Cái | 2
33 | Dung dịch phun khử trùng bề mặt loại 1 | Dùng cho Hệ thống phun sương khử trùng phòng mổ Airdecon 200.Thành phần: Hydrogen Peroxyde(H2O2) 7,5%. | Can 2,5L | can | 9
34 | Dung dịch phun khử trùng bề mặt loại 2 | Thành phần: Hydrogen Peroxyde(H2O2) 7,5%. | Can 5 lít | Can | 50
35 | Enhance đánh bóng( hình đĩa, hình nụ) | Đạt tiêu chuẩn ISO | Bộ 10 cái | Cái | 130
36 | Gắp nha | Chất liệu: Bằng thép không gỉ | Hộp 10 cái | Cái | 69
37 | Giấy cắn | Chất liệu giấy tự nhiên. Quy cách: hộp ≥ 10 xấp | Hộp 10 thếp | Hộp | 5
38 | Giấy cân môi trường | Đạt tiêu chuẩn ISO | Hộp 100 tờ | Hộp | 3
39 | Giấy điện tim 1 cần | Giấy in nhiệt dạng cuộn. Có dòng kẻ. Dùng được cho máy điện tim 1 cần. Kích thước khổ giấy 50mm. Đạt tiêu chuẩn ISO | Hộp 10 cuộn | Cuộn | 419
40 | Giấy điện tim 6 cần | Kích thước: 110mmx140mmx143 sheets. Giấy in nhiệt kiểu xấp dùng được cho máy điện tim 6 cần. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; EC | Túi 1 tập | tập | 805
41 | Giấy in | sử dụng được cho máy siêu âm sony, kích thước 110mm*20m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Hộp 10 cuộn | Cuộn | 1338
42 | Giấy in monitor sản khoa | Kích thước 150mm x 100mm | Túi 1 tập | thếp | 309
43 | H File (các số) | Dùng để giũa ống tủy có nút chặn bằng caosu trên từng cây. Đóng hộp tối thiểu 06 cây | Hộp 6 cây | Cây | 360
44 | Hóa chất H2O2 | Thành phần: Nước 50%, hydrogen Peroxide 50%. Trạng thái vât lý: Dạng lỏng, không màu, tương thích với máy Plasmax P110-1D. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 150ml/ lọ | Lọ | 40
45 | Hộp lồng vô khuẩn phi 90 | Chất liệu polystyrene, kích thước 90 x 15mm, dùng để nuôi cấy mô tế bào vi sinh vật, Đã được tiệt trùng. | Túi 10 cái | Cái | 20000
46 | Huyết áp | Áp suất :20 - 300mmhg. Độ chính xác: ± 3mmhg. Trọng lượng: 430g. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Hộp 1 Bộ | bộ | 64
47 | K File (các số) | mỗi cây có nút chặn cao su phù hợp với chiều dài, dùng để nong ống tủy. | Hộp 6 cây | Cây | 360
48 | Khung giá đỡ (stent) động mạch cảnh tự bung chất liệu Elgiloy | Khung giá đỡ (stent) động mạch cảnh tự bung chất liệu Elgiloy, với lực hướng tâm không đổi. Đường kính từ 6mm - 10mm. Chiều dài từ 21mm - 37mm. Đạt tiêu chuẩn 13485; EC; FSC. | 1 cái/ hộp | Cái | 2
49 | Kim cấy chỉ | Được làm bằng thép khong gỉ. đã tiệt trùng | Túi 1 cái | cái | 800
50 | Kim châm cứu 15cm | Vỉ nhôm, cán đồng, có khuyên, thân kim sử dụng thép chuyên dụng, dẫn điện tốt. Vô trùng. Dùng 1 lần hoặc hấp sấy dùng nhiều lần. Kích thước : 0,30mmx150mm. Đạt tiêu chuẩn chất lượng EN ISO 13485:2016,CE | Vỉ 10 cái | Chiếc | 5000
51 | Kim sinh thiết có kim dẫn đường 5C | Kính thước kim từ 14-20G, chiều dài từ 90-220mm. Đạt tiêu chuẩn iso 13485, CE | Túi 1 cái | Cái | 204
52 | Kim sinh thiết lõi CNB kèm mở đường dùng cho gan, phổi | - Tỷ lệ lấy mô cao, bảo tồn cấu trúc tế bào - Loại kim sinh thiết bán tự động - Bề mặt phản quang dễ dàng theo dõi trên hình ảnh siêu âm và CT - Dễ sử dụng - Có loại kim và mổ đường được cấp bằng sáng chế trong ngăn chặn không khí cho sinh thiết phổi và não - Đường kính kim: 18G - Chiều dài kim: 13 cm - Chiều dài đầu lấy mẫu (S, M, L): 10, 14, 18mm | 1 cái/ gói | Cái | 150
53 | Lá Matric nhựa trong | Đạt tiêu chuẩn ISO | Gói 100 miếng | Gói | 8
54 | Lá matric thép | Đạt tiêu chuẩn ISO | Túi 10 cái | Cái | 22
55 | Lèn dọc | Đạt tiêu chuẩn ISO | Vỉ 6 cây | Vỉ | 3
56 | Lentuylo | Chất liệu: thép không gỉ. Lò xo gắn liền chuôi, có đánh dấu màu tương ứng với kích thước | Hộp 05 cây | Cây | 125
57 | Lọ đựng bệnh phẩm | Chất liệu nhựa PP hoặc PS, Thể tích từ 50-100ml. Đạt tiêu chuẩn iso 13485 | Túi 50 chiếc | Cái | 5244
58 | Miếng vá nhân tạo | Kích thước 4 x 5cm, chất liệu Polyester Urethan. Lớp phủ chống thấm tính đàn hồi cao. Đạt tiêu chuẩn: ISO, EC | 02 miếng/hộp | miếng | 10
59 | Mũi Gate đủ số | Đạt tiêu chuẩn ISO | Vỉ 6 cây | Vỉ | 35
60 | Mũi khoan Endo Z | Đạt tiêu chuẩn ISO | Vỉ 5 mũi | Mũi | 70
61 | Mũi nạo ngà tay chậm đủ số | Đạt tiêu chuẩn ISO | Hộp 5 mũi | Mũi | 50
62 | Muối viên tinh khiết | Đạt tiêu chuẩn ISO | Bao 25 kg | kg | 3000
63 | Nến viên tinh khiết dạng hạt | Dạng viên nhỏ, không chưa plastic polymers.Dùng cho chuyển và đức bệnh phẩm. Nhiệt độ nóng chảy: 56 - 57 độ C | Túi 0,9 kg | Túi | 23
64 | Ống falcon 15ml | Thang chia: 1ml. Lực ly tâm tối đa: 15,000 x g.Không chứa chất gây nhiễm.Không chứa Dnase, Rnase, DNA, chất ức chế PCR. Dung tích: 15mL | Túi 100 cái | Cái | 5000
65 | Ống falcon 50 ml | Thang chia: 1ml. Lực ly tâm tối đa: 15,000 x g.Không chứa chất gây nhiễm.Không chứa Dnase, Rnase, DNA, chất ức chế PCR. Dung tích: 50mL | Túi 50 cái | Cái | 250
66 | Ống hút nước bọt | Chất liệu: Silicon. | Túi 100 cái | Cái | 5300
67 | Ống máu lắng | Làm bằng nhựa y tế. Ống chứa dịch chống đông Sodium citrate,Thể tích dịch 1.2 ml. Nắp cao su. | Hộp 100 cái | cái | 7000
68 | Ống ngậm thổi dùng cho bệnh nhân | làm bằng nhựa plastic, kết nối được với máy đo chức năng hô hấp | Hộp 100 cái | cái | 2600
69 | Ống nghe | Gồm 1 ống nghe có màng lọc, dây đeo tai nghe 2 bên làm bằng nhôm. Dây đeo vật liệu PVC có màu xám hoặc đen. Trọng lượng 130g. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485 | Hộp 01 cái | Cái | 50
70 | Ống nghiệm chân không EDTA K2 | * Ốngn ghiệm nhựa PP trung tính, kích thước 12x75mm, thể tích 5ml.Nắp cao su với độ đàn hồi cao, phủ bọc nhựa màu xanh biển giúp thuận lợi trong qúa trình thao tác, thiết kế phù hợp máy tự động. * Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA), thể tích vừa đủ kháng đông cho 2ml máu. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. * Có giấy chứng nhận phân tích của Eurofins chứng minh ống nghiệm nhựa chịu được lực quay ly tâm 3000 vòng/phút trong thời gian 5 phút. | Hộp 100 cái | Cái | 110500
71 | Ống nghiệm nhựa có nắp phi 1.6cm x 10cm | Ống xét nghiệm nước tiểu vật liệu: Polypropylene, thể tích tối đa 10ml. Kích thước phi 1.6 x 10cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 | 250 cái/túi | Cái | 57460
72 | Ống ngoài tim | Canuyn dài từ 4.75" (12.1) - 6'' (15.2cm) | 20 cái /hộp | Cái | 10
73 | Ống Serum | Ống nghiệm nhựa PP 5ml(12 x 75mm),trung tính,nắp màu đỏ,có vạch định mức lấy bệnh phẩm.Có chứa hạt nhựa Poly Styrene hình khối hoặc bi bên trong. Đạt tiêu chuẩn ISO | 100 ống/hộp | Cái | 35000
74 | Ống tráng Natricitrat | Ống nghiệm nhựa PP 5ml (12 x 75mm), nắp màu xanh lá cây. Sử dụng dung dịch Trisodium citrate 3,8%. Đạt tiêu chuẩn ISO. | 100 ống/hộp | Cái | 35000
75 | Que hàn Composite | Đạt tiêu chuẩn ISO | Túi 1 cây | Cái | 6
76 | Que truyền vành các cỡ | ● Que truyền vành được sản xuất theo công nghệ DLP, có tráng Silicone bên trong, tạo bề mặt luôn trơn nhẵn. ● Chiều dài 7,5'' (19,1cm). Size 10 hoặc 12,14. ● Đạt tiêu chuẩn ISO 13845:2012 và FDA | Túi 1 cái | Cái | 10
77 | Sonde hút dịch ổ bụng (Dây bốc thụt) | Kích thước dài 1.3m | Bó 10 cái | cái | 5000
78 | Stent chẹn cổ tạm thời cho túi phình mạch não cổ rộng | Thiết bị có thể điều chỉnh đường kính, kiểm soát chủ động bằng thanh trượt điều khiển trên tay cầm, dạng bắc cầu qua cổ túi phình hỗ trợ đặt coil, khả năng hiển thị hoàn toàn, không làm chặn dòng chảy trong suốt quá trình đặt coil, sau đó khung được thu hồi lại hoàn toàn. Thông số kỹ thuật: đường kính dao động từ 1.5mm đến 4.5mm, chiều dài 32mm, tương thích microcatheter 0.021" ID. Tiêu chuẩn ISO, CE. | cái/hộp | Cái | 4
79 | Tay dao điện | Tay dao điện dùng một lần (2 phím bấm, cáp dài 3m, giắc cắm 3 chân). Cấu tạo gồm: Tay dao có 2 nút bấm, giắc cắm 3. Vật liệu từng phần trong cấu tạo: giắc cắm 3 chân. Hình dạng: lưỡi dao dẹt. Tiệt trùng: bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Túi 01 cái | Cái | 500
80 | Thám châm | Chất liệu thép không gỉ. Thân tiết diện lục lăng, dài 10 cm, có vạch nhám ngang. Hai đầu cong, dạng móc nhọn. Dùng trong thủ thuật Răng hàm mặt | Túi 01 cái | Cái | 100
81 | Túi đựng nước tiểu | Làm bằng vật liệu nhựa, có khóa vặn ¾ vòng, dây dẫn dài 0.75 m, đường kính ngoài 6.8mm, đường kính van tháo dịch 9.2 mm; tính năng chống trào ngược có lỗ treo, không gây độc hại không gây kích ứng. Có vạch chia dung tích. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 | Thùng 200 cái | Cái | 7241
82 | Van động mạch chủ sinh học các cỡ | ● Van được sản xuất từ màng tim lợn. Lá van làm bằng chất liệu sinh học có tính tương đồng sinh học cao khi ghép cho bệnh nhân. ● Vòng van có đánh dấu để dễ dàng định vị van vào tim khi khâu van. Đảm bảo huyết động qua van. ● Đặc biệt, van sinh học động mạch chủ có độ bền tối thiểu 20 năm. ● Có các cỡ từ 21mm đến 29mm | 01 cái/ hộp | Cái | 5
83 | Xilanh đầu xoáy các cỡ | Dung tích từ 6ml đến 12ml. Đạt tiêu chuẩn: ISO | 25 Cái/hộp | Cái | 550
84 | Bộ dụng cụ chọc ngoài màng tim | 1 bộ gồm: catheter pigtail hoặc catheter thằng (có đánh dấu cản quan marker band) dilator .035’’ (0.89 MM) x 80cm, 2 đầu (J và thẳng), dây dẫn PTFE chuẩn 01 kim gây tê 01 kim tiêm thuốc 02 kim chọc mạch 01 dao mổ 03 bơm tiêm có khóa 01 túi chứa chất thải có vòi dẫn lưu 1000ml 01 khóa ba ngả lớn Kẹp ngàm cá sấu 2 đầu gạc bọt biển 01 drape có lỗ 01drape 3 lớp thấm hút Chỉ 3.0 với kim vát cong Bộ nhãn PALTM – (4) vàng nước muối sinh lý, (4) đỏ mẫu xét nghiệm, (4) xanh gây tên cục bộ 2 ChloraPrep® x 3 ml (màu cam) dùng trong PC801 và PC802 | 1 Bộ/ Hộp | Bộ | 5
85 | Bộ dụng cụ đốt laser nội mạch điều trị suy tĩnh mạch hiển | Sợi quang đầu bọc vàng, bề mặt lồi hình cầu, kim 21G, cây nong 4F dài 10cm, dây dẫn 45cm. Tương thích với máy Vanacure 1470 | 01 cái/hộp | Cái | 30
86 | Đầu đốt laser điều trị tĩnh mạch hiển lớn các cỡ các loại | Chiều dài dây: 2.5 m ; 2,6 m. Đường kính dây 600µm ; 400 µm. Đường kính đầu phát nhiệt 1,8mm ; Chống nước tiệt trùng. Đầu đốt phát xạ năng lượng tỏa tròn đảm bảo nguồn năng lượng tác động trực tiếp lên thành tĩnh mạch. Tương thích với introducers 6F ;- Vòng tỏa nhiệt lệch 60˚ so với đầu kim. Tiêu chuẩn kỹ thuật: CE | 01 túi /01 cái | Cái | 30
87 | Bộ kít tách huyết tương giàu tiểu cầu | Bộ kít tách huyết tương giàu tiểu cầu gồm có xi lanh đôi 15ml(xi lanh 2 thân có nắp đậy) tiệt trùng và hoạt hóa chống đông, giúp tách trực tiếp huyết tương giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, sau đó bơm trực tiếp vào ổ khớp giúp cải thiện, tăng sinh tế bào sụn khớp.Chỉ định cho các bệnh nhân được chuẩn đoán thoái hóa khớp, đau khớp gối, có gai rìa xương, lạo xạo khi cử động; tổn thương hoặc tái tổn thương dây chằng; tổn thương sụn; rách các sợi cơ, viêm mỏm lồi cầu; viêm khớp cấp độ 1-3; tổn thương trong khớp và bề mặt khớp.Tiêu chuẩn chất lượng ISO. | 1 bộ/hộp | Bộ | 150
88 | Bộ Kit tách huyết tương giàu tiểu cầu | Có 3 khoang khép kín, hình trụ thẳng. Có vạch đo thể tích PRP. Dung tích khoang chứa ≥15ml trong đó chứa được ≥13ml máu. Mỗi kit được bao gói trong túi ép vô khuẩn. Quy cách đóng gói là 5kit/ Hộp. | 5 kit/ hộp | Kít | 150
89 | Bộ sheath để thả dù đóng lỗ thông còn ống động mạch, thông liên nhĩ, thông liên thất | Đường kính ngoài từ 8 F đến 14 F - Lớp trơn láng cho các dụng cụ khác dễ dàng đi qua. - Đầu cong can thiệp 45ᵒ - Que thả để lắp dù và delivery được đóng gói riêng. | Hộp/1 bộ | Bộ | 3
90 | Bộ Sheath để thả dù đóng lỗ thông Ống Động Mạch,Thông Liên Thất, Thông Liên Nhĩ | Bộ dụng cụ bung dù. Thiết kế đặc biệt để đẩy dụng cụ bít. Thiết kế vỏ tăng cường polymer giúp tăng khả năng kháng xoắn thông qua một lớp bện làm bằng thép không gỉ. Lớp vỏ bọc PTFE giảm ma sát. Đầu mềm, điểm chắn bức xạ được thiết kế để giảm thiểu nguy cơ tổn thương mạch và hình dung của vị trí. Kích thước: 4F,5F,6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 12F.(45/80, 90/80 và 180/80). Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA. | Hộp/ 1 bộ | Bộ | 3
91 | Bộ Stent graft phụ dùng cho điều trị phình và bóc tách động mạch chủ ngực hoặc điều trị phình động mạch chủ bụng | ● Phù hợp để bổ sung với bộ khung giá đỡ động mạch chủ bụng hoặc động mạch chủ ngực để sử dụng khi cần ghép cho bệnh nhân. ● Có Marker hình số ""8"" ở đầu và giữa, một marker hình ""O"" ở đoạn cuối. ● Không có thanh kim loại chạy dọc trên lưng stent, không cần xoay chỉnh hệ thống khi đặt. Hệ thống bung stent điều khiển bằng cách xoay tròn. ● Đường kính của Stent từ 10 mm đến 28mm ( với bộ stent graft phụ dùng cho điều trị phình và bóc tách động mạch chủ bụng) ● Đường kính của Stent từ 22mm đến 46mm ( với bộ stent graft phụ dùng cho điều trị phình và bóc tách động mạch chủ ngực) ● Chất liệu: Stent: Nitinol ● Graft: Polyester đa sợi mật độ cao. ● Tiêu chuẩn kỹ thuật: CE | 1 Bộ/ Hộp | Bộ | 1
92 | Bơm tiêm khí máu động mạch 1ml | Bơm tiêm khí máu động mạch 1ml có tráng Lithium heparin khô cân bằng Canxi trong lòng syringe, hàm lượng 23,5IU/ml. Đầu Filter Pro. Syringe loại luer slip, không có kim. Đạt tiêu chuẩn ISO, FDA. | Hộp 1000 cái | Cái | 10000
93 | Bơm tiêm nha khoa | Vỏ ngoài làm bằng thép không gỉ, Đầu bơm tiêm áp lực | Túi 1 cái | Cái | 2
94 | Catheter lấy huyết khối động mạch các cỡ 2Fr, 3Fr, 4Fr, 5Fr, 6Fr | Đạt tiêu chuẩn ISO | Hộp 01 cái | Cái | 16
95 | Catheter thông tim 5F | Cấu trúc 3 lớp, lớp đan kép ở giữa, lớp trong và ngoài là polyurethan rich nylon - Hình dáng đặc trưng đưa được cả vào vành phải, vành trái,quai động mạch chủ - cỡ 5F có lòng rộng 1.20mm và cỡ 4F có lòng rộng 1.05mm. Đầu catheter rất linh hoạt, catheter không gây co mạch khi đi qua động mạch rất nhỏ. Catheter có độ mềm mại cân bằng với độ cứng để đẩy dễ dàng tới đích, không gập gẫy khi xoay lắc. Kích thước: cỡ 5F, dài 100cm Tiêu chẩn kỹ thuật: ISO, EC | 05 cái/hộp | cái | 4
96 | Chỉ khâu van tim | Chỉ không tan tổng hợp đa sợi Polyester số 2/0, dài 75cm, 2 kim, kim tròn phủ silicone 1/2 vòng tròn dài 26mm Đạt tiêu chuẩn: EC, FDA, ISO 13485. | Hộp 36 sợi | Sợi | 614
97 | Chỉ không tan tổng hợp đa sợi Polyester số 2/0 | Chỉ không tan tổng hợp đa sợi Polyester số 2/0, dài 75cm, 2 kim, kim tròn phủ silicone 1/2 vòng tròn Đạt tiêu chuẩn: EC, FDA, ISO 13485. | Hộp 36 sợi | Sợi | 503
98 | Cọ tăm bông | Tăm bông quét keo | Hộp 100 cái | Cái | 8
99 | Cốc súc miệng | Làm bằng nhựa y tế. Được tiệt trùng | Sâu 20 cái | Cái | 7500
100 | Coil nút mạch não loại không phủ Gel các loại, các cỡ | Vòng xoắn kim loại chất liệu Platium với các kiểu hình xoắn khác nhau: Xoắn ốc, phức hợp 3D, siêu mềm 2D, siêu mềm 3D,…Có 2 hệ thống coil 10 và coil 18, đường kính vòng xoắn từ 1mm đến 24mm, chiều dài coil từ 1cm đến 68cm. | 1 cái/ hộp | Cái | 50
101 | Cuộn nút mạch não | Chất liệu Platinum, có 2 loại 3D và Helix, đường kính sợi coil tăng dần từ 0.0115” đến 0.0145”, chiều dài cuộn coil từ 1-50 cm. Có các kích cỡ: 1.5-1, 1.5-2, 1.5-3, 1.5-4, 2.5-2, 2.5-6, 2.5-8… | Hộp/ Cái | Cái | 100
102 | Côn giấy | Đạt tiêu chuẩn ISO | Hộp 216 cây | Hộp | 60
103 | Đầu dò siêu âm IVUS cơ 45 MHZ | Dây dẫn Ashahi Intecc giảm hiện tượng méo hình ảnh - Đường kính nhỏ 3.5F dài 135 cm | 1 Cái/ Hộp | Cái | 7
104 | Dây cao su ống nghe | Chất liệu làm bằng cao su dài 1.5m. Viền ống thiết kế tròn. Tránh gây tổn thương khi sử dụng | Bó 20 cái | cái | 592
105 | Dây dẫn can thiệp mạch ngoại vi ái nước, chất liệu thép không gỉ cỡ 0.014" | Dây dẫn can thiệp mạch ngoại vi ái nước chất liệu lõi thép không gỉ, đường kính 0.014". Dây phủ Hydrophilic . Có hai loại đầu Tip load: 3 & 6 gram. Đầu tip chắn bức xạ 2cm. Loại đầu: thẳng và cong. Chiều dài: 182 cm và 300cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EC; FSC | Túi/cái | Caí | 30
106 | Dây dẫn can thiệp mạch ngoại vi, ái nước cỡ nhỏ dễ điều khiển | Dây dẫn can thiệp mạch ngoại vi chất liệu lõi thép không gỉ, cỡ 0.018", phủ ái nước Hydrophilic ở đầu xa 8cm và 12cm. Chiều dài 110cm, 150cm, 200cm và 300cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EC; FSC | 01 cái/ hộp | Cái | 2
107 | Dây dẫn đường cho Catheter loại siêu cứng | Dây dẫn can thiệp mạch máu siêu cứng cỡ 0.035" và 0.038" phủ Teflon. Cấu trúc phẳng phía ngoài dây, phần đầu lõi được vuốt thon dần. Chiều dài 75cm, 145cm, 150cm, 180cm, 260cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EC; FSC | 05 cái/ hộp | Cái | 10
108 | Dây đo áp lực FFR, đo dòng chảyCFR và đo kháng vi mô IFR chuyên dùng cho máy Volcano | Dây dẫn đo áp lực trữ lượng mạch vành có sensor cảm ứng phủ ái nước và lớp PTFE, dài 185-300 cm - Đường kính 0.014" | 1 Cái/ Hộp | Cái | 5
109 | Dây Ga ro | Làm từ vải có sức co giãn tốt | Túi 10 cái | Cái | 650
110 | Dù bít lỗ thông Động Tĩnh Mạch | AMPLATZER VASCULAR PLUG cung cấp thuyên tắc mạch tại vùng đặt ngắn. Thiết kế gọn nhẹ, thiết bị thùy đơn với lớp lưới nitinol thiết kế lý tưởng cho các vùng đặt ngắn. Thiết bị tương thích với vỏ bọc 4 - 6F hoặc ống thông dẫn hướng 5 - 8F tùy thuộc vào kích cỡ thiết bị. Phạm vi kích thước ống mạch có thể điều trị: 2.7mm - 12.3mm. Kích cỡ đa dạng: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16mm. Thiết bị được đóng gói với một dây đẩy nitinol 135cm. Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA | 1 cái/ hộp | cái | 16
111 | Dụng cụ Amplatzer bít thông liên nhĩ | Chất liệu bằng sợi Nitinol phủ một lớp bạch kim, được thiết kế dạng đĩa kép, làm kín bởi lớp màng polypropylene. Kích thước lên đến 40mm | Hộp/1cái | cái | 3
112 | Mũi khoan kim cương hình chóp ngược (đỏ, xanh lam) | Đạt tiêu chuẩn ISO | Vỉ 5 mũi | Mũi | 110
113 | Mũi khoan kim cương hình quả trám | Đạt tiêu chuẩn ISO | Vỉ 05 mũi | Mũi | 15
114 | Mũi khoan kim cương hình trụ | Đạt tiêu chuẩn ISO | Vỉ 05 cái | Cái | 120
115 | Mũi khoan kim cương tròn | Đạt tiêu chuẩn ISO | Vỉ 05 cái | Cái | 150
116 | Ống thông (Guiding catheter) phủ Hydrophilic Z-Glide hỗ trợ đẩy sâu trong can thiệp tắc động mạch vành phức tạp mạn tính | Catheter có các cỡ 6F, 7F, 8F Lớp phủ Hydrophilic Z-Glide Có vòng trục Platinum Iridium, có marker đầu xa Chiều dài 150cm. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485; EC; FSC. | Túi/cái | Cái | 15
117 | Ống thông trợ giúp can thiệp thông liên thất (IM) | Chất liệu Nylon, mặt dụng cụ nhẵn, trơn, có đường viền bện (thép không gỉ). Làm bằng chất liệu có cản quang, Loại có lỗ bên hoặc không có lỗ bên. Kích cỡ 4F, 5F, 6F dài 100cm/125cm. Đường kính trong 0.042"/1.07mm loại 4F, 0.046"/1.17mm loại 5F, 0.054"/1.37mm loại 6F, Dùng được với guide wire 0.035”/0.038”. Đạt tiêu chuẩn FDA, ISO, CE | 5 Cái/ hộp | Cái | 2
118 | Stent lấy huyết khối mạch não | Thiết bị thu hồi huyết khối mạch não có thể điều chỉnh, được kiểm soát toàn diện bằng thanh trượt điều khiển trên tay cầm, stent có lớp bện độc nhất với cặp dây xoắn tạo lực xuyên tâm cao hơn, hiển thị toàn bộ stent trong quá trình thu hồi huyết khối, stent có hình dạng giống bóng với phần đầu thắt lại để giữ huyết khối lại. Có 2 phiên bản của thiết bị phù hợp với từng vị trí giải phẫu khác nhau: Tigertriever và Tigertriever 17. Tigertriever có đường kính dao động từ 1.5mm đến 6mm, chiều dài 32mm, tương thích microcatheter 0.021" ID. Tigertriever 17 có đường kính dao động từ 0.5mm đến 3mm, chiều dài 23mm, tương thích microcatheter 0.017" ID. Tiêu chuẩn ISO, CE. | 1 cái/ hộp | cái | 2
119 | Test kiểm soát tiệt trùng bằng hơi nước | Dạng tờ giấy dời, không chứa chì, kích thước 27,9 cm * 21,6 cm. dùng cho lò hơi nước hút chân không, chu trình tiệt khuẩn 132-134 độ c. Đạt tiêu chuẩn ISO, FDA. | Hộp 50 cái | Tấm | 260
120 | Ambu thổi ngạt người lớn | Chất liệu PVC trong. Bao gồm mặt nạ bóp bóng PVC số 5 có van để thổi khí vào giúp vành đệm ôm sát mặt bệnh nhân, van Patient, van giảm áp lực, túi thở PVC 1600ml, van bóng bóp, bóng bóp oxy thể tích 2600ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE | Hộp 01 bộ | Bộ | 15
121 | Băng ép to bản | Kích thước: 10cm x 4.5m (đã kéo giãn). Chất liệu: cotton co giãn, keo: oxit kẽm không dùng dung môi, có lớp giấy lót. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2003 & EN ISO 13485:2012, ISO 9001:2008, CFS | Hộp 01 cuộn | Cuộn | 800
122 | Bộ dẫn lưu đường mật qua da, hai đầu, có khóa với các kích cỡ 8.5F, 10F, 12F và 14F. Chiều dài ống thông 40cm | Ống dẫn lưu qua da có khóa, kích thước: 6.5F, 7.5F 8.5F, 10F, 12F, 14F với chiều dài catheter 15, 25 và 40 cm. * Đạt tiêu chuẩn FDA, ISO Để ngăn ngừa sự kích ứng các mô xung quanh, đầu tip cong hình đuôi lợn khi được đặt trong cơ thể bệnh nhân. Đầu nhọn và lớp phủ ái nước giúp đưa vào trơn nhẵn và giảm sự khó chịu cho bệnh nhân. Thiết kế độc đáo giúp dễ dàng thực hiện với cơ chế khóa bằng một tay và cũng có thể chống lại sự giả mạo. Điểm đánh dấu cản quang được gắn trên thân ống giúp theo dõi sự hiển thị của lỗ thoát dịch gần nhất. Ống thông 6.5F-10F có 8 lỗ thoát dịch; 12F và 14F có 9 lỗ thoát dịch. | Hộp/5cái | Bộ | 20
123 | Bộ dây dẫn máu tim phổi hoàn chỉnh đồng bộ với phổi RX30 | . Gồm bộ dây dẫn chạy máy (Gói phẫu thuật, gói máy, gói đuổi khí) . Các đoạn dây qua đầu bơm bằng Silicone, các đoạn khác là PVC. Bao gồm các dụng cụ hỗ trợ gây mê chạy máy tim phổi : trống đo áp lực, các dây đo áp lực , nối với máy, bệnh nhân, máy gây mê. Tiệt trùng bằng khí EO. Tương thích với Phổi RX30 | 01 bộ/hộp | Bộ | 5
124 | Bộ dây dẫn máu tim phổi hoàn chỉnh đồng bộ với phổi RX40 | Gồm bộ dây dẫn chạy máy (Gói phẫu thuật, gói máy, gói đuổi khí) . Các đoạn dây qua đầu bơm bằng Silicone, các đoạn khác là PVC. Bao gồm các dụng cụ hỗ trợ gây mê chạy máy tim phổi: trống đo áp lực, các dây đo áp lực , nối với máy, bệnh nhân, máy gây mê. Tiệt trùng bằng khí EO. Tương thích với Phổi RX40 | 01 bộ/hộp | Bộ | 5
125 | Bộ dây đo áp lực nội sọ tại nhu mô não có chốt cố định trên hộp sọ | 1. Catheter làm bằng polyamid, gắn cảm biến (sensor) ở đầu, đường kính 0,7mm. 2. Chốt có vít vặn chặt . 3. Vòng nhựa để điều chỉnh độ sâu của chốt. 4. Mũi khoan đường kính 2,7mm có thể điều chỉnh độ sâu. 5. Que điều chỉnh độ sâu mũi khoan. 6. Que thông (dùi chọc màng cứng). Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE | 01 bộ/hộp | Bộ | 10
126 | Băng keo thử nhiệt hấp ướt | Chiều dài: 55m, rộng 1,8cm Dùng cho chỉ thị nhiệt ướt,vạch chỉ thị đổi màu khi nhiệt độ tiệt khuẩn đạt 121-134°C Thiết kế băng giấy phủ keo dính Acrylic và vạch mực chỉ thị hóa học, sử dụng trong hấp ướt-Thành phần không chứa Chì nên không gây độc hại. Đạt tiêu chuẩn FDA, ISO 13485 | Gói 01 cuộn | Cuộn | 738
127 | Bao cao su | Được sản xuất từ cao su thiên nhiên, có chiều dày một lớp 0,05 - 0,075 mm, chiều dài 170-180mm, lỗ thủng AQL 0,25, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001 | Túi 144 cái | Cái | 980
128 | Bình chứa gắn với bơm hút huyết khối | Sử dụng kết nối với máy bơm hút huyết khối | 1 cái/ hộp | Cái | 5
129 | Bộ đo huyết áp xâm lấn động mạch 1 đường | * Loại 1 kênh đo huyết áp xâm lấn người lớn với 2 khóa 3 ngã, dụng cụ truyền dịch chữ J nhẹ. * Gồm 1 đoạn dây chính 2 khúc loại đường kính cho người lớn 150cm + 30cm, dây chính màu đỏ để phân biệt động mạch; đi kèm 1 dây nối phụ 150cm màu xanh đo CVP khi cần (2 trong 1). * Thông số kỹ thuật: Độ nhạy: 5,0µ V/V/mmHg ± 1%. Phi tuyến tính hoặc tính trễ, chỉ số đọc 1,5% hoặc ± 1mmHg. Trở kháng kích thích: 350Ω ± 10%. Trở kháng tín hiệu: 300Ω ± 5%. Lệch vị trí số không ≤ ± 25mmHg. * Tiêu chuẩn CE, ISO. | Hộp 1 bộ | Bộ | 150
130 | Bộ thắt tĩnh mạch thực quản | Đường kính 8.9 - 11 mm. Màu trắng. Dây dẫn 2 đầu/ 6 vòng cao su.Sử dụng 1 lần. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO. | Hộp 01 bộ | Bộ | 140
131 | Bộ canuyn khí quản 2 nòng có cửa sổ tập nói | 2 nòng riêng biệt, có bóng có cửa sổ. Có lỗ cửa sổ phía trên bóng Số 4 ( OD = 9.4mm; ID = 5.0mm, độ dài ống 65mm, đường kính bóng 20mm), Số 6 (OD = 10.8mm, ID = 6.4mm, độ dài ống 76mm, đường kính bóng 24mm ), Số 8 (OD = 12.2mm, ID =7.6mm, độ dài ống 81mm, đường kính bóng 27mm), *Lưu 29 ngày, Tiêu chuẩn: FDA, ISO, EC. | Hộp 1 cái | Cái | 186
132 | Bộ đánh bóng Composite | Đạt tiêu chuẩn ISO | 30cây/hộp | Bộ | 2
133 | Bộ đặt nội khí quản khó( ánh sáng lạnh) | Bộ đặt nội khí quản gồm: 01 Lưỡi cong Macintosh số 1, 01 Lưỡi cong Macintosh số 2.0, 01 Lưỡi cong Macintosh số 3.0, 01 Lưỡi cong Macintosh số 4.0, 01 Lưỡi cong Macintosh số 5.0; 01 Cán pin trung bao gồm bóng đèn LED 2,7V, 01 Túi đựng có khóa kéo. Đạt tiêu chuẩn ISO | Hộp 01 cái | Bộ | 4
134 | Bộ dụng cụ hút huyết khối động mạch vành | Công nghệ phủ lớp ái nước công nghê Hydrax giúp đưa vào mạch dễ dàng nhanh chóng. Bề mặt ngoài phủ PTFE đảm bảo loại bỏ nhanh chóng các khối huyết qua ống hút Độ dài làm việc: 17.5cm, chiều dài cả catheter là 140cm Profile là 0.021'' (6F) và 0.025 (7F) guiding sử dung phù hợp là 6f và 7f, phù hợp với dây dẫn 0.014'' Có 1 điểm đánh dâu RO đảm bảo độ chính xác khi làm việc Độ rộng của catheter là 0.99mm2 (6F) và 1.39 mm2 (7F) 1 bộ bao gồm: 1 dây nối, 2 giỏ lọc, 1 ông thông có trục gá làm cứng, 2 syringe 30cc và 1 khóa stopcock | 1cái/hộp | Cái | 10
135 | Bộ dụng cụ hút huyết khối động mạch vành bao gồm catheter bơm, hút | ● Lòng hút lớn: 0.044” ở đầu gần. ● Công nghệ Full - Wall. Lớp phủ ái nước Lubricious hydrophilic dài 38cm ở đoạn đầu. Marker cản quang tại các vị trí 90cm, 100cm và phần đầu ống. ● Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE | 1 cái /hộp | Cái | 30
136 | Bộ khăn chụp mạch | Bao gồm: 01Khăn trải bàn màu kích thước 120cm x 140cm, 01 Khăn chụp mạch kích thước 215cm x 370cm. 01 Bao kính chắn chì kích thước 75cm x 90cm. 02 Khăn không keo thấm kích thước15cm x 60cm. 01Chén nhựa 100 ml. 01Chén nhựa 250 ml. 01Chén nhựa 500 ml. 01Khay nhựa 27(r) x 3 5(d) x 7(c) cm | Hộp 05 cái | Cái | 260
137 | Bộ kít thu nhận tiểu cầu, túi đôi | Bộ kít có gắn sẵn các đường dây, các túi thu tiểu cầu, túi thu huyết tương, túi thu hồng cầu, kênh ly tâm. Kít kín, vô trùngThu đồng thời: Tiểu cầu túi đôi, huyết tương và hồng cầu.Bộ kít có hệ thống giảm thiểu bạch cầu LRSCó bầu bẫy khí trên đường trả máu về. Đạt tiêu chuẩn ISO | 6 bộ/thùng | Bộ | 844
138 | Bộ phận kết nối (Giữa dây và bơm áp lực cao) | Bộ phận kết nối loại 2 cổng hoặc 3 cổng. Áp lực 500 PSI, cổng xoay phải On hoặc OFF. Tiêu chuẩn FDA, ISO, CE | 1 cái/hộp | Cái | 450
139 | Bộ quả lọc gan | Bộ quả lọc gan bao gồm bộ dây dẫn và 4 quả lọc: - Quả lọc High flux. Diện tích màng 2.1m², thể tích đuổi mồi 152ml.- Quả lọc Low flux. Diện tích màng 1.4m².- Quả hấp phụ chứa than hoạt vapor-activatedcarbon.- Quả hấp phụ chứa các hạt resin trao đổi ion.Tương thích với máy siêu lọc gan X - MARS Gambro. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE | Hộp 1 bộ | Bộ | 5
140 | Bơm áp lực cho can thiệp thường | Bộ bơm bóng: Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE. - Vật liệu làm bằng Polycarbonate, Có các lựa chọn áp lực từ 0atm-40atm. - Thể tích 25 ml | 1 Cái/hộp | Cái | 135
141 | Bóng đèn hồng ngoại | Đạt tiêu chuẩn ISO | Hộp 1 cái | Chiếc | 100
142 | Bóp bóng áp lực để đo huyết áp động mạch xâm nhập | Đạt tiêu chuẩn ISO | Túi 1 cái | Cái | 20
143 | Canuyn tĩnh mạch gập góc đầu sắt | Cannulae tĩnh mạch 1 tầng mũi cong đầu kim loại xiên góc có lỗ thông và thân chống xoắn các cỡ 12-28Fr, co nối 1/4 và 3/8 dài 35.6 cm. | 10 cái /hộp | Cái | 10
144 | Canuyn động mạch đùi | Dài 17" (43,2cm), đầu nối từ 1/4" (0,64cm) - 3/8" (0,95cm). Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA | 1 cái /hộp | Cái | 1
145 | Canuyn động mạch thẳng các cỡ | Canuyn động mạch mũi thẳng các cỡ với co nối 1/4 -3/8 dài 17.8 cm- 20.3cm.Tiêu chuẩn FDA | 20 cái /hộp | Cái | 20
146 | Canuyn tĩnh mạch 2 nòng | ●Dài 15" (38.1 cm), đầu nối 1/2" (1,27cm) ● Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485:2012, FDA | 10 cái /hộp | Cái | 1
147 | Canuyn tĩnh mạch thẳng | Cannuyn tĩnh mạch 1 tầng đầu thắng có thân chống xoắn các cỡ chẵn từ 12-40Fr, co nối 1/2'', 1/4'' và 3/8'' dài 30.5- 38.1 cm. Tiêu chuẩn FDA | 10 cái /hộp | Cái | 10
148 | Cáp nối chẩn đoán loại 10 điện cực (các kích cỡ) | Chiều dài 150 cm, 210 cm Chân được mạ vàng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA | 1 cái / hộp | Cái | 30
149 | Cáp nối chẩn đoán loại 4 điện cực (các kích cỡ) | Chiều dài 150 cm Chân được mạ vàng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA | 1 cái / hộp | Cái | 150
150 | Cáp nối dài cho các loại Catheter đốt RF | Chiều dài 250 cm, 300 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA | 1 cái / hộp | Cái | 40
151 | Catheter cắt đốt điều khiển nhiệt độ | Có kiểm soát nhiệt độ. loại 5F, Cực ở đầu xa (Tip electrode) chiều dài 4 mm. Uốn cong đầu dây điện cực với các mức độ: nhỏ, trung bình. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA | 1 cái / hộp | Cái | 1
152 | Catheter chẩn đoán loại 4 cực, loại mềm, với nhiều đầu cong khác nhau | Kích cỡ: 4F, 5F, 6F. Kiểu cong: CRD, JSN, DAO, CRD-2,…Khoảng cách điện cực: 5/5/5, 2/2/2, 2/5/2,5, …Chiều dài: 120 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA | 1 cái / hộp | Cái | 64
153 | Catheter chụp chẩn đoán tim và mạch vành loại mềm mại dễ lái | - Cấu trúc 3 lớp, lớp đan kép ở giữa. Lớp trong và ngoài là Polyurethanrich nylon. - Hình dáng đặc trưng : vành phải (Judkin right ), vành trái (Judkin left ) , thất trái và quai động mạch chủ ( Pigtail ). - Cấu tạo: lòng rộng hơn Catheter thông thường cùng cỡ (cỡ 5F có lòng rộng 1,2mm và cỡ 4F có lòng rộng 1,03mm đường kính). - Kích thước: 5F và 4F dài 100cm. Tiêu chuẩn: ISO ; EC | 05 cái/hộp | cái | 10
154 | Catheter chụp mạch máu dạng Sidewinder 2 (5F) | Cấu trúc 3 lớp: lớp đan kép ở giữa. Lòng rộng 1.2mm đối với catheter cỡ 5F. Chất liệu Polyurethan rich nylon. Không bị gập gẫy khi xoay lắc. Hình dạng tiêu chuẩn kiểu Sidewinder 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485, EC | 05 cái/hộp | cái | 5
155 | Catheter chụp mạch máu não dạng Mani 5F | Cấu trúc 3 lớp: lớp đan kép. Ngoài cùng phủ lớp ái nước Hydrophilic M Coating. - Lòng rộng 1.1mm đối với catheter cỡ 5F. - Hình dạng tiêu chuẩn kiểu Mani - Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO, EC | 05 cái/hộp | cái | 10
156 | Catset bệnh phẩm | Chất liệu acetat polymer. Có nhiều màu sắc để lựa chọn. Thiết kế lỗ để thoát hóa chất khi sử dụng. Góc viết tên mẫu bệnh phẩm 15-30 độ. | Hộp 500 cái | Cái | 10000
157 | Chất nhầy phẫu thuật 2.0 | Hàm lượng: 2.0% Hydroxypropyl methylcellulose Dung tích:2ml/1xilanh Độ nhớt: trung bình 4000-5000 mPas Độ PH: 6.8-7.5 Độ thẩm thấu: 270-400 mOSm. Thành phần cho 1ml: -Hydroxypropyl methylcellulose:20.000mg -Sodium Chloride:6.400 mg -Potassium Chloride:0.750 mg -Calcium Chloride 2H2O: 0.480 mg -Magnesium Chloride 6H2O: 0.300 mg -Sodium acetate 3H2O: 3.900 mg -Sodium citrate 2H2O: 1.700 mg. - Nước cất vừa đủ. | Hộp 1 lọ | Chiếc | 1000
158 | Chất nhầy phẫu thuật 1.4 | Hàm lượng:1,4% Sodium Hyaluronate. Dung tích:1ml/1xilanh. Độ nhớt: trung bình 30,000 mPas Độ PH: 6.8-7.4 Trọng lượng phân tử:1.1-2.0 mio.Daltons. Độ thẩm thấu: 270-400mOSm/kg Thời gian sử dụng: 42 tháng kể từ ngày sản xuất. Thành phần cho 1ml: -Sodium Hyaluronate:14.000mg -Sodium Chloride:8.500mg -Disodium Hydrogenphosphate:0.563mg -Sodium Dihydrogenphosphate:0.045mg -Nước cất vừa đủ. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE | Hộp 1 lọ | Lọ | 400
159 | Chất nhuộm bao | Thuốc nhuộm bao dùng trong phẫu thuật nhãn khoa. Thành phần: Trypan Blue 0,06%. Đóng gói vô trùng. Dung tích: 1ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE; | Hộp 5 lọ x 1ml | Hộp | 350
160 | Chỉ co nướu | Đạt tiêu chuẩn ISO | Hộp 1 cuộn | Cuộn | 2
161 | Chỉ đặt điện cực cơ tim số 3/0 | Chỉ thép sợi bện có vỏ nilon cách điện, dài 60cm, hai kim, một kim thân tròn 1/2 dài 17mm, một kim thẳng dài 60mm. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485:2003, CE, FDA | Hộp 12 sợi | Sợi | 83
162 | Chỉ khâu van tim có miếng đệm | Chỉ không tan tổng hợp đa sợi Polyester số 2/0, áo bao silicone, có pledget 6x3mm, 8 sợi, dài 75cm, 2 kim, kim tròn phủ silicone 1/2 vòng tròn Đạt tiêu chuẩn: EC, FDA, ISO 13485. | Hộp 36 sợi | Sợi | 224
163 | Chỉ thị nhiệt hóa học đa thông số | kích thước 5,1 cm * 1,9 cm; dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước ở nhiệt độ 121 độ C và 132 đến 134 độ C, Vạch màu chỉ thị chạy phía trước. Đo lường tối thiểu 03 thông số của quá trình tiệt khuẩn ( thời gian, nhiệt độ, áp suất hơi nước) Đạt tiêu chuẩn ISO, FDA | Gói 500 miếng | Miếng | 7150
164 | Chỉ thị nhiệt hóa học đơn thông số | Có chiều dài 1,5 cm * 20 cm dùng để đo lường hai thông số của quá trình tiệt khuẩn (thời gian, nhiệt độ) dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước ở nhiệt độ 121 độ C và 132 đến 134 độ C, vạch sẽ chuyển màu khi qua tiệt khuẩn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA | Hộp 240 thanh | Thanh | 172
165 | Chỉ thị nhiệt hóa học dùng cho máy Plasma | ống kín chứa bào tử đề kháng cao Geobacillus Stearothermophilus dùng cho máy tiệt khuẩn plasma thời gian đọc kết quả ≤ 48 giờ với máy ủ thông thường ở nhiệt độ 60 ± 2. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA | Hộp 250 cái | Cái | 663
166 | Chỉ thị sinh học máy EO | ống kín chứa bào tử đề kháng cao Geobacillus Stearothermophilus dùng để kiểm soát tiệt khuẩn bằng khí EO, thời gian đọc kết quả ≤ 48 giờ với máy ủ thông thường ở nhiệt độ 37 ± 2 độ c. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Hộp 50 ống | Ống | 35
167 | Chổi đánh bóng răng | Đánh bóng răng | Hộp 200 cái | Cái | 300
168 | Clip cầm máu nội soi | Làm bằng Titalium, độ mở 90 hoặc 135 độ, tương thích với tay cầm clip. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485 | Túi 01 cái | Cái | 447
169 | Clip kẹp mạch máu | Dùng trong phẫu thuật nội soi, mổ mở. nguyên liệu: Titanium. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485. | Vỉ 06 cái | Cái | 447
170 | Clip nội soi có khóa Hem-o-lok | Vật liệu polymer. Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE | Vỉ 06 cái | Cái | 371
171 | Dẫn lưu dịch não tủy ngoài kèm Catheter não thất | gồm: bộ dẫn lưu ngoài (ống nối dài với đầu ống hình chữ T, đầu bên kia là khóa 4 chiều, ông kết nối với một đầu kết nối với catheter dạng chữ T liền với một ống tiêm,một van chống trào ngược, kết nối với một bình dẫn lưu 75 mm, kèm theo một ống sả dịch dẫn lưu, túi dẫn lưu dung tích ≥ 350ml). và Catheters não thất có tráng barium dài 35 cm đường kính ngoài 2,9 mm, đường kính trong 1,6 mm, một que luồn bằng thép không dỉ dài 38 cm, một nắp đậy dạng luer, một đai buộc chỉ khâu, một trocar dài 15 cm, một nắp đậy. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA | Túi 01 bộ | Bộ | 51
172 | Dẫn lưu dịch não tủy trong, áp lực thấp kèm que luồn | Gồm Bộ dẫn lưu dịch não tủy trong áp lực thấp (bao gồm van kiểm soát dòng chày dịch não tủy bằng silicone và Polypropylen, ống dẫn lưu não thất được tráng bằng barium sulfate, ông dẫn lưu ổ bụng bằng silicon) ống dẫn lưu luồn ổ bụng dùng một lần dài 60 cm và que tạo đường hầm dễ uốn chiều dài 45 cm, đường kính trong 3,5 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA | Túi 01 bộ | Bộ | 4
173 | Dẫn lưu dịch não tủy trong, áp lực trung bình kèm que luồn | Gồm Bộ dẫn lưu dịch não tủy trong áp lực trung bình (bao gồm van kiểm soát dòng chày dịch não tủy bằng silicone và Polypropylen, ống dẫn lưu não thất được tráng bằng barium sulfate, ông dẫn lưu ổ bụng bằng silicon) ống dẫn lưu luồn ổ bụng dùng một lần dài 60 cm và que tạo đường hầm dễ uốn chiều dài 45 cm, đường kính trong 3,5 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA | Túi 01 bộ | Bộ | 10
174 | Dao cắt cầm máu siêu âm dùng cho mổ mở | Dao cắt cầm máu siêu âm mổ mở, đường kính cán 5mm, chiều dài cán 23cm dùng kết hợp với dây dao HP054. Tương thích sử dụng với Dao mổ siêu âm GEN04, GEN11. | Hộp 01 bộ | Bộ | 15
175 | Dao cắt cầm máu siêu âm mổ nội soi | Dao cắt cầm máu siêu âm có đầu lưỡi cong đường kính cán dao 5mm, chiều dài cán 36 cm, dùng thích hợp với dây dao HP054 | Hộp 01 bộ | Bộ | 10
176 | Dao phẫu thuật phaco 15 độ | Tay cầm nhựa. Tạo độ mở rộng góc 15° tạo độ sâu từ 3-5mm, mũi dao nhọn. Có nắp an toàn bảo vệ. ISO9001; ISO13485; CE; | 6 cái/ hộp | Cái | 1000
177 | Dao phẫu thuật phaco 2.65 - 3.2 | Lưỡi dao làm bằng thép không rỉ. Kích thước 2.65-3.2mm. Có nắp an toàn bảo vệ. ISO9001; ISO13485; CE; | túi vô trùng | Cái | 1000
178 | Dao phẫu thuật mổ mộng | Lưỡi dao tròn. Kích thước 2.0mm. Đóng trong túi vô khuẩn | túi vô trùng | Cái | 45
179 | Dao siêu âm dùng trong mổ mở hàn mạch đường kính 5mm dài 35mm | Đường kính 5mm, dài 35mm, loại tay cầm phía trước, type S. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương với sản phẩm Thunderbeat TB-0535FCS của hãng Olympus | Hộp 01 cái | Cái | 10
180 | Dao siêu âm dùng trong nội soi hàn mạch đường kính 5mm dài 20mm | Đường kính 5mm, dài 20mm, loại tay cầm phía trước. Đạt tiêu chuẩn ISO. hoặc tương đương với sản phẩm Thunderbeat TB-0520FCS của hãng Olympus | Hộp 01 cái | Cái | 10
181 | Dầu bảo quản dụng cụ nội soi | Dầu tra các khớp cử động, 50 ml. ISO 13485, ISO 9001 | Lọ 50ml | Lọ | 10
182 | Dầu bôi trơn máy khoan ( hộp 6 lọ) | Thành phần chính gồm dầu paraffin trắng, chuyên dùng cho máy khoan. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485 | Hộp 01 lọ | Lọ | 36
183 | Đầu côn có lọc 10 µL | Chất liệu đầu côn: Polyethylene. Chất liệu phin lọc: Hydrophobic Đã tiệt trùng, không có chất gây sốt Đạt chứng chỉ Rnase, DNase, không chứa DNA và các chất ức chế phản ứng PCR. | 96 tuýp/hộp | Cái | 9600
184 | Đầu côn có lọc 100 µL | Chất liệu đầu côn: Polyethylene. Chất liệu phin lọc: Hydrophobic Đã tiệt trùng, không có chất gây sốt Đạt chứng chỉ Rnase, DNase, không chứa DNA và các chất ức chế phản ứng PCR. | 96 tuýp/hộp | Cái | 14400
185 | Đầu côn có lọc 1000 µL | Chất liệu đầu côn: Polyethylene. Chất liệu phin lọc: Hydrophobic.Đã tiệt trùng, không có chất gây sốtĐạt chứng chỉ Rnase, DNase, không chứa DNA và các chất ức chế phản ứng PCR. | 96 tuýp/hộp | Cái | 19200
186 | Đầu côn có lọc 200 µL | Chất liệu đầu côn: Polyethylene. Chất liệu phin lọc: Hydrophobic Đã tiệt trùng, không có chất gây sốt Đạt chứng chỉ Rnase, DNase, không chứa DNA và các chất ức chế phản ứng PCR. | 96 tuýp/hộp | Cái | 19200
187 | Đầu côn vàng | Chất liệu PP. Đạt tiêu chuẩn ISO | Túi 1.000 cái | Cái | 39000
188 | Đầu côn xanh | Chất liệu PP. Đạt tiêu chuẩn ISO | Túi 500 cái | Cái | 14950
189 | Dây bơm thuốc áp lực cao | Chịu được áp lực cao 1200 psi. Một đầu đực, Một đầu cái, phía đầu đực có đai vặn. Tiêu chuẩn FDA, ISO, CE | 1 cái/hộp | Cái | 534
190 | Dây bù dịch | Dây bù dịch sau màng lọc dùng được cho máy thận nhân tạo Dialog | Túi 1 cái | Cái | 150
191 | Dây dẫn chuẩn đoán mạch vành và mạch ngoại vi | Dây được phủ lớp PTFE. Có đầy đủ hệ thống 0.018", 0.025", 0.035", 0.038" tương ứng các chiều dài 80cm, 125cm, 150cm, 180cm, 260cm. Có loại đầu chữ J và đầu thẳng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EC; FSC | 05 cái/ hộp hoặc 10 cái/ hộp | Cái | 20
192 | Dây dẫn đường cho bóng và Stent loại thường | Với lớp phủ Hydrophilic. Tip load: 0.6g. Thân phủ lớp PTFE. Đầu típ thẳng hoặc chữ J, độ dài wire: 180 /185 / 300cm. Đạt tiêu chuẩn: CE, ISO, FDA | 05 cái/hộp | cái | 300
193 | Dây dẫn đường cho bóng và stent loại thường. Có thể sử dụng trong phương pháp đi ngược dòng | Đầu tip dạng đầu thẳng và đầu chữ J. Chiều dài 150cm, 165 cm, 180cm, 190cm. - Khả năng tải đầu tip 0,5, 0.7gf. - Đường kính đầu tip: 0.014 inch - Đầu tip thiết kế với công nghệ đa lõi - Đoạn chắn xạ bằng chất liệu Platinium dài 3cm thiết kế cuộn xoắn lò xo. - Công nghê nhiều loại lớp phủ khác nhau: silicone, hydrophilic | 1 Cái/hộp | Cái | 220
194 | Dây dẫn đường cho bóng và stent trong can thiệp tắc mạch vành hoàn toàn mạn tính( CTO) | Đầu tip thuôn nhọn thiết kế với công nghệ đa lõi - Cấu trúc một lõi dẫn xuyên suốt từ đầu gần đến đầu xa. - Công nghê nhiều loại lớp phủ khác nhau: silicone, hydrophilic, polymer - Đoạn chắn xạ bằng chất liệu Platinium dài 3, 11, 15, 16, 17, 20 cm thiết kế cuộn xoắn lò xo. - Chiều dài 180 cm, 190cm, 300, 330 cm. - Đầu tip dạng thẳng và đầu J, dạng uốn sẵn (Pre-shape) - Khả năng tải đầu tip 0.3, 0.8, 1.0, 3.0, 4.5, 6, 12, 9.0, 20, - Đường kính đầu tip: 0.010, 0.011, 0.012, 0.009, 0.008, 0.014 inch Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE | Túi 1 cái | cái | 50
195 | Dây dẫn đường cho Catheter ái nước | Cấu tạo: Dây lõi kim loại, phủ lớp ái nước M Coating Đặc điểm: Dài 150cm, 260cm đầu thẳng, góc 45 độ hoặc hình chữ J, phần đầu linh hoạt dài 3, 5, 8cm. Kích thước: cỡ 0.035" dài 150cm, 260cm Vật liệu: Chất liệu lõi dây làm bằng Nitinol, tăng tính cản quang để người sử dụng quan sát bằng lớp áo Tungsten , phủ ngoài bằng lớp ái nước M Coat Tiêu chẩn kỹ thuật: ISO, EC | 05 cái/hộp | cái | 670
196 | Dây dẫn đường cho ống thông chẩn đoán bằng kim loại | Dây dẫn chẩn đoán - Đạt tiêu chuẩn FDA, ISO, CE. - Lõi làm bằng thép không gỉ dùng trong thủ thuật chẩn đoán. - Dây dẫn chẩn đoán, được phủ công nghệ PTFE trước khi cuốn xung quanh lõi (pre-coating), tạo bề mặt trơn, tối ưu hóa khả năng trượt của dây dẫn, giảm khả năng tạo huyết khối - Đầu dây dạng thẳng, có định dạng đầu típ Newton, Bentson hoặc chữ J: 1,5; 3; 6; 15 mm - Đủ các kích cỡ 0.038", 0.035”, 0.025”, 0.021", 0.018” dài 80cm, 150cm, 180cm và 260cm | 10 cái/ Hộp | Cái | 130
197 | Dây dẫn đường loại cứng | Dây dẫn đường phủ PTFE, các cỡ từ 0.018” đến 0.038”, dài 150 cm. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE , FDA | Hộp 1 cái | Cái | 39
198 | Dây dẫn đường loại mềm | Làm từ chất liệu Nitinol phủ Hydrophylic, mềm, đầu thẳng. Các cỡ từ 0.035” - 0.038” dài 150cm. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, EC | Hộp 1 cái | Cái | 14
199 | Dây dẫn nhỏ cho lấy huyết khối mạch cảnh, não | Chất liệu thép không gỉ, đường kính 0.014”, dài 205 cm. Đầu mềm quấn lò xò platinum dài 5cm | Hộp/ Cái | Cái | 65
200 | Dây đo áp lực | Vật liệu làm bằng PVC, Rigid, không co giãn. Chiều dài: 15, 30, 61, 91, 122, 152, 183, 213, 244mm (6", 12", 24", 36", 48", 60", 72", 84", 96"). Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA, ISO, CE. | 25 Cái/hộp | Cái | 5
201 | Dây nối với máy bơm hút huyết khối | Sự dụng tương thích với tất cả ống thông hút huyết khối | 1 cái/ hộp | Cái | 5
202 | Dây silicon nối lệ quản | + Ống silicon Đường kính ống: 0.64mm Kích thước kim: Ø0.8 x 80mm Vô trùng ISO13485; CE; CFS | Hộp/ 3 cái | Cái | 10
203 | Dây silicon nối lệ quản có nút | Chất liệu: ống silicon Chiều dài ống: 40mm Đường kính ống: 0.64mm Đường kính viền nút: 2mm Vô trùng ISO13485; CE; CFS | Hộp/ 3 cái | Cái | 30
204 | Điện cực cầm máu hình bánh xe | Điện cực cầm máu hình bánh xe, 1 chân cắm, đường kính 5 mm. đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Túi 01 cái | Cái | 3
205 | Điện cực cầm máu hình cầu | Ăng đốt nội soi tiết niệu đầu hình cầu 1 chân, đường kính 3 mm. đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Túi 01 cái | Cái | 3
206 | Đóng động mạch đùi | Lỗ mở từ 6F đến 24F. Chỉ làm bằng nguyên liệu Polypropylene, đóng lỗ động mạch lớn từ 8.5F đến 24 F đóng bằng 2 Proglide. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO. | 1 cái / hộp | Cái | 60
207 | Dù bít Còn ống Động Mạch Thế hệ mới loại 2 cánh | Thiết bị tự bung rộng được thiết kế cho việc đóng lỗ thông còn ống động mạch (PDA2). Tương thích, nhiều lớp lưới và khớp nối kép đĩa cung cấp phù hợp cao để điều trị hầu hết các loại còn ống động mạch. Thiết kế đối xứng cung cấp sự mềm dẻo để lựa chọn một động mạch chủ hoặc động mạch phổi. Thiết bị có thể dễ dàng thu lại và tái định vị cho vị trí tối ưu. Sáu chiếc cánh của dù bít tạo ra vùng phủ sóng cắt ngang đầy đủ được thiết kế để nhanh chóng, đóng lỗ hoàn toàn. Công nghệ không vải cho phép đẩy xuyên qua một ống thông cấu hình thấp trong khi duy trì một tỷ lệ bít cao. Kích thước: 3/4, 3/6, 4/4, 4/6, 5/4, 5/6, 6/4, 6/6mm. Thiết bị tự bung rộng để đóng lỗ thông còn ống động mạch (PDA2AS). Vành thiết bị cấu hình thấp và trục vít cuối được thiết kế để giảm thiểu xâm lấn vào động mạch chủ hoặc động mạch phổi . Đan chặt, lớp lưới đơn được cấu tạo để giảm thiểu luồng thông dư sau đặt. Kích thước: 3/2, 3/4, 3/6, 4/2, 4/4, 4/6, 5/2, 5/4, 5/6mm. | 1 Cái/hộp | Cái | 2
208 | Dụng cụ bảo vệ ngoại vi | Kích thước lưới 3,4,5,6,7mm. độ dài dây đẩy 190cm và 320cm, crossing profile 3.2F, đầu thu hồi 4.2F, tương thích sheath tối thiểu 0.66". Phù hợp trên hệ thống dây dẫn 0.014". Tiêu chuẩn FDA | 1 cái/hộp | Cái | 6
209 | Dụng cụ bít ống động mạch (Dù đóng lỗ thông còn ống động mạch) | Chất liệu bằng sợi Nitinol phủ một lớp bạch kim, làm kín bởi lớp màng Polypropylene. Kích thước dù đến 18/20mm. | Hộp/1cái | cái | 2
210 | Dụng cụ cố định lưới thoát vị( thành bụng, bẹn) dùng trong phẫu thuật nội soi | 1/ Dụng cụ cố dịnh lưới thoát vị gồm 30 ghim hình xoắn ốc. 2/ Chất liệu Titanium. 3/ Chiều cao ghim 3.8mm, đường kính ghim 4mm. | 6 chiếc/ hộp | Cái | 20
211 | Dụng cụ khâu nối ống tiêu hóa cong 29mm | Dụng cụ khâu cắt nối vòng 29mm chiều dài chân ghim khi mở 5.5mm, đường kính lòng cắt 16,4mm hoặc 20.4mm, 24.4mm, chiều cao ghim đóng có thể điều chỉnh từ 1mm đến 2.5mm đinh ghim bằng titanium alloy. | Hộp 01 bộ | Bộ | 18
212 | Dụng cụ khâu nối tiêu hóa tròn tự động các cỡ | 1/ Dụng cụ khâu nối tròn các cỡ đường kính tròn 21mm, 25mm; 28mm, 31mm. 2/ Chiều cao ghim dập 3.5mm - 4.8mm, chiều cao ghim dập xuống là 1.5mm - 2mm. 3 Số lượng ghim từ 18-32 ghim. Đạt tiêu chuẩn FDA | Hộp 1 bộ | Bộ | 60
213 | Dụng cụ khâu nối tự động nội soi (lắp được tất cả các băng ghim nội soi) | Dụng cụ khâu nối tự động dùng cho mổ nội soi. Chiều dài nòng tương ứng 6cm, 16cm, 26cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2012, FDA. | Hộp 1 bộ | Bộ | 20
214 | Dụng cụ cắt khâu tiêu hóa dùng cho mổ mở các cỡ | Dụng cụ cắt khâu tiêu hóa dùng cho mổ mở, bao gồm một tay súng 60mm, 80mm và 1 băng ghim có chiều dài tương ứng là: 60mm hoặc 80mm, chiều cao ghim trước dập 2.5mm- 4.8mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2012, FDA. | Hộp 1 bộ | Bộ | 10
215 | Băng ghim khâu tiêu hóa dùng cho mổ mở 60mm | Băng ghim cắt khâu tiêu hóa dùng cho mổ mở. Chiều dài băng ghim là 60mm, chiều cao ghim dập là 3,8mm, chiều cao ghim dập xuống là 1,5mm. Đạt tiêu chuẩn: ( FDA, ISO 13485) hoặc tương đương | Hộp 1 bộ | Bộ | 80
216 | Băng ghim khâu tiêu hóa dùng cho mổ mở 80mm | Băng ghim cắt khâu tiêu hóa dùng cho mổ mở. Chiều dài băng ghim là 80mm, chiều cao ghim dập là 3,8mm, chiều cao ghim dập xuống là 1,5mm. Đạt tiêu chuẩn: ( FDA, ISO 13485) hoặc tương đương | Hộp 1 bộ | Bộ | 80
217 | Dụng cụ lấy dị vật trong lòng mạch loại nhỏ | Dụng cụ bắt dị vật: - Ba vòng tròn độc lập; - Platinum cho quan sát; - Lõi dây được tạo bởi hợp kim nitinol;- Momen xoắn điều khiển 1:1; - Đường kính làm việc: 6-10mm, 9-15mm, 12-20mm, 18-30mm, 27-45mm; - Chiều dài ống thông: 100cm . | 1 cái/ hộp | Cái | 2
218 | Dụng cụ mở đường động mạch quay các cỡ dây dẫn kim loại | Dụng cụ mở đường quay (sheath Introducer) 4F, 5F, 6F - Có Guirewire kèm (làm bằng thép không rỉ), đường kính 0.018”, dài 40cm - Có kèm theo kim chọc mạch 21Gx4cm - Đủ các cỡ 4F, 5F, 6F dài 7 cm, 11 cm, 23 cm | 5 Cái/ hộp | Bộ | 50
219 | Dụng cụ mở đường vào cầm máu có chốt khóa | Đường kính: 4F- 9F. Có van cầm máu. Chiều dài sheath: 12 cm Có chốt khóa cầm máu Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA | 10 cái / hộp | Cái | 130
220 | Dụng cụ mở đường vào cầm máu có chốt khóa chất liệu PTFE | Cấu tạo: Bao gồm các thành phần sau : . Kim catheter chọc mạch cỡ 18G x 2". . Guide wire nhỏ cỡ 0.035" x 45cm . Bơm tiêm 2.5ml . Introducer Sheath (Ống máng mở đường) . Delator (Nòng dẫn đường cho ống máng) Đặc điểmg: Sheath ôm khít Delator, mỏng để luồn qua da và thành mạch dễ dàng không gợn, không rít. . Guide wire dài 0.035" dài 45cm để dẫn đường cho Delator và- Sheath . Van cầm máu hình chữ thập kiểu "Cross-Cut" chống rỉ máu và cho phép các dụng cụ khác như catheter, dây dẫn qua dễ dàng. Vật liệu: Sheath làm bằng PTFE. Tiêu chẩn kỹ thuật : ISO, EC Tiệt trùng bằng Oxide Ethylene Kích thước: Cỡ 4F, 5F, 6F, 7F, 8F dài 10cm; | 05 cái/hộp | cái | 200
221 | Forceps gắp sỏi niệu quản | Forceps gắp sỏi cỡ 4 Fr, chiều dài 60 cm.Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485, ISO 9001 | Hộp 01 cái | Cái | 5
222 | Gel siêu âm | gồm tối thiểu các thành phần, Hydro ethyl cellulo, carbomer, glycerin, nipagin, nipasol, peg, nước tinh khiết. Độ PH 3-7 Đạt tiêu chuẩn iso 13485. | Can 5 lít | Lít | 800
223 | Ghim khâu da | 1/ Dụng cụ khâu vết rạch trên da, sử dụng sau phẫu thuật để đóng vết thương, gồm 35 ghim bằng thép không gỉ. 2/ Vị trí đóng có kích thước 5.7mmx3.9mm | 6 cái/ hộp | Cái | 100
224 | Giá đỡ mạch cảnh | Đường kính 6,7,8,9,10mm, chiều dài 20,30,40,60mm, độ dài ống thông 135cm, sử dụng dây dẫn 0.014" | 1 cái/hộp | Cái | 6
225 | Giá đỡ mạch não có túi phình | Là Stent được đan như mắt lưới, 48 sợi đan vào nhau tạo thành khung cơ bản. Stent được thiết kế bằng hợp kim tự bung trong đó có 25% platinum - Tungsten và 75% cobalt chromium, có bề mặt bao phủ kim loại 30-35%, đường kính 2.5 đến 5 mm, dài 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35mm. Hệ thống dẫn đường của Stent là một sợi kim loại dài 200 cm bằng thép không gỉ với các vết cắt laze dọc thân 91 cm. | Hộp/ Cái | Cái | 3
226 | Giá đỡ mạch não lấy huyết khối | Được làm bằng Nitinol và có khả năng tự bung, có các đường kính 4 và 6mm với chiều dài từ 20 đến 40mm. Thiết kế mở, gấp cuộn "parametric", 1 marker đầu gần, 3 marker đầu xa (với loại đường kính 4) và 4 marker đầu xa (với loại đường kính 6). cứ 10mm trên thân stent sẽ có 3 marker vòng quanh thân stent | Hộp/ Cái | Cái | 5
227 | Giá đỡ nội mạch (Stent) thay đổi dòng chảy mạch não 2 lớp FRED | Sử dụng cho nòng mạch đường kính từ 3.5 đến 5.5mm. Dụng cụ nắn dòng chảy mạch máu não kép 2 lớp, chất liệu từ sợi Nitinol được bện vào nhau. Lớp ngoài được bện từ 16 sợi nitinol, lớp trong được tạo thành từ 48 sợi nitinol. Có 8 điểm cản quang ở 2 đầu dụng cụ và các sợi cản quang trong suốt chiều dài thân. Đường kính của dụng cụ từ 3.5mm đến 5.5mm, chiều dài từ 16cm đến 46 cm. Có thể kéo Stent vào lại Microcatheter nếu Stent bị bung ra chưa quá 70%. | 1 lọ/ hộp | Cái | 1
228 | Giấy cuộn 350mm x 70m | kích thước 350mm*70m. Cấu tạo bằng 100% sợi polyethylene, tương thích với hệ thống tiệt trùng Sterrad khi đóng gói 1 lớp và 2 lớp, khả năng đổi màu của chị thị hóa học khi tiếp xúc với hydrogen peroxyde, đạt tiêu chuẩn iso 13485, FDA. | Thùng 02 cuộn | Cuộn | 3
229 | Giấy cuộn 100mm x 70m | kích thước 100mm*70m. Cấu tạo bằng 100% sợi polyethylene, tương thích với hệ thống tiệt trùng Sterrad khi đóng gói 1 lớp và 2 lớp, khả năng đổi màu của chị thị hóa học khi tiếp xúc với hydrogen peroxyde, đạt tiêu chuẩn iso 13485, FDA | Thùng 04 cuộn | Cuộn | 5
230 | Giấy cuộn 150mm x 70m | kích thước 150mm*70m. Cấu tạo bằng 100% sợi polyethylene, tương thích với hệ thống tiệt trùng Sterrad khi đóng gói 1 lớp và 2 lớp, khả năng đổi màu của chị thị hóa học khi tiếp xúc với hydrogen peroxyde, đạt tiêu chuẩn iso 13485, FDA | Thùng 04 cuộn | Cuộn | 5
231 | Giấy cuộn 200mm x 70m | kích thước 200mm*70m. Cấu tạo bằng 100% sợi polyethylene, tương thích với hệ thống tiệt trùng Sterrad khi đóng gói 1 lớp và 2 lớp, khả năng đổi màu của chị thị hóa học khi tiếp xúc với hydrogen peroxyde. Đạt tiêu chuẩn iso 13485, FDA | Thùng 04 cuộn | Cuộn | 5
232 | Giấy cuộn 250mm x 70m | kích thước 250mm*70m. Cấu tạo bằng 100% sợi polyethylene, tương thích với hệ thống tiệt trùng Sterrad khi đóng gói 1 lớp và 2 lớp, khả năng đổi màu của chị thị hóa học khi tiếp xúc với hydrogen peroxyde. Đạt tiêu chuẩn iso 13485, FDA | Thùng 04 cuộn | Cuộn | 5
233 | Giấy điện tim 12 cần | Giấy in nhiệt kiểu xấp. Dùng cho máy điện tim 12 cần. Kích thước 210mm x 140mm x200 sheets. Đạt tiêu chuẩn ISO | Túi 01 tập | Tập | 710
234 | Hạt vi cầu thuyên tắc mạch máu tải thuốc điều trị ung thư gan | Hạt nút mạch tải thuốc chống ung thư - Đạt tiêu chuẩn ISO, CE -Chất liệu Poly copolymer (poly Sodium acrylate vinyl alcohol) - HepaSphere™ Microspheres được chỉ định để sử dụng trong nút mạch máu kết hợp hoặc không kết hợp doxorubicin HCl cho các mục đích điều trị hoặc tiền phẫu thuật theo các quy trình sau: • Ung thư biểu mô tế bào gan • Ung thư Di căn vào gan Hepasphere kết hợp với irinotecan được sử dụng dùng trong nút mạch ung thư trực tràng di căn vào gan. - Hạt cầu đa dạng về kích cỡ hạt khô từ 30 - 200 µm, khối lượng 25mg, kích thước hạt sau khi ngậm thuốc tăng gấp 4 lần so với kích thước hạt khi còn khô (120-800++µm). - Số lượng hạt/ lọ: từ 9.400 - 815.000 hạt tùy kích cỡ | Hộp 1 lọ | Lọ | 40
235 | Keo sinh học nút mạch | Lọ ≥ 0.5ml, có màu để dễ nhận biết, dễ dàng khi hút bằng xy lanh. Đạt tiêu chuẩn ISO, hộp tối thiểu 10 lọ. | Lọ 0.5ml | Lọ | 7
236 | Kẹp rốn trẻ sơ sinh | Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. Không chứa độc tố DEHP. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, GMP - FDA | Hộp 100 cái | Cái | 2588
237 | Khí Ethylene Oxid | Dùng cho máy tiệt khuẩn EO Steri-Vac hoặc Gelato GS. Thành phần: Khí Ethylene Oxide, trọng lượng ≥ 170gr/ bình. Đạt tiêu chuẩn ISO. | Hộp 12 bình | Bình | 700
238 | Khung giá đỡ (stent) động mạch thận loại gắn trên bóng có thiết kế Tandem Architecture, chất liệu thép không gỉ 316L, bóng trong stent chất liệu DynaLEAP | Khung giá đỡ (stent) động mạch thận loại gắn trên bóng thiết kế theo công nghệ Tandem Architecture với hệ thống thanh stent Micro và Macro xen kẽ. Thân Catheter được sản xuất theo công nghệ UltrasoftSV. Chất liệu thép không gỉ 316L, bóng trong stent chất liệu DynaLEAP. Đường kính 4mm - 7mm với hệ thống Monorail Catheter 0.014”/0.018”. Chiều dài: 14, 15, 18, 19mm. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485; EC; FSC. | 01 cái/ hộp | Cái | 1
239 | Kim châm cứu các số | Vỉ nhôm cán đồng có khuyên, thân kim sử dụng thép chuyên dụng, dẫn điện tốt. Vô trùng. Dùng 1 lần hoặc hấp sấy dùng nhiều lần. Kích thước 0,30mmx50mm; 0,30mmx25mm; 0,30mmx40mm; 0,25mmx25mm; 0,25mmx50mm; 0,25mmx40mm; 0,30mmx75mm; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Vỉ 10 cái; Hộp 100 cái | Cái | 500000
240 | Kim chọc dò dịch, khí 4F, 5F, 6F, 8F | Catheter dẫn lưu ngắn hạn với kim chọc dò và van một chiều. Có đủ các cỡ: 4F, 5F,6F, 8F * Catheter có thể đặt trong cơ thể bệnh nhân lên tới 24h. * Kim chọc được thiết kế tích hợp với van một chiều để giảm thiểu nguy cơ không khí xâm nhập và rò rỉ chất lỏng ra ngoài. * Lỗ thoát dịch lớn tăng tốc độ dòng chảy và giảm thời gian làm thủ tục. * Vật liệu kháng xoắn giữ cho ống thông mở để giúp tối đa sự thoát dịch. * Phần cong hình đuôi lợn giảm sự bít tắc các lỗ dẫn lưu. Đạt tiêu chuẩn: ISO, FDA HSD: 36 tháng | Hộp/5cái | Cái | 20
241 | Kim chọc mạch đùi các cỡ | Kích thước 18g, chiều dài 7 cm. Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA, ISO, CE | 150 Cái/hộp | Cái | 500
242 | Kim truyền Box hóa chất | Kích thước kim: 20G x 3/4 Loại: có nắp đậy kim luồn Thể tích mồi: 0.5cc/ml Không độc, không dị ứng Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Hộp 01 cái | Cái | 46
243 | Lam kính mài 1 cạnh | Kích thước 25,4*76,2 mm ± 1mm. Độ dày 1-1,2mm. Có thành phần SiO2. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, CE | Hộp 72 cái | hộp | 816
244 | Lamen 24mm*40mm | Kích thước: 24mm x 40mm; bề dày 0.13 đến 0.17mm. Không bị phồng rộp, Được làm sạch và đánh bóng. Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Hộp 100 cái | cái | 2000
245 | Lamen 24mm*50mm | Kích thước: 24mm x 50mm; bề dày 0.13 đến 0.17mm. Không bị phồng rộp, Được làm sạch và đánh bóng. Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Hộp 100 cái | Cái | 11570
246 | Lưỡi cưa sọ não | Dùng cho máy khoan của hãng Aesculap AG. ISO 13485 | Hộp 1 cái | Cái | 30
247 | Lưỡi dao cắt nội soi tiết niệu | Điện cực cắt đốt đơn cực hình vòng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001, CE | Hộp 06 cái | Cái | 25
248 | Lưới điều trị thoát vị cỡ 10x15 cm | Lưới điều trị thoát vị bẹn chất liệu Polypropylene, đơn sợi dệt 2D, co giãn đa chiều. Trọng lượng lưới nhẹ 38g/m2, kích thước lỗ lưới: 1.5mm x 1.5mm. Các cỡ kích thước 15x10cm. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc tương đương. | 1 miếng/ 1 túi 3 miếng/ hộp | Miếng | 100
249 | Lưới dùng trong phẫu thuật thoát vị 15 cm x 15cm | Miếng lưới phẫu thuật thoát vị lỗ lưới lớn Polypropylen kích thước 15x15cm. | Hộp 06 miếng | Miếng | 10
250 | Lưới dùng trong phẫu thuật thoát vị 6,4 x 11,4cm | Miếng lưới phẫu thuật thoát vị lỗ lưới lớn Polypropylen. kích thước 6,4cm x 11,4cm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA. | Hộp 06 miếng | Miếng | 68
251 | Lưới thoát vị cỡ 6 cmx 11cm | Lưới điều trị thoát vị bẹn chất liệu Polypropylene, đơn sợi dệt 2D, co giãn đa chiều. Trọng lượng lưới nhẹ 38g/m2, kích thước lỗ lưới: 1.5mm x 1.5mm. Các cỡ kích thước 11x6cm. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc tương đương. | Hộp 6 miếng | Miếng | 50
252 | Microcatheter 2.7 F | Catheter siêu nhỏ ái nước 2,7 Fr. Dây dẫn cỡ 0,021'' Loại ống thông đồng trục Coaxial Cấu tạo nhiều lớp, lớp trong lòng là PTFE trơn nhẵn, dễ trượt theo dây dẫn đường, lớp đan gia cường là Tungsten tăng tính cản quang, lớp ngoài cùng là lớp ái nước M Coat trơn nhẵn không gây tổn thương mạch và không gây co thắt mạch. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485, EC | 01 cái/hộp | cái | 10
253 | Vi ống thông siêu nhỏ Microcatheter 2.7F, kèm vi dây dẫn | Vi ống thông 2.7 kèm vi dây dẫn 0.016 inch - Hình dạng: loại đầu thẳng, đầu cong và đầu chếch 45 ° - Khả năng tương thích dây dẫn guidewire: 0.025 inch, 0.018 inch và 0.016 inch - Khả năng tương thích ống thông catheter: 0.041 inch - Có 1 marker ở đầu tip tạo điều kiện cho việc định vị nhanh và chính xác. - Được sử dụng công nghệ bện lớp Tungsten: cung cấp khả năng chống xoắn tuyệt vời, khả năng hiển thị tối ưu. Lớp trong phủ PTFE, lớp ngoài ái nước phủ Hydrophilic. Thiết kế đồng trục độc đáo tạo điều kiện thuận lợi cho ống thông và độ trơn tru qua những khúc quanh co. Ống dẫn bên trong thon cung cấp tốc độ dòng chảy cảo, khả năng thuyên tắc thả coi và tương thích hạt nút mạch. + Dây dẫn kèm vi ống thông dùng cho can thiệp: đường kính: Ø 0.016 inch; chiều dài: 165 cm và 180 cm; chiều dài đoạn chắn bức xạ: 5 cm; hình dáng đầu tip xa: thẳng; chiều dài thả coil: 30 cm | 1 cái/ hộp | Cái | 30
254 | Mũ giấy | Sản xuất từ nguyên liệu gạc không dệt, thông thoáng.Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 13485 | Túi 100 cái | cái | 3000
255 | Mũi cao su đánh bóng | Dùng để đánh bóng răng. | Hộp 144 cái | Cái | 40
256 | Mũi khoan kim cương hình đuôi chuột (Vàng, xanh lá) | Mũi khoan kim cương hình đuôi chuột | Vỉ 5 mũi | Mũi | 115
257 | Mũi khoan xoắn | Tương thích với máy khoan sọ não Aesculap. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Hộp 1 cái | Cái | 14
258 | Nắp troca số 11 | Van đa chức năng. có thể mở tự động hoặc thủ công, cỡ 11 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Túi 01 cái | Cái | 5
259 | Nắp troca số 6 | Van đa chức năng, có thể mở tự động hoặc thủ công, cỡ 6 mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Túi 01 cái | Cái | 5
260 | Nút cao su đầu Troca 11mm | Nút cao su đầu Trocar 11mm tương thích với nắp cao su trocar 10 mm của hãng Karl Storz | Túi 05 cái | Cái | 20
261 | Nút cao su đầu Troca 6mm | Nút cao su đầu Trocar 6mm tương thích với nắp cao su trocar 5mm của hãng Karl Storz | Túi 5 cái | Cái | 40
262 | Ông chống đông EDTA K2 | Ống nghiệm nhựa PP thể tích 5ml, kích thước (12 x 75ml), nắp màu xanh dương. Sử dụng chất kháng đông Edta, thời gian tách rời các tế bào tiểu cầu từ 6 đến 8 giờ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Hộp 100 cái | Cái | 60000
263 | Ống chống đông heparin | Ống nghiệm nhựa PP thể tích 5ml, kích thước (12 x 75ml), nắp màu đen. Sử dụng chất kháng đông heparin lithium. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Hộp 100 cái | Cái | 235000
264 | Ống Cryo tube | Ống nghiệm nhựa PP tinh khiết thể tích tối đa 1,8-2ml, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Túi 100 cái | Cái | 10000
265 | Ống dẫn lưu qua da có khóa RLC kích thước 6.5F,7.5F,8.5F,10F,12F,14F với chiều dài 15, 25 và 40 cm | Ống dẫn lưu qua da có khóa, kích thước: 6.5F, 7.5F 8.5F, 10F, 12F, 14F với chiều dài catheter 15, 25 và 40 cm. Ống thông 6.5F-10F có 8 lỗ thoát dịch; 12F và 14F có 9 lỗ thoát dịch. Đạt tiêu chuẩn FDA, ISO | Hộp/5cái | cái | 50
266 | Ống eppendorf 1,5ml | Ống nghiệm nhựa PP tinh khiết thể tích tối đa 1,5ml. | Túi 500 cái | Gói | 30
267 | Ống hút tim trái | Cannulae hút tim trái có 2 loại đầu silicone hoặc pvc, có thông khí cỡ 16Fr với đầu có 11 hoặc 20 lỗ thông dài 38.1- 40,6 cm. | 20 cái /hộp | Cái | 20
268 | Ống nghiệm nhựa có nắp 12 x 75mm | Ống nghiệm nhựa PS/PP 5ml (12 x 75mm) màu trắng. Đạt tiêu chuẩn ISO | Bịch 500 cái | Cái | 16185
269 | Ống thông Delivery các loại | Kích cỡ 6F. Đường kính trong lớn loại 0.070" và 0.088". Chiều dài loại 0.070": 95cm, 105cm; Chiều dài loại 0.088": 80cm; 90cm. Đường kính ngoài đầu gần/đầu xa 8F/8F đối với loại 088", đường kính đầu gần/đầu xa 6F/6F đối với loại 070" . | 1 cái/ hộp | Cái | 31
270 | Ống thông gập góc | Được làm bằng chất liệu nitinol, đường kính ngoài gần-xa là 2.1Fr-1.7Fr và 2.4Fr-1.9Fr, đường kính trong 0.017" và chiều dài 150 cm, tương thích với DMSO, bề mặt tráng trơn nhẵn, thân cứng nhờ các vòng lò xo bằng thép không gỉ, đầu ngoại vi mềm và uốn cong sẵn hai góc 45° và 90°. Có 2 marker ở đầu. | Hộp/ Cái | Cái | 40
271 | Opsite 35x35cm có Iode | Lớp lót phủ silicon dễ dàng tách khỏi băng ioban và giúp dán băng ioban lên da dễ dàng, Kích thước 35cm * 35 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO. | Hộp 10 miếng | Miếng | 82
272 | Phin lọc khí dùng cho máy Dialog+ | Chất liệu PVC, có chất kỵ nước, Tiệt trùng EO, , màng kỵ nước (PTFE hoặc Acrylic) lỗ. Kích thước: 0,2 micromet. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485 | 1 cái/ bao | Cái | 2000
273 | Phin lọc máy thở | Filter lọc khuẩn có trọng lượng 34gam, mỏng nhẹ, màng lọc khuẩn màu trắng được dệt từ chất liệu lọc khuẩn. Vỏ ngoài nguyên liệu Styrolux trong suốt dễ quan sát, có cổng đo CO2 có nắp đậy. Thể tích lưu thông khí tối thiểu 200ml, thể tích nén: 47m, sức kháng: 293pa. Khả năng lọc tới 99,99%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016,CE,CFS. | Túi 1 cái | Cái | 12555
274 | Phin lọc vi khuẩn (loại phin xanh sử dụng cho máy Koko) | Tương thích với máy đo chức năng hô hấp KOKO. ID: 45.5 , OD: 48.0mm. Hiệu quả lọc: Vi khuẩn (BFE): ≥ 99%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016,CE,CFS. | Túi cái | Cái | 5000
275 | Phổi RX 30 | 1. Loại màng lọc: Màng lọc Polypropylene có lỗ siêu nhỏ (Micropous Polypropylene) 2. Diện tích màng lọc: 1,5m² 3. Chất liệu phần trao đổi nhiệt: Thép không rỉ Stainless Steel 4. Diện tích phần trao đổi nhiệt (Heat Exchange Surface Area): 0,14m² 5. Lưu lượng máu tối thiểu (Minimium Blood Flow): 0,5l/phút 6. Lưu lượng máu tối da (Maximium Blood Flow): 4,0l/phút 7. Thể tích mồi máu tĩnh cho cả Oxygenator và phần trao đổi nhiệt (Static priming volume for Oxygenator and Heat Exchanger): 135ml 8. Dung tích bình dự trữ (Hardsell Reservoir Capacity): 3.000ml 9. Thể tích tối thiểu của bình dự trữ đảm bảo để chạy máy tim phổi (Minimum operating Volume): 70ml 10. Lưu lượng máu tối đa qua Bình dự trữ Đường tĩnh mạch: 4,0l/phút; Lọc Cardiotomy: 4,0l/phút 11. Bộ phận lọc tĩnh mạch: Polyester screen type, Lỗ cỡ 47micron 12. Chất liệu Bộ phận lọc Cardiotomy: Polyester depth type 13. Lỗ lọc Cardiotomy: 20Micron 14. | 01 quả/hộp | quả | 5
276 | Phổi RX 40 | 1. Loại màng lọc: Màng lọc Polypropylene có lỗ siêu nhỏ (Micropous Polypropylene) 2. Diện tích màng lọc: 1,5m² 3. Chất liệu phần trao đổi nhiệt: Thép không rỉ Stainless Steel 4 .Diện tích phần trao đổi nhiệt (Heat Exchange Surface Area): 0,14m² 5. Lưu lượng máu tối thiểu (Minimium Blood Flow): 0,5l/phút 6. Lưu lượng máu tối da (Maximium Blood Flow): 5,0l/phút 7. Thể tích mồi máu tĩnh cho cả Oxygenator và phần trao đổi nhiệt (Static priming volume for Oxygenator and Heat Exchanger): 135ml 8. Dung tích bình dự trữ (Hardsell Reservoir Capacity): 4.000ml 9. Thể tích tối thiểu của bình dự trữ đảm bảo để chạy máy tim phổi (Minimum operating Volume): 200ml 10. Lưu lượng máu tối đa qua Bình dự trữ Đường tĩnh mạch : 5,0l/phút; 11. Bộ phận lọc tĩnh mạch: Polyester screen type, Lỗ cỡ 47micron 12. Chất liệu Bộ phận lọc Cardiotomy: Polyester depth type 13. Lỗ lọc Cardiotomy: 20Micron 14. Chất liệu bộ phận chống sủi bọt: Polyurethane foam 15 .áp lực âm tối đa trong bình dự trữ: -150mmHg Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE | 01 quả/hộp | quả | 5
277 | Phổi nhân tạo kèm dây dẫn cho bệnh nhân trên 40kg | Bộ phổi nhân tạo với thể tích bình chứa máu 4.500ml, có van điều tiết áp lực âm/dương và vạch cảnh báo thể tích thấp nhất. Lưu lượng máu trao đổi 1 - 7 Lít/phút, Áp lực trao đổi nước tối đa 30psi. Diện tích bề mặt màng trao đổi khí 2,5m² | 1 quả/ hộp hoặc 2 quả/ hộp | Quả | 10
278 | Quả hấp phụ máu diện tích hấp phụ 130ml | Vật liệu vỏ: PC Vật liệu hấp phụ: các hạt Resin bản chất là Styrendivinyl Benzen Copolymer được xử lý bằng công nghệ Crosslinking kép. - Thể tích hấp phụ: 130±3mL - Thể tích khoang máu :114±5ml - Diện tích hấp phụ: 52.000m2 - Nội trở: ≤ 4kPa - Lưu lượng máu tối đa: 250ml/ phút - Áp suất chịu đựng: ≤ 100kPa - Độ chịu lực của hạt: 8,1N - Dải hấp phụ: 5-30kDa - Tỷ lệ hấp phụ tĩnh sau 2h trên invivo: + IL-6: 21.8%~31.5% | 01 Quả/ hộp | Quả | 22
279 | Quả hấp phụ máu diện tích hấp phụ 230ml | Vật liệu vỏ: PC Vật liệu hấp phụ: các hạt Resin bản chất là Styrendivinyl Benzen Copolymer được xử lý bằng công nghệ Crosslinking kép. - Thể tích hấp phụ: 230±3ml - Thể tích khoang máu :145±5ml - Diện tích hấp phụ: 70.000m2 - Nội trở: ≤ 4kPa - Lưu lượng máu tối đa: 250ml/ phút - Áp suất chịu đựng: ≤ 100kPa - Độ chịu lực của hạt: 8,1N - Dải hấp phụ: 500-10kDa - Tỷ lệ hấp phụ tĩnh sau 2h trên invivo: + Paraquat: 80.4% + Pentobarbital: 92.9% + Dichlorvos: 51.5% + Antipsychotic: 87.9% | 01 Quả/ hộp | Quả | 4
280 | Quả lọc nước rửa tay vô trùng vòi chảy thẳng Sartobran P Midicaps | Cấu tạo: Ưa nước,màng lọc Cellulose acetate hai lớp. Cỡ lõ lọc: 0,45µm + 0,2µm. Diễn tích lọc H7: 0,05m², H8 : 0,1m². Các loại đầu nối: SO,OO,SS. Áp suất chênh lệch cho phép tối đa: 5 bar 72.5׀ psi tại 20°C,2 bar 29׀ psi tại 80°C. áp suất sau cho phép tối đa: 2 bar 29׀ psi tại 20°C. | Hộp 01 quả | Quả | 36
281 | Quả lọc nước siêu tinh khiết | Tiệt trùng: Tia Gama.Có tính ổn định cao.Màng Polysulfone khả năng hấp thụ cao: Loại bỏ vi khuẩn và nội độc tố >10,000,000 UI/ ml. Tiêu chuẩn CE, | 1 quả / hộp | Quả | 3
282 | Quả lọc rút nước trẻ em 0,5 l | Chất liệu màng : Polysulfone, Diện tích màng lọc: 0,5m2 Lưu lượng : 100ml - 500ml/phút,Thể tích mồi máu : 35ml Áp lực xuyên màng tối đa: 500mmHg. Đóng gói vô trùng riêng từng quả.Đạt tiêu chuẩn Iso 13485, CE | 01 quả/hộp | Quả | 31
283 | Rọ lấy sỏi | Rọ lấy sỏi, kim loại. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE | Bộ 01 túi | Cái | 20
284 | Sonde chụp mạch cobra | Cấu trúc 3 lớp: lớp đan kép, lòng rộng hơn các loại catheter thông thường cùng cỡ, đầu catheter rất linh hoạt. Ngoài cùng phủ lớp ái nước Hydrophilic M Coating. - Lòng rộng 1.1mm đối với catheter cỡ 5F. - Hình dạng tiêu chuẩn kiểu Cobra. - Tiêu chuẩn kỹ thuật : ISO, EC | 05 cái/hộp | cái | 30
285 | Sonde chụp mạch gan Yashiro 5F | Cấu trúc 3 lớp: lớp đan kép, lòng rộng hơn các loại catheter thông thường cùng cỡ, đầu catheter rất linh hoạt. Ngoài cùng phủ lớp ái nước Hydrophilic M Coating. - Lòng rộng 1.1mm đối với catheter cỡ 5F. - Hình dạng tiêu chuẩn kiểu Yashiro. - Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO, EC | 05 cái/hộp | cái | 155
286 | Sonde chụp mạch não | Cấu trúc 3 lớp: lớp đan kép ở giữa, lòng rộng hơn các loại catheter thông thường cùng cỡ, đầu catheter rất linh hoạt. Lòng rộng 1.2mm đối với catheter cỡ 5F. Chất liệu Polyurethan rich nylon Hình dạng tiêu chuẩn kiểu Simmons. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485, EC | 05 cái/hộp | cái | 5
287 | Sonde dẫn lưu ổ bụng | Dạng ống, không lỗ và có lỗ. Chất liệu: Nhựa. Đường kính bên trong 5.0mm và 7.0 mm, đường kính ngoài 7.0 mm và 10 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Túi 01 cái | Cái | 2000
288 | Tấm trải | Thành phần màng nilon, Đã tiệt trùng bằng khí EO. Kích thước 1m x1.3m. | Gói 01 cái | cái | 5000
289 | Trâm gai các số | Trâm gai lấy tủy | Vỉ 10 cây | Vỉ | 310
290 | Túi bọc máy vi phẫu | Thành phần màng nilon, Đã tiệt trùng bằng khí EO. | Gói 01 cái | cái | 100
291 | Túi ép dẹt 10cm x 200m loại 1 | Túi dùng để đóng gói dụng cụ. Hấp tiệt khuẩn. Chất liệu: Một lớp giấy và nhựa. túi bền chắc được hàn kín miệng túi bằng nhiệt. Lớp nhựa gồm 2 lớp Polyester (PE) và lớp Polypropylen( PP). Yêu cầu: có 3 loại chỉ thị: Hơi nước, Formadehyde và Ethylenoxide. kích thước 10 cm * 200 m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Thùng 06 cuộn | Cuộn | 15
292 | Túi ép dẹt 10cm x 200m loại 2 | Có lớp film dày 52micron, lớp giấy dày70gram với chất liệu 100% Cellulose. kết hợp với chất chống thấm để không thấm nước, không mùi không độc, không chứa chì, thân thiện với môi trường. - Tính năng sử dụng: sử dụng được trong tiệt khuẩn hơi nước và EO.Có 2 loại chỉ thị được in trên mép hàn, dùng cho 2 phương pháp tiệt khuẩn hơi nước và khí EO - Kích thước: 100mm*200m - Đạt chuẩn ISO 13485, CE. | Thùng 06 cuộn | Cuộn | 40
293 | Túi ép dẹt 15cm x 200m loại 1 | Túi dùng để đóng gói dụng cụ. Hấp tiệt khuẩn. Chất liệu: Một lớp giấy và nhựa. túi bền chắc được hàn kín miệng túi bằng nhiệt. Lớp nhựa gồm 2 lớp Polyester (PE) và lớp Polypropylen( PP). Yêu cầu: có 3 loại chỉ thị: Hơi nước, Formadehyde và Ethylenoxide. kích thước 15 cm * 200 m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Thùng 04 cuộn | Cuộn | 10
294 | Túi ép dẹt 15cm x 200m loại 2 | Có lớp film dày 52micron, lớp giấy dày70gram với chất liệu 100% Cellulose. kết hợp với chất chống thấm để không thấm nước, không mùi không độc, không chứa chì, thân thiện với môi trường. - Tính năng sử dụng: sử dụng được trong tiệt khuẩn hơi nước và EO.Có 2 loại chỉ thị được in trên mép hàn, dùng cho 2 phương pháp tiệt khuẩn hơi nước và khí EO - Kích thước: 150mm*200m - Đạt chuẩn ISO 13485, CE. | Thùng 04 cuộn | Cuộn | 30
295 | Túi ép dẹt 20cm x 200m loại 1 | Túi dùng để đóng gói dụng cụ. Hấp tiệt khuẩn. Chất liệu: Một lớp giấy và nhựa. túi bền chắc được hàn kín miệng túi bằng nhiệt. Lớp nhựa gồm 2 lớp Polyester (PE) và lớp Polypropylen( PP). Yêu cầu: có 3 loại chỉ thị: Hơi nước, Formadehyde và Ethylenoxide. kích thước 20 cm * 200 m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Thùng 04 cuộn | Cuộn | 20
296 | Túi ép dẹt 20cm x 200m loại 2 | Có lớp film dày 52micron, lớp giấy dày 70gram với chất liệu 100% Cellulose. kết hợp với chất chống thấm để không thấm nước, không mùi không độc, không chứa chì, thân thiện với môi trường. - Tính năng sử dụng: sử dụng được trong tiệt khuẩn hơi nước và EO.Có 2 loại chỉ thị được in trên mép hàn, dùng cho 2 phương pháp tiệt khuẩn hơi nước và khí EO - Kích thước: 200mm*200m - Đạt chuẩn ISO 13485, CE. | Thùng 04 cuộn | Cuộn | 60
297 | Túi ép phồng 30cm x 8cm x 100m | Túi dùng để đóng gói dụng cụ. Hấp tiệt khuẩn. Chất liệu: Một lớp giấy và nhựa. túi bền chắc được hàn kín miệng túi bằng nhiệt. Lớp nhựa gồm 2 lớp Polyester (PE) và lớp Polypropylen( PP). Yêu cầu: có 3 loại chỉ thị: Hơi nước, Formadehyde và Ethylenoxide. kích thước 30cm x 8cm x 100m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Thùng 02 cuộn | Cuộn | 180
298 | Túi máu ba | Bao gồm 03 túi, mỗi túi dung tích 250ml được nối với nhau. Túi 1 để đựng máu toàn phần, trong túi có 35ml dung dịch chống đông CPD ( 100ml CPD chứa: Citric Acid :0.327g; Sodium Citrate: 2.63g, Monobasic Sodium phophate:0.251g, Dextrose: 2.32g). Túi thứ 2 để chứa huyết tương, ống dây túi dài 280mm. Túi thứ 3 chứa 56ml dung dịch bảo quản hồng cầu AS-5 ( trong 100ml dung dịch AS-5 chứa: Sodium Chloride: 0.877g; Dextrose: 0.818g; Adenin: 0.030g; Manitol: 0.525g); Ống dây lấy máu dài 1000 ± 50 mm, có 12 đoạn mã được in màu chìm trên ống, có kẹp nhựa để khóa tạm thời đường lấy máu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, EN ISO 13485:2016, CE, CFS | Bịch 04 túi | Cái | 12376
299 | Túi máu đơn | Dung tích 250ml để đựng máu toàn phần, trong túi có 35ml dung dịch chống đông CPDA-1 ( 100ml CPDA_1 chứa: Citric Acid :0.299g; Sodium Citrate: 2.63g, Monobasic Sodium phate:0.222g, Dextrose: 3.19g, Adenine 0,0275g). Ống dây lấy máu dài 1000 ± 50 mm, có 12 đoạn mã được in màu chìm trên ống, có kẹp nhựa để khóa tạm thời đường lấy máu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, CFS | Bịch 10 túi | Cái | 130
300 | Van động mạch chủ cơ học các cỡ | ● Cấu tạo bởi 2 cánh van được sản xuất bởi Carbon định hình. ● Sử dụng công nghệ mở cánh van Pivot. Bản lề cánh van có chiều cong ra ngoài vành van. Bản lề cánh van được thiết kế với công nghệ sáng tạo đặc biệt, không gây tiếng ồn khi hoạt động, tạo sự thoải mái cho bệnh nhân. ● Loại Intra là loại có cấu tạo vành van nằm bên trong vòng van làm cho đường kính dòng chảy qua van nhỏ hơn. ● Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485:2012, FDA | 1 cái /hộp | Cái | 10
301 | Van hai lá cơ học các cỡ | Van hai lá cơ học cấu tạo bởi 2 cánh van được sản xuất bằng Carbon định hình. Sử dụng công nghệ mở cánh van Pivot. Bản lề cánh van có chiều cong ra ngoài vành van. Kết hợp 2 loại van Intra và Supra, van có kích thước liên tục từ 16mm đến 33mm. Phần vải viền van mềm mại. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485:2012, FDA | 1 cái /hộp | Cái | 15
302 | Vật liệu nút mạch hình cầu chất liệu Acrylic polymer + gelatin, kích cỡ hạt từ 40 - 1200µm pha sẵn 2ml | Vật liệu nút mạch 2ml - Được chỉ định trong nút các mạch máu, điều trị hoặc tiền phẫu thuật, trong các quy trình sau đây: * Nút các khối u tăng sinh mạch máu, bao gồm u xơ tử cung, viêm màng não, * Nút động mạch tuyến tiền liệt để giảm các triệu chứng liên quan đến tăng sinh tuyến tiền liệt * Nút các dị dạng động tĩnh mạch. * Nút cầm máu. Hạt vi cầu 40-1200 μm được thiết kế đặc biệt hơn cho nút u não lành tính và u gan. Vật liệu có thể nén tạm thời lên tới 33% để đi qua vi ống thông dễ dàng. Sau khi đi qua microcatheter, chúng trở lại hình dạng hình cầu ban đầu và có đường kính rõ ràng có thể dự đoán, đáng tin cậy. Bề mặt ái nước và hình cầu của hạt ngăn chặn sự tích tụ trong lòng ống thông và mạch máu. - Chất liệu Acrylic polymer + gelatin. Hạt có tính tương thích sinh học và không thể hấp thụ với tính chất bám dính của tế bào cho phép tắt mạch cơ học hoàn chỉnh và bền vững. Đa dạng về kích cỡ hạt từ 40 - 1200 µm - Đạt tiêu chuẩn ISO, CE HSD: 36 tháng | 5 lọ/hộp | Lọ | 60
303 | Vi dây dẫn tạo hình chuyên dụng | Vi dây dẫn can thiệp mạch vùng bụng có lõi bằng kim loại không gỉ được bao phủ bằng Polyurethane và lớp Polymer ái nước. - Đường kính 0.016", chiều dài cản quang 3cm được làm bằng cuộn xoắn Platimum - Chiều dài phần đầu xa dạng thuôn dài 40cm. - Các hình dạng đầu: Straight và Angle. Các chiều dài: 135cm, 165cm, 180cm. - Phần đầu xa của vi dây dẫn nhờ xử lý lõi dẹt giúp tạo hình dễ dàng các dạng đầu tip như: Straight, Angle, Double Angle, Sigmoid - Phụ kiện bao gồm dụng cụ định hình,chèn mạch, và dụng cụ vặn lái.Tiệt trùng ETO. Tiêu chuẩn: ISO, CE, | 1 cái/ hộp | Cái | 75
304 | Vi ống thông dùng cho tổn thương tắc mãn tính động mạch vành cho can thiệp ngược dòng | Đầu tip thon, Sợi bện Tungsten -Thân được gia cố cấu trúc dạng bện, lớp phủ Hydrophilic Polymer - Chiều dài: 135 cm, 150cm. - Đường kính ngoài đầu tip 0.42 mm, đường kính trong: 0.38 mm - Đường kính ngoài phần thân xa: 2.6 Fr - Đường kính ngoài phần thân gần: 2.8Fr | 1 Cái/hộp | Cái | 10
305 | Vi ống thông hút huyết khối mạch não trực tiếp đường kính trong đầu xa: 0,060''; 0,064''; 0,068'' | Kích cỡ đường kính ngoài đầu gần: 6F, đường kính trong: .072"; 0.068"... Đường kính ngoài đầu xa: 6F. Chiều dài 132 cm. Có nhiều đoạn chuyển tiếp. | 1 cái/ hộp | Cái | 27
306 | Vi ống thông lấy huyết khối mạch não các cỡ | Cấu tạo gốm những sợi thép không gỉ quấn vòng quanh thân, lớp áo hydrophilic bao bề mặt ngoài, lớp PTFE lót lòng trong cùng, lớp nhựa Pebax. Tương thích DMSO. Đường kính ngoài gần-xa là 2.7Fr-2.4Fr, đường kính trong 0.021", chiều dài 153cm | 01 cái/ hộp | Cái | 28
307 | Vi ống thông sử dụng trong động mạch nhỏ | Vi ống thông can thiệp mạch ngoại biên thiết kế hình dạng đầu tip thuôn hình bút chì cải thiện khả năng chọn lọc. - Phần thân ống thông linh hoạt với 10 độ cứng khác nhau thay đổi từ đầu gần đến đầu xa giúp tăng khả năng đẩy & chống xoắn tốt. -Các chiều dài: 110cm, 130cm, 150cm với 3 hình dạng đầu: Straight, Angle, Double Angle. -Đường kính trong 0.019"/0.022" tương thích với dây dẫn có đường kính tối đa 0.018". -Tương thích với hạt vi cầu nhỏ hơn 300μm. -Đường kính ngoài tại vị trí đánh dấu cản quang, đầu xa, đầu gần tương đương với 1.9F, 2.2F, 2.8F. Dụng cụ bao gồm 1 Syringe 2.5 mL, 1 Syringe 1mL, 1 Y connector và 1 dụng cụ định hình đầu tip. Tiêu chuẩn: ISO, CE | 1 cái/ hộp | Cái | 75
308 | Vòng van ba lá nhân tạo Sorin các cỡ | Vòng van tim nhân tạo ba lá Duran Ancore hoặc tương đương có hình bầu dục, Vòng van ba lá có các cỡ từ 23 đến 35mm | 01 cái/ hộp | cái | 10
309 | Vòng van hai lá nhân tạo các cỡ | Vòng van tim nhân tạo hai lá có hình quả thận, Kích thước: 24mm - 38mm; đường kính trong: 24mm - 38mm; đường kính ngoài: 28,9mm - 42,9mm; diện tích trong vòng van: 269,3mm2 - 669,4mm2. Vòng van hai lá có các cỡ từ 24mm đến 38mm. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 | 1 cái /hộp | Cái | 10
310 | Vòng xoắn kim loại cỡ lớn đường kính 0,020" các cỡ | Vòng xoắn bằng platinum. lõi bằng Nitinol. Đường kính sợi coil kích cỡ 0.020”. Có nhiều kích cỡ khác nhau đường kính từ 2mm đến 32mm, độ dài đa dạng từ 2cm đến 60cm. | 1 cái/ hộp | Cái | 30
311 | Xà phòng tắm sát khuẩn | Thành phần: chứa 3,9% kl/kl chlorhexidine digluconate (tương đương 4% kl/tt). Dạng lỏng, pH=6, tỷ trọng xấp xỉ 1g/cm3. Đạt hiệu quả diệt vi khuẩn kể cả MRSA, nấm và virus theo tiêu chuẩn prEM 12054/13727, EN 1499, prEN 12791, AFNOR NFT 72-151, AFNOR NFT 72-171. | Chai 100ml | Chai | 50
312 | Túi đóng gói thuốc đông y | Chiều dài 390 hoặc 400 mét, khổ ngang 10cm. Bộ đóng gói được 2.400 túi với dung tích 100ml/túi. Bộ 2 cuộn. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, CFS | Đôi cuộn | cuộn | 10
313 | Bơm tiêm insulin | Kim 30G, ngắn 8mm. Các dung tích 0.3 hoặc 0.5, 1cc. Kim làm bằng Thép 304, bôi trơn bằng silicon, nòng xylanh là chất liệu polypropylene, bôi trơn bằng dầu silicon. Đầu kim cắt vát 3 mặt. Đạt tiêu chuẩn FDA, CE, ISO 13485 | Hộp 100 cái | Cái | 1800
314 | Bóng nong mạch ngoại vi chất liệu Pebax phủ Hydrophilic, tương thích dây dẫn 0.014''/0.018'' | Có 2 dạng: | Túi 1 cái | Cái | 2
315 | Nạo ngà | Đạt tiêu chuẩn ISO | Hộp 5 mũi | Mũi | 20
316 | Tay dao hàn mạch mổ mở Ligasure chiều dài 23cm | Tay dao hàn mạch mổ mở hàm phủ nano chống dính. Chiều dài mối hàn 20.3mm, chiều dài đường cắt 18.5mm. Hàm cong. Chiều dài trục 23cm. Đường kính trục 5mm | 1 cái/ hộp | Cái | 8
317 | Tay dao hàn mạch mổ mở Ligasure chiều dài 18,8cm | Tay dao hàn mạch mở mở chiều dài 18,8cm. Chiều dài mối hàn 17.3mm, chiều dài đường cắt 15.2mm. Hàm cong . | 1 cái/ hộp | Cái | 8
318 | Tay dao hàn mạch mổ nội soi Ligasure dài 37cm | Tay dao hàn mạch mổ nội soi hàm phủ nano chống dính. Chiều dài mối hàn 20.3mm, chiều dài đường cắt 18.5mm. Hàm cong . Chiều dài trục 37 cm. Đường kính trục 5mm | 1 cái/ hộp | Cái | 8
319 | Kim nhĩ châm | Đạt tiêu chuẩn ISO | Hộp 100 cái | Cái | 3000
320 | Phin lọc máy đo chức năng hô hấp Spirometry Filter | Đạt tiêu chuẩn ISO | Túi 1 cái | Cái | 300
321 | Sonde nha chu | Đạt tiêu chuẩn ISO | Túi 1 cái | Cái | 2
322 | Mũi khoan nhanh cắt răng | Đạt tiêu chuẩn ISO | Túi 1 cái | mũi | 100
323 | Que đánh chất hàn nhựa | Đạt tiêu chuẩn ISO | Túi 1 cái | Cái | 5
324 | Ống nội khí quản hút trên cuff | Chất liệu bằng nhựa PVC. Đạt tiêu chuẩn ISO | Túi 1 cái | Cái | 400
325 | Bóng Ambu có van PEEP | Đạt tiêu chuẩn ISO | Túi 1 cái | Quả | 2
326 | Phin lọc vi khuẩn /virut Hepa có nắp | Đạt tiêu chuẩn ISO | Túi 1 cái | Cái | 120
327 | Phin lọc khí quản HME mũi giả | Hiệu quả lọc vi khuẩn 99,99%. Hiệu quả lọc Vi rút 99,99%. | Túi 1 cái | Cái | 500
328 | Catheter 2 nòng có đường hầm lọc qua da | Đạt tiêu chuẩn ISO | Túi 1 cái | Cái | 20
329 | Hạt nhựa tải thuốc điều trị ung thư gan kích thước hạt 40; 75; 100 micromet, phủ polymer Polyzene® - F, hấp thụ thuốc tối đa 60 phút, 2ml | Vật liệu: hạt vi cầu hydrogel, phủ polymer Polyzene® - F, tương thích sinh học, không tan trong dung môi. Khả năng mang thuốc doxorubicin-HCl và irinotecan-HCl lên đến 50mg/1 ml hạt Tandem (hấp thụ đến 100mg thuốc với 2ml hạt, hấp thụ đến 150mg thuốc với 3ml hạt). Thời gian hấp thụ nhanh: thuốc doxorubicin - 60 phút; thuốc irinotecan - 30 phút. Kích thước hạt: 40 ± 10 µm; 75 ± 15 µm; 100 ± 25 µm. Đóng gói: dạng lỏng, chứa trong syringe 2ml. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. | 01 ống/hộp | Ống | 10
330 | Ống thông dẫn đường | Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch máu não tương thích dây dẫn có đường kính 0.035" và 0.038". Đường kính trong là 0.058" và 0.072", đường kính ngoài 0.07" và 0.084", chiều dài làm việc là 95, 105cm, 115cm, 125cm, 130cm. | 1 cái/ hộp | Cái | 4
331 | Vi ống thông hút huyết khối mạch não đường kính trong nhỏ | Đường kính trong đầu xa: 0.035". Đường kính ngoài đầu xa: 3,8F; Đường kính ngoài đầu gần: 4,7F. Chiều dài làm việc: 160cm. | 1 Hộp / 1 cái | Cái | 5
332 | Stent nhớ hình đường mật - mạch máu có antijump | Thiết kế Micro-Mesh, xử lý Electro-polishing bề mặt stent. Có kỹ thuật Antijump. Kích cỡ 6F, Phù hợp với guidewire 0.035”, đường kính stent: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12mm. chiều dài stent: 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm. | 1 Hộp / 1 cái | Cái | 5
333 | Bóng nong mạch ngoại vi Evercross | Đường kính từ 3 tới 12 mm, độ dài từ 20 tới 200 mm độ dài ống thông có gắn bóng 40, 80 và 135 cm. Đi trên sheath 5F,6F,7F. Bóng đạt được áp lực cao 10,11,12,14,20 atm. Áp lực bơm bóng tiêu chuẩn 7,8,10 atm | 1 Cái/ Hộp | Cái | 2
334 | Kim đốt sóng cao tần | - Điện cực có hệ thống dẫn chất làm lạnh bên trong và được thiết kế với tay cầm thoải mái, có khối lượng nhẹ - Có nhiều loại cỡ khác nhau: 15G, 17G, 18G, 19G - Chiều dài làm việc từ 70 mm đến 350 mm tùy thuộc vào kích cỡ của từng loại điện cực khác nhau - Chiều dài đầu hoạt động (đầu phát nhiệt) từ 5 mm đến 40mm | 01 cái/hộp | Cái | 5
335 | Kim đốt sóng cao tần | - Có nhiều loại cỡ khác nhau: 15G, 17G, 18G - Chiều dài làm việc từ 70 mm đến 350 mm tùy thuộc vào kích cỡ của từng loại điện cực khác nhau - Chiều dài đầu hoạt động (đầu phát nhiệt) có thể điều chỉnh được trong từ 5 mm đến 30 mm và từ 15 mm đến 40 mm - Núm điều chỉnh độ dài/ngắn của đầu hoạt động được thiết kế trên cán cầm của điện cực | 01 cái/hộp | Cái | 5
336 | Kim chọc dò | - Đường kính kim 16G - Đường kính ngoài 1,7mm - Chiều dài kim 133mm | Túi 1 cái | Cái | 30
337 | Stent tạo cổ túi phình hỗ trợ đặt coil ở phình mạch phân nhánh. | - Được thiết kế để hỗ trợ đặt coil tại các vị trí phức tạp như mạch nhánh hoặc cổ túi phình rộng, phần chóp của Stent sau khi bung có dạng hình bông hoa, khả năng neo bám tốt, sử dụng thay thế cho 2 stent chóp thường;phần chóp nở rộng bản giúp việc đặt coil không xâm lấn vào phần mạch bình thường.Tỷ lệ chiếm chỗ của kim loại/diện tích thành mạch đạt <5% tối ưu nhất để không làm tổn thương thành mạch dẫn đến huyết khối; Tương thích microcatheter 0.021''; Tương thích MRI; Chứng chỉ CE (CE 0297) -pCONUS: đường kính trục 4mm; chiều dài trục:20 và 25mm; đường kính vương miện: 5,6,8,10,12,15mm - pCONUS mini: đường kính trục 3mm; chiều dài trục 20mm; đường kính vương miện 4mm - pCONUS 2: đường kính trục 4mm; chiều dài trục 15mm; đường kính vương miện: 5,6,7,8,10,12,15mm - Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE. | 1 Cái/ Hộp | Cái | 1
338 | Vi ống thông can thiệp mạch, cỡ 1.7F, 1.8F và 2.2F, không kèm vi dây dẫn | - Đường kính: 1.7; 1.8; 2.2F - Có 1 marker ở đầu tip tạo điều kiện định vị nhanh và chính xác. Được sử dụng công nghệ bện lớp Tungsten: cung cấp khả năng chống xoắn tuyệt vời, khả năng hiển thị tối ưu. Lớp trong lòng được phủ PTFE, lớp ngoài ái nước phủ Hydrophilic - Hình dạng: loại đầu thẳng, đầu cong và đầu chếch 45° - Chiều dài sử dụng: 70 cm; 110 cm; 135 cm; 150 cm - Độ phủ Hydrophilic: 60 cm; 80 cm; 110 cm - Khả năng tương thích dây dẫn guidewire: 0.014 inch, 0.018 inch, 0.016 inch - Khả năng tương thích ống thông catheter: 0.041 inch - Thiết kế đồng trục độc đáo tạo điều kiện thuận lợi cho ống thông và độ trơn tru qua những khúc quanh co. Ống dẫn bên trong thon cung cấp tốc độ dòng chảy cảo, khả năng thuyên tắc thả coil. Vi ống thông tương thích với DMSO - thả coil và tương thích hạt nút mạch. | 1 cái/ hộp | Cái | 75
339 | Vi dây dẫn đường phủ hydrophilic (micro guide wire) đường kính 0.016'' | Dây dẫn dùng cho can thiệp: - Đường kính: 0.016 inch. - Chiều dài: 165 cm và 180 cm. - Cấu tạo thép không rỉ, stainless steel. - Chiều dài đoạn chắn bức xạ: 5 cm. - Hình dáng đầu tip xa: thẳng - Chiều dài thả coil: 30 cm | 1 cái/ hộp | Cái | 40
340 | Kim đốt sóng cao tần mô mềm, u vú | - Hệ thống làm mát bên trong ngăn chặn các mô tiếp giáp liền kề khỏi bị đốt cháy thành than và do đó làm cho khu vực cắt bỏ lớn hơn và tròn hơn - Có một cảm biến nhiệt độ tích hợp bên trong kim đốt - Tay cầm có thể uốn cong làm cho quy trình RFA có thể thực hiện được theo hướng dẫn của CT bằng việc ngăng không cho tay cầm chạm với khoang hình tròn của CT (Gantry) - Có các vạch dài tính bằng centimet trên thân kim, giúp người vận hành dễ dàng xác định độ sâu của kim đốt được đưa vào - Đường kính: Ø 1.5 mm - Chiều dài: 10cm; 15 cm - Đầu tiếp xúc: 1.0 cm, 4.0 cm; 0.5 ~ 4.0cm | 1 cái/ hộp | Cái | 10
341 | Kim đốt sóng cao tần u phổi, u gan, u thận | - Hệ thống làm mát bên trong ngăn chặn các mô tiếp giáp liền kề khỏi bị đốt cháy thành than và do đó làm cho khu vực cắt bỏ lớn hơn và tròn hơn - Có một cảm biến nhiệt độ tích hợp bên trong kim đốt - Trở kháng và nhiệt độ có thể được theo dõi theo thời gian thực thông qua việc máy phát được kết nối với kim đốt - Tay cầm có thể uốn cong làm cho quy trình RFA có thể thực hiện được theo hướng dẫn của CT bằng việc ngăng không cho tay cầm chạm với khoang hình tròn của CT (Gantry) - Các đầu kim tiếp xúc được xử lý để hiển thị rõ hơn dưới môi trường siêu âm - Các cạnh giữa đầu kim tiếp xúc và phần cách điện của kim đốt được làm nhẵn đều để được đưa vào và định vị lại đầu đốt dễ dàng hơn - Có các vạch dài tính bằng centimet trên thân kim, giúp người vận hành dễ dàng xác định độ sâu của kim đốt được đưa vào - Đường kính: Ø 1.5 mm - Chiều dài: 20 cm - Đầu tiếp xúc: 2.0 cm, 2.5 cm, 3.0 cm | 1 cái/ hộp | Cái | 10
342 | Dây dẫn đường can thiệp lõi hợp kim thép không gỉ. Đường kính: 0.014" và 0.018" | Dây dẫn phủ ái nước, lõi hợp kim thép không gỉ, đầu tunsteng. Đường kính: 0.014" và 0.018". Độ dài: 135, 165, 190cm | 01 cái/hộp | Cái | 35
343 | Dây dẫn đường có lớp phủ Hydrophilic | Dây dẫn chẩn đoán. Bề mặt Phủ Hydrophilic - đen. Đường kính: Ø 0.035”/0,89mm. Chiều dài: từ 30 - 260cm. Hình dáng đầu tip xa: Angled (nhọn), Straight (thẳng), Reshapable (có thể thay đổi). Độ cứng đầu tip: Standard (tiêu chuẩn), Soft (mềm), Floppy (siêu mềm). Độ cứng trục: Standard (tiêu chuẩn), stiff (cứng). | cái/túi | Cái | 130
344 | Bộ phận kết nối chữ Y có dây nối, có 2 loại đầu xoáy và đầu bấm | Bộ phận kết nối chữ Y có 2 kết cấu khác nhau: một là đoạn phân nhánh chữ Y có đầu xoáy hoặc đầu bấm phục vụ cho những mục đích lâm sàng khác nhau, khóa xoay Male kết nối nhanh chóng; một loại cấu trúc nữa là đoạn phân nhánh chữ Y được mở rộng nhờ bộ phận ống áp lực và van khóa(stopcock). Kích thước size: 7F và 8F. | cái/túi | Cái | 180
345 | Bơm tiêm đầu xoáy | Bơm tiêm đầu xoáy, có 2 loại: 1ml và 3ml. sản phẩm này bao gồm thanh Pit tông, Pit tông, khóa, kết nối khóa Male. Sản phẩm được tuyệt trùng bởi ethylene oxide (EO), vô trùng, không có pyrogen; có thể bơm chất lỏng bằng một tay. | cái/túi | Cái | 400
346 | Bình cầu thuỷ tinh 1000ml | Đạt tiêu chuẩn ISO | Túi 1 cái | Cái | 20
347 | Bình cầu thuỷ tinh 500ml | Đạt tiêu chuẩn ISO | Túi 1 cái | Cái | 10
348 | Bóng đèng Hồng ngoại | Đạt tiêu chuẩn ISO | Hộp 1 cái | Chiếc | 13
349 | Lamen kích thước 44mm x 22mm | Đạt tiêu chuẩn ISO | Hộp 100 cái | Cái | 9000
350 | Ambu thổi ngạt trẻ em | Chất liệu nhựa PVC trong. Cấu tạo: 01 mặt nạ bóp bóng, 01 van Patient, 01 van giảm áp lực, 01 túi thở PVC ≥500ml, 01 van bóp bóng, 01 bóng bóp oxy thể tích ≥ 2600ml và hệ thống dây dẫn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Túi 1 cái | Bộ | 3
351 | Túi ép dẹt 20cm x 200m | Túi dùng để đóng gói dụng cụ. Hấp tiệt khuẩn. Chất liệu: Một lớp giấy và nhựa. túi bền chắc được hàn kín miệng túi bằng nhiệt. Lớp nhựa gồm 2 lớp Polyester (PE) và lớp Polypropylen( PP). Yêu cầu: có 3 loại chỉ thị: Hơi nước, Formadehyde và Ethylenoxide. kích thước 20 cm * 200 m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Thùng 2 cuộn | Cuộn | 100
352 | Túi ép dẹt 5cm x 200m | Có lớp film dày 52micron, lớp giấy dày70gram với chất liệu 100% Cellulose. kết hợp với chất chống thấm để không thấm nước, không mùi không độc, không chứa chì, thân thiện với môi trường. - Tính năng sử dụng: sử dụng được trong tiệt khuẩn hơi nước và EO.Có 2 loại chỉ thị được in trên mép hàn, dùng cho 2 phương pháp tiệt khuẩn hơi nước và khí EO - Kích thước: 5cm*200m - Đạt chuẩn ISO 13485, CE. | Thùng 04 cuộn | Cuộn | 72
353 | Túi ép dẹt 35cm x 200m | Có lớp film dày 52micron, lớp giấy dày70gram với chất liệu 100% Cellulose. kết hợp với chất chống thấm để không thấm nước, không mùi không độc, không chứa chì, thân thiện với môi trường. - Tính năng sử dụng: sử dụng được trong tiệt khuẩn hơi nước và EO.Có 2 loại chỉ thị được in trên mép hàn, dùng cho 2 phương pháp tiệt khuẩn hơi nước và khí EO - Kích thước: 5cm*200m - Đạt chuẩn ISO 13485, CE. | Thùng 04 cuộn | Cuộn | 100
354 | Hệ thống tạo nhịp bó His kèm phụ kiện tiêu chuẩn | Điện cực tạo nhịp bó His có điện cực xoắn cố định, giúp dò tìm His trong quá trình cấy. Kích thước dây nhỏ 4.1F, cho phép chụp cộng hưởng từ toàn thân 1.5 Tesla và 3 Tesla | 1 cái/ hộp | Cái | 2
355 | Vi dây dẫn can thiệp mạch ngoại vi | Chất liệu nitinol, đường kính đa dạng 0.014”, 0,018", 0,025", 0.035", độ dài từ 80 đến 400cm, chiều dài đầu tip từ 2 đến 20cm, có cái loại đầu thẳng, gập góc 15 và 45 độ | Túi 1 cái | Cái | 60
356 | Vi ống thông hỗ trợ can thiệp ngoại vi | Vi ống thông tương thích với dây dẫn 0.014", 0.018", 0.035", chiều dài ống thông sử dụng 65, 90, 135, 150cm, khoảng cách giữa các marker cản quang 15, 50mm. | Túi 1 cái | Cái | 15
357 | Vi dây dẫn | Chất liệu thép không gỉ, đường kính 0.008'', dài 200cm, đầu mềm quấn lò xo platinum dài 10cm | Túi 1 cái | Cái | 10
358 | Dụng cụ cắt trị longo dùng 1 lần | Dụng cụ cắt trĩ longo sử dụng 1 lần 3 hàng ghim, đường kính ngoài 33.5mm, đường kính sau cắt 25,6mm, số lượng ghim 48, chiều cao ghim 3.4mm, ghim chất liệu titan nguyên chất | Hộp 1 cái | Bộ | 30
359 | Mảnh ghép thoát vị bẹn 6 x 11cm | Lưới điều trị thoát vị bẹn chất liệu Polyester thân nước kích thích mô mọc nhanh. Lưới đơn sợi dệt 3D, trọng lượng nhẹ 64g/m2, kích thước lỗ lưới: 2.1mm x 3.0mm. Các cỡ kích thước 11x6cm. | 3 Miếng/ 1 hộp | Miếng | 30
360 | Mảnh ghép thoát vị bẹn 15x10cm | Lưới điều trị thoát vị bẹn chất liệu Polyester thân nước kích thích mô mọc nhanh. Lưới đơn sợi dệt 3D, trọng lượng nhẹ 64g/m2, kích thước lỗ lưới: 2.1mm x 3.0mm. Các cỡ kích thước 15x10cm . Đạt tiêu chuẩn FDA. | 3 Miếng/ 1 hộp | Miếng | 30
361 | Mảnh ghép thoát vị bẹn tự dính 12 x 8cm | Lưới điều trị thoát vị bẹn tự dính chất liệu Polyester đơn sợi, có hệ thống gai siêu nhỏ tự dính vào mô chất liệu Polylactic Acid tự tiêu. Trọng lượng lưới nhẹ 38g/m2 sau khi gai tiêu hết, kích thước lỗ lưới 1.1 x 1.7mm Lưới có hình dạng oval, có miếng lật sẵn theo giải phẫu bẹn (bên trái, bên phải). Kích thước 12x8cm. Đạt tiêu chuẩn FDA. | 3 Miếng/ 1 hộp | Miếng | 10
362 | Mảnh ghép thoát vị bẹn tự dính 15 x 10cm | Lưới điều trị thoát vị bẹn tự dính chất liệu Polyester đơn sợi, có hệ thống gai siêu nhỏ tự dính vào mô chất liệu Polylactic Acid tự tiêu sau 18 tháng. Trọng lượng lưới nhẹ 49g/m2 sau khi gai tiêu hết, kích thước lỗ lưới 1.8 x 1.8mm. Lưới hình chữ nhật, thiết kế theo giải phẫu vùng bẹn (bên trái, bên phải). Kích thước 15x10cm. Đạt tiêu chuẩn FDA | 1 Miếng/ hộp | Miếng | 20
363 | Cáp cao tần đơn cực máy nội soi tiết niệu | Dây cao tần đơn cực nội soi , dài 3m | Túi 01 cái | Cái | 3
364 | Chổi rửa dụng cụ nội soi đường kính 11,16mm | Chổi rửa dụng cụ cỡ 11 mm hoặc 16mm | Túi 01 cái | Cái | 50
365 | Dầu bôi trơn dụng cụ nội soi 50ml | Dầu tra dụng cụ, 50 ml, không chứa silicone | Lọ 50ml | Lọ | 10
366 | Dây + cán dao mổ điện cao tần lưỡng cực, mổ mở chân rời ( dùng 1 lần) | Dây và cán dao mổ điện cao tần lưỡng cực, mổ mở ( chân rời), loại lưỡi lê, đầu tiếp xúc cỡ 2 mm, dài 20cm | Túi 1 Bộ | Cái | 20
367 | Vỏ Forcep nội soi | Vỏ ngoài Clickline, bằng kim loại, có bọc cách điện, có đầu nối khóa Luer để tưới rửa vệ sinh. Cỡ 5 mm, dài 36 cm | Hộp 01 cái | Cái | 5
368 | Mũi khoan tự dừng loại tiêu chuẩn | Mũi khoan sọ não tự dừng loại dùng nhiều lần, kích thước 9/12 mm, chuôi Hudson | Hộp 1 cái | Cái | 10
369 | Lưỡi cắt sọ não (Mũi cắt sọ não cho máy khoan ELAN 4) | Mũi cắt sọ não dùng cho máy khoan sọ não ELAN4 của hãng Aesculap | Túi 1 cái | Cái | 10
370 | Mũi khoan tạo hình sọ não (Mũi khoan xoắn tạo hình sọ não cho máy khoan ELAN ) | Mũi khoan xoắn dùng cho máy khoan sọ não ELAN4 của hãng Aesculap | Túi 1 cái | Cái | 6
371 | Túi tăng tốc độ dịch truyền( Túi áp lực dịch truyền) | Sử dụng đo huyết áp động mạch liên tục. Lực ép tối đa: tới 300 mmHg. Dung tích chai dịch tối đa: 500 mL. Trang bị van 3 đường dễ dàng điều khiển bơm bơi và xả hơi. Đồng hồ đo áp lực với bước nhảy 2 mmHg. Kết cấu mắt lưới phía sau túi ép giúp dễ dàng kiểm tra lượng dịch còn lại trong chai dịch. Kích thước: 180 x 430 mm. Chất liệu: Ni lông và PVC. Dải đo: 20 – 300 mmHg. | Túi 1 cái | Cái | 10
372 | Dây nối cho dao siêu âm hàn mạch | Dùng để nối tay dao Thunbderbeat với máy cắt đốt siêu âm. | Hộp 01 cái | Cái | 1
373 | Gioăng ( nút cao su motor máy xay bệnh phẩm) | Nút cao su dùng cho máy xay bệnh phẩm ROTOCUT G1 | Túi 1 cái | Cái | 5
374 | Mạch máu nhân tạo dạng chữ Y | Chất liệu Polyester, được thiết kế dệt kim. Đoạn mạch được ngâm tẩm collagen. Gồm tối thiểu các loại 14 x 7mm, 16 x 8mm, 18 x 9mm và 20 x 10mm. | Túi 1 cái | Cái | 10
375 | Mạch máu nhân tạo thằng dài 15cm | Chất liệu Polyester phủ Colagen hoặc tương đương. Đường kính tối thiểu các loại 8mm, 12 mm. Độ dài khoảng 15cm. | Túi 1 cái | Cái | 5
376 | Mạch máu nhân tạo thằng dài 30cm | Chất liệu Polyester phủ Colagen hoặc tương đương. Độ dài khoảng 30cm, đường kính tối thiểu các loại 26mm, 28mm, 30mm. Thiết kế dệt thoi. | Túi 1 cái | Cái | 2
377 | Kim gốc động mạch chủ | Cannulae gốc động mạch chủ với đầu kim cỡ , có chiều dài từ 6,4 cm đến 14.6cm . Tiêu chuẩn FDA | 20 cái/hộp | Cái | 20
378 | Con sâu máy thở | Chất liệu: PVC. Đầu nối 15cm. Dây có nếp gấp 15cm, khớp khủy tay 22F-15F/22M với khóa xoay luer. | Túi 1 cái | Cái | 30
379 | Bộ nong trong tán sỏi | Bộ nong thận 5 que các cỡ 8/10/12/14/16Fr | 1 bộ/ gói | Bộ | 100
380 | Bộ săng áo trong tán sỏi qua da | Bộ khăn mổ lấy sỏi thận qua da, bao gồm: - 1 Khăn mổ kích thước 200x270cm - 1 Khăn có băng keo kích thước 80x150cm - 1 Khăn gói kích thước 80x90cm - 2 Khăn thấm kích thước 30x40cm - Tiêu chuẩn: ISO, CE | 1 bộ/ gói | Bộ | 100
381 | Dây bơm nước trong tán sỏi qua da | Bộ dây nước bảo gồm : buồng bơm áp lực, dây nước chất liệu silicon sử dụng cho máy bơm nước tiết niệu Maxer | 1 bộ/ gói | Bộ | 4
382 | Dây Laser 800 µm | Dây laser chất liệu Silica, đường kính cỡ Ø 800 µm, dài 3m Tiêu chuẩn: ISO, EC | 1 cái/ gói | Cái | 2
383 | Dây Laser 550 µm | Dây laser chất liệu Silica, đường kính cỡ Ø 550 µm, dài 3m Tiêu chuẩn: ISO, EC | 1 cái/ gói | Cái | 2
384 | Dây Laser 272 µm | Dây laser chất liệu Silica, đường kính cỡ Ø 272 µm, dài 3m Tiêu chuẩn: ISO, EC | 1 cái/ gói | Cái | 2
385 | Chỉ xương cá trong mổ thoát vị bẹn | Chỉ có gai không cần buộc thành phần Copolymer của Glycolicacid và trimethylene carbonate. Chỉ số 2/0 đến 4/0, dài 15-30cm, kim tròn đầu nhọn 17-37mm, kim cong 1/2 vòng tròn, kim được phủ silicon. Đạt tiêu chuẩn FDA. | 12 Sợi/ Hộp | Sợi | 50
386 | Catsette dùng nhiều lần | Chất liệu Sinicol, thiết kế kiểu nhu động. Phù hợp với máy Faco Faros Oerli | Hộp 1 chiếc | Chiếc | 10
387 | Silicon Sleeve thường | Chất liệu Sinicol. Phù hợp với đầu tuýp Easy typ | Hộp 1 chiếc | Chiếc | 40
388 | Dao phẫu thuật phaco 2.2mm | Lưỡi dao làm bằng thép không rỉ. Kích thước 2.2mm. Có nắp an toàn bảo vệ. ISO9001; ISO13485; CE; | túi vô trùng | Cái | 100
389 | Bóng tắc mạch Hyperform | Bao gồm ống thông có gắn bóng đơn và vi dây dẫn 0.010''. Bóng được thiết kế siêu tuân thủ tối ưu về kích cỡ, thân ống thông đẩy được dễ dàng, bóng được tạo bởi sự gia tăng về độ mềm thích hợp với những hình dạng mạch phức tạp, bất thường và bất đối xứng. Bóng có đường kính bóng 3, 4 và 7mm, chiều dài bóng 7mm, 15 mm, 20 mm. Đường kính đầu gần 2.8 F. Đường kính đầu xa : 2.2F, 2.5F và 3F. | 01 cái/hộp | Cái | 3
390 | Ống hút huyết khối ngoại biên loại lớn các cỡ | Đường kính ngoài đầu gần 8F, đường kính ngoài đầu xa 8F, đường kính trong 6,7F, chiều dài 85cm và 115cm. | 1 Hộp / 1 cái | Cái | 2
391 | Lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới | Vật liệu Nitinol Hypotube cắt bằng Laser. Xử lý bề mặt bằng Electropolish. Tới 30mm đường kính. Dễ dàng thu lại, với 6 móc neo. Sử dụng Guidwire ≤ 0.035. Chiều dài ống thông dẫn: 70cm hoặc 100cm. | 1 Hộp / 1 cái | Cái | 2
392 | Máy tạo nhịp phá rung ICD 1 buồng, tương thích MRI toàn thân, có chức năng theo dõi đoạn ST chênh lên | Lớp phủ Parylene chống trầy xước dây điện cực. - Thuật toán phát hiện quá dòng DynamicTx tự động thay đổi cấu hình shock điện để bảo đảm vẫn cung cấp điều trị điện thế cao khi phát hiện quá dòng. - Lập trình Cold Can cung cấp thêm vector sốc RV-SVC dự phòng trường hợp dây điện cực sốc bị lỗi - Chức năng ShockGuard giúp giảm sốc nhầm - Chức năng SenseAbility giúp giảm nhận cảm nhầm sóng T - Tương thích dây điện cực sốc chuẩn DF4 - Chức năng CorVue theo dõi điện trở lồng ngực giúp phát hiện phù phổi - Tính năng FarField MD giúp phân biệt VT và SVT - Chức năng tạo nhịp cắt cơn nhịp nhanh ATP trước khi sạc và trong khi sạc tụ ở vùng VF - Có khả năng theo dõi ST chênh,Năng lượng phát sốc 40J - Công nghệ DeFT Response cung cấp các lựa chọn tối ưu không xâm lấn để điều trị ngưỡng shock DFT cao.E49 - Trọng lượng 75g, thể tích 35 cc | 1 bộ/ hộp | Bộ | 2
393 | Bộ máy tạo nhịp 1 buồng không đáp ứng tần số với chức năng tự động kiểm tra ngưỡng thất cho mỗi xung tạo nhịp, tương thích MRI (chuyển chế độ MRI bằng thiết bị cầm tay nhỏ gọn ) | + Chương trình điều chỉnh biên độ xung tự động ở thất với kiểm tra sau mỗi xung và có xung dự phòng + Bề dày máy: ≤ 6 mm + Dung tích toàn máy: ≤ 10 cc + Các mode tạo nhịp tối thiểu: VOO; VVI; VVT; AOO; AAI; AAT + Nhịp cơ bản: 30- 170 nhịp/phút + Biên độ xung nhĩ hoặc thất: 0.25- 7.5 V + Độ rộng xung (nhĩ hoặc thất): 0.05- 1.5 ms + Độ nhạy ở nhĩ: 0.1- 5.0 mV, chia thành nhiều bước điều chỉnh + Độ nhạy ở thất: 0.5- 12.5 mV, chia thành nhiều bước điều chỉnh + Kiểu nhận cảm: Đơn cực hoặc lưỡng cực + Kiểu tạo nhịp: Đơn cực hoặc lưỡng cực | 1 bộ/hộp | Bộ | 3
394 | Máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng tần số với chức năng tự động kiểm tra ngưỡng thất cho mỗi xung tạo nhịp, tương thích MRI, Bao gồm máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn | '- Chuẩn kết nối IS-1 - Có thể kích hoạt và tắt kích hoạt chế độ chụp MRI bằng thiết bị cầm tay (SJM MRI Activator) - Hệ thống tạo nhịp AutoCapture cho phép đáp ứng tối đa với ngưỡng tạo nhịp với khả năng xác nhận dẫn tạo nhịp theo từng xung Beat-by-Beat. Hệ thống tạo nhịp AutoCapture tự động phát xung dự phòng 5V khi phát hiện mất dẫn, có thể lập trình cả đơn cực hoặc lưỡng cực. - Lưu điện tâm đồ bên trong buồng tim lên đến 14 phút - Trọng lượng ≤ 19g, thể tích ≤ 10 cc | 1 bộ/hộp | Bộ | 3
395 | Bộ máy tạo nhịp tim 1 buồng (Máy chính kèm đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn) tương thích MRI 1.5T và 3T toàn thân. Có chức năng quản lý tạo nhịp VCM. Có chức năng TherapyGuide gợi ý các thông số hỗ trợ bác sĩ lập trình máy. | "• Tạo nhịp tim, 1 buồng, đáp ứng nhịp. • SureScan: cho phép chụp MRI toàn thân 1,5T và 3T không giới hạn thời gian chụp và chiều cao của bệnh nhân. • Tự động theo dõi và điều chỉnh: ngưỡng nhận cảm, trở kháng dây, cực tính của dây. • Quản lý tạo nhịp: VCM • Có chức năng TherapyGuide gợi ý các thông số giúp bác sĩ lập trình máy thích hợp cho bệnh nhân • Tuổi thọ pin trung bình 9.6 năm" | 1 bộ/ hộp | BỘ | 5
396 | Máy tạo nhịp 1 buồng không dây tương thích MRI 1.5T và 3T toàn thân chuẩn Surescan. Cố định máy dùng mỏ neo bằng Nitinol. Có tính năng quản lý nhịp thất VCM. | • Tạo nhịp tim, 1 buồng không dây, có đáp ứng nhịp • Thể tích máy 0,8 cc, trọng lượng 1,75 gram. • SureScan: cho phép chụp MRI toàn thân 1,5T và 3T • Tự động theo dõi và điều chỉnh ngưỡng nhận cảm. • Quản lý tạo nhịp thất : VCM • Tuổi thọ pin trung bình 10 năm | 1 Bộ/Hộp | Bộ | 3
397 | Máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng tần số, tương thích MRI, Bao gồm máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn. | - Chuẩn kết nối IS-1 - Có thể kích hoạt và tắt kích hoạt chế độ chụp MRI bằng thiết bị cầm tay (SJM MRI Activator) - Hệ thống tạo nhịp AutoCapture cho phép đáp ứng tối đa với ngưỡng tạo nhịp với khả năng xác nhận dẫn tạo nhịp theo từng xung Beat-by-Beat. Hệ thống tạo nhịp AutoCapture tự động phát xung dự phòng 5V khi phát hiện mất dẫn, có thể lập trình cả đơn cực hoặc lưỡng cực. - Bộ tính năng tự động: Ventricular Intrinsic Preference - Ưu tiên dẫn truyền thất nội tại, AF Suppression - Tạo nhịp kiềm nén rung nhĩ và SenseAbility - Tự động nhận cảm - Có cảnh báo loạn nhịp nhanh nhĩ có thể lập trình được. - Lưu điện tâm đồ bên trong buồng tim lên đến 14 phút - Trọng lượng 19g, thể tích 10.4 cc | 1 Bộ/Hộp | Bộ | 7
398 | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng không đáp ứng tần số | • Tạo nhịp tim, 2 buồng • Thể tích máy 12,1cc, trọng lượng 27,1gram • SureScan: cho phép chụp MRI toàn thân 1,5T và 3T • Tự động theo dõi và điều chỉnh: ngưỡng nhận cảm, trở kháng dây,cực tính của dây. • Biểu đồ Trend của điện trở dây dẫn. • Quản lý ngất bằng tính năng: Rate drop response. • Quản lý tạo nhịp nhĩ và thất : AOM và VOM • Có tính năng Reduced VP+ và SVP làm giảm tối đa các tạo nhịp không cần thiết của máy ở tâm thất. • PMOP, CAFR, APP nhằm giảm gánh nặng rung nhĩ, và ổn định nhịp thất cho bệnh nhân • Tuổi thọ pin trung bình 12.1 năm | 1 bộ/ hộp | Bộ | 8
399 | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng không đáp ứng tần số DDD, với thời gian hoạt động dài, với điện cực có lớp phủ fractal Iridium, chụp được cộng hưởng từ | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng với nhịp cố định, tương thích MRI 1,5 Tesla toàn thân đến mức SAR 4 W/Kg, với thời gian hoạt động dự tính >12,3 năm với đầy đủ chức năng chẩn đoán, kể cả các đoạn điện tim 2 kênh với tiền sử 75%. Nhịp cơ bản đến 200 n/p, thích hợp cho mọi bệnh nhân.Với chương trình điều chỉnh tự động biên độ xung thất với biên độ chỉ +0,3V trên ngưỡng, với kiểm tra hiệu quả sau mỗi xung và với xung dự phòng khi tạo nhịp không thành công. Chương trình điều chỉnh tự động biên độ xung ở nhĩ với biên độ chỉ +0,5V trên ngưỡng. Với độ nhạy thích ứng như trong máy phá rung ở nhĩ và thất. Với chương trình giảm tạo nhịp ở thất dùng thời gian trễ dài đến 400 ms bảo đảm có khử cực thất mỗi chu kỳ. San bằng nhịp thất khi có loạn nhịp nhĩ. Máy dày 6,5 mm, cỡ 11 cc. Dây điện cực 5,6-5,9F với chất phủ fractal Iridium trên điện cực để giúp đạt sóng cao và ngưỡng thấp. Dùng kim 6F. | 1 bộ/ hộp | Bộ | 7
400 | Máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng tần số DDDR (Máy chính kèm đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn) tương thích MRI 1.5T và 3T toàn thân. Có chức năng TherapyGuide gợi ý các thông số hỗ trợ bác sĩ lập trình máy. Tự động dò tìm khoảng nhĩ thất Search AV+. Tuổi thọ pin 12.6 năm. | Tạo nhịp tim, 2 buồng • SureScan: cho phép chụp MRI toàn thân 1,5T và 3T không giới hạn thời gian chụp và chiều cao của bệnh nhân. • Đáp ứng nhịp • Tự động theo dõi và điều chỉnh: ngưỡng nhận cảm, trở kháng dây,cực tính của dây. • Biểu đồ Trend của điện trở dây dẫn. • Quản lý tạo nhịp nhĩ thất : ACM và VCM • Dò tìm tự động khoảng nhĩ thất (Search AV+), giúp giảm tạo nhịp thất không cần thiết • Có chức năng TherapyGuide gợi ý các thông số giúp bác sĩ lập trình máy thích hợp cho bệnh nhân • Tuổi thọ pin trung bình 11.1 năm" | ea.∕Box | BỘ | 10
401 | Máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng tần số MRI DDDR chụp được cộng hưởng từ toàn thân, phát hiện MRI từ động | Cấu hình cho mỗi máy gồm : Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn trong đó đã có 02 dây dẫn tín hiệu, 02 kim dò tĩnh mạch. 1:Máy tạo nhịp 2 buồng với nhịp thích ứng, đạt tương thích MRI 1,5 Tesla toàn thân đến mức SAR 4 W/Kg, MRI 3 Tesla toàn thân với mức SAR đến 2 W/Kg. Máy có chức năng phát hiện từ trường MRI để chuyển máy vào (và ra) chương trình MRI tự động, giảm tối thiểu thời gian trong chương trình MRI. Thời gian hoạt động 11,3 năm với đầy đủ chức năng chẩn đoán, kể cả 12 đoạn 2 kênh điện tim với tiền sử. Kích thước: 48mm*4mm*6.5mm, 11cc Thời gian bảo hành: 7 năm Với chương trình điều chỉnh tự động biên độ xung thất với biên độ chỉ +0,3V trên ngưỡng và với xung dự phòng khi tạo nhịp không thành công. Với điều chỉnh tự động xung nhĩ với biện độ xung +1V trên ngưỡng. Độ nhạy thích ứng như trong máy phá rung. 2 chương trình giảm tạo nhịp thất: IRS+, dùng thời gian trễ đến 400 ms. giảm suy tim trong các bệnh nhân với dẫn truyền nhĩ-thất tốt, VpSuppression, dùng DDDR<->ADIR, với giảm tạo nhịp thất tối đa. Chức năng cao cấp: đo trở kháng lồng ngực để theo dõi phù phổi, wireless, theo dõi từ nhà, san bằng nhịp. 2:Dây điện cực với vỏ silicone tương thích MRI 1,5 Tesla toàn thân đến mức SAR 4 W/Kg, tương thích MRI 3 T.Dây vít xoắn, dùng kim 6F. Các điện cực có lớp phủ fractal Iridium giúp đạt biên độ sóng cao, và điều chỉnh biên độ xung thành công. Đạt tiêu chuẩn: CE, ISO | Hộp 1 bộ | Bộ | 3
402 | Bộ máy tái đồng bộ tim 3 buồng kèm tính năng Blutooth Wireless Telemetry và chụp cộng hưởng từ toàn thân SureScan, kèm phụ kiện chuẩn. | "• Tạo nhịp tim, tái đồng bộ tim 3 buồng. • Điện cực thất trái 4 cực hoặc 2 cực. • SureScan: cho phép chụp MRI toàn thân 1,5T và 3T không giới hạn thời gian chụp, chiều cao và trạng thái sốt của bệnh nhân. • Tính năng BlueSync cho phép truyền dữ liệu không dây thông qua kết nối Bluetooth. Cho phép đồng bộ hóa dữ liệu tự động và an toàn với điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. • Leadless ECG cho phép thu thập tín hiệu EGM từ máy như ECG bề mặt • Tính năng quản lý ngưỡng kích thích LVCM, ACM, VCM • Tính năng Optivol theo dõi dịch trong phổi nhằm giúp chẩn đoán sớm suy tim. • Tự động đảm bảo phương pháp tái đồng bộ tim trong AF với: đáp ứng nhận cảm thất (Ventricular Sense Response) và đáp ứng dẫn truyền AF(Conducted AF Response) • Cardiac Compass: cung cấp dữ liệu về hoạt động của tim lên đến 14 tháng, giúp bác sĩ theo dõi tình trạng của bệnh nhân, những thay đổi này tương quan với các biến đổi trong lập trình thiết bị, thuốc men, hoạt động của bệnh nhân, hoặc các triệu chứng." | 1 bộ/ hộp | Bộ | 1
403 | Bộ máy tái đồng bộ tim 3 buồng kèm tính năng Blutooth Wireless Telemetry và chụp cộng hưởng từ toàn thân SureScan, kèm phụ kiện chuẩn. | "• Tạo nhịp tim, tái đồng bộ tim 3 buồng. • Điện cực thất trái 4 cực hoặc 2 cực. • SureScan: cho phép chụp MRI toàn thân 1,5T và 3T không giới hạn thời gian chụp, chiều cao và trạng thái sốt của bệnh nhân. • Tính năng BlueSync cho phép truyền dữ liệu không dây thông qua kết nối Bluetooth. Cho phép đồng bộ hóa dữ liệu tự động và an toàn với điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. • Leadless ECG cho phép thu thập tín hiệu EGM từ máy như ECG bề mặt • Tính năng quản lý ngưỡng kích thích LVCM, ACM, VCM • Tính năng Optivol theo dõi dịch trong phổi nhằm giúp chẩn đoán sớm suy tim. • Tự động đảm bảo phương pháp tái đồng bộ tim trong AF với: đáp ứng nhận cảm thất (Ventricular Sense Response) và đáp ứng dẫn truyền AF(Conducted AF Response) • Cardiac Compass: cung cấp dữ liệu về hoạt động của tim lên đến 14 tháng, giúp bác sĩ theo dõi tình trạng của bệnh nhân, những thay đổi này tương quan với các biến đổi trong lập trình thiết bị, thuốc men, hoạt động của bệnh nhân, hoặc các triệu chứng." | 1 bộ/ hộp | Bộ | 1
404 | Bộ thay van động mạch chủ qua đường ống thông | Bộ van tim sinh học động mạch chủ thay van qua da khung van chất liệu Nitinol, sử dụng sheath 18Fr, thiết kế van loại Supra-Annular Valve. Van sinh học được xử lý qua alpha-amino oleic acid (AOA), van có các kích thước 23mm, 26mm, 29mm và 34mm | Hộp 1 chiếc | Cái | 5
405 | Catheter đường mật (ống thông) các loại | Ống thông cannulas có đường kính ngoài 5F hoặc 7.0-5.5F; Chiều dài làm việc 210cm, tương thích với dây dẫn hướng 0.035inch | 1 Cái/Túi | Cái | 2
406 | Thọng lọng điện xoay trục các cỡ | Thòng lọng được thiết kế hình Oval hoặc Hexagonal Loop, tay cầm bằng nhựa. Chiều dài làm việc 120, 150cm, 180cm và 230cm, đường kính vỏ 1.8mm, 2.4mm. Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485. | 1 Cái/Túi | Cái | 20
407 | Bóng kéo sỏi mật 3 kênh các cỡ | Bóng kéo sỏi, có 2 dải cản quang ở đầu và cuối bóng, có 3 kênh (kênh guidewire, kênh bơm bóng và kênh bơm dd cản quang) Đường kính bơm bóng: có thể lựa chọn loại 15-18-20mm, Vị trí ra thuốc cản quang: có thể lựa chọn ra phía trên và phía dưới bóng Tương thích guidewire: có thể lựa chọn giữa 2 loại: guidewire đi trong lòng dụng cụ hoặc guidewire kết nối ở đầu cuối dụng cụ Phù hợp kênh làm việc đường kính 2.8mm hoặc 3.2mm, chiều dài làm việc 1900mm hoặc 1950mm, đường kính đầu cuối 5.5Fr. Có đánh dấu ở cuối dụng cụ (V-marking), có phần kết nối với ống soi (C-hook). | 1 Cái/Túi | Cái | 2
408 | Dao cắt cơ vòng oddi | Dao cắt cơ vòng có hỗ trợ ống thông dò, chiều dài dây cắt 20cm - 30cm, đường kính ngoài các cỡ: 3.9Fr, 4.4Fr, 4.9Fr, chiều dài đầu tip 5mm, Chiều dài ống thông 200cm, tương thích dây dẫn hướng 0.018 inch-0.035 inch. | 1 Cái/Túi | Cái | 2
409 | Dây dẫn đường mật (Guidewide) các cỡ | Dây dẫn đường (guide wire): có thể lựa chọn dạng đầu thẳng hoặc đầu cong (hỗ trợ đi vào những nhánh khó), chiều dài làm việc 4500mm, có lớp phủ thấm nước (hydrophilic) Temuro ở đầu dài 70mm, giúp dây dẫn dễ đi vào trong, đánh dấu 400cm từ đoạn đầu để hỗ trợ khi đo lường: 5-7cm: đánh dấu cản quang màu xanh lá, 8-9cm: đánh dấu hình xoắn ốc, 9-40cm: dấu X, đường kính ngoài 0.025" nhưng có độ cứng tối ưu để đảm bảo thao tác đổi dụng cụ thuận lợi. | 1 Cái/Túi | Cái | 3
410 | Bóng siêu âm nội soi | Bóng nội soi siêu âm không chứa chất latex. Tương thích với dây soi Olympus và Fujinon và Pentax. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA/CFS, CE, ISO 13485. | 1 Cái/Túi | Cái | 10
411 | Kìm sinh thiết đại tràng | Kìm sinh thiết có kim hoặc không kim có chất liệu bằng kim loại, tay cầm được thiết kế bằng nhựa ergonomic, có hai dây kéo ở tay cầm để cân bằng khi kìm đóng mở. Chiều dài làm việc 240cm, tương thích với kênh ống soi 2.8mm. Có vỏ bọc bằng chất liệu Endoglide tăng độ trơn bảo vệ kim sinh thiết. Ngàm có nhiều răng cưa nhỏ dễ dàng lấy mẫu hơn Tiêu chuẩn: CE, ISO 13485, CFG | 1 Cái/Túi | Cái | 50
412 | Kim tiêm cầm máu cấp cứu | Kim chích cầm máu nội soi, chiều dài làm việc 1650mm/2300mm, tương thích đường kính kênh dụng cụ tối thiểu 2.8mm, chiều dài kim 4mm, đường kính kim 23G | 1 Cái/Túi | Cái | 2
413 | Stent nhựa đường tụy các cỡ | Stent nhựa tuyến tụy các cỡ 3Fr, 4Fr, 5Fr, 7Fr, 10Fr loại đuôi heo, thẳng, chiều dài từ 2-18cm. Các stent với các kích thước khác nhau được phân biệt bởi màu sắc khác nhau. Có điểm đánh dấu cản quang và điểm đánh dấu mở stent. Stent nhựa đuôi heo được làm bằng chất liệu co-polymer phủ hydrophilic để tăng độ trơn với thiết kế vỏ stent mỏng, mềm, có khả năng đàn hồi, đã được chứng minh không gây dị ứng, nhìn thấy trên màn hình tăng sáng truyền hình | 1 Cái/Túi | Cái | 5
414 | Stent nhựa đường mật các cỡ | Stent nhựa đường mật các cỡ từ 7Fr, 8.5F, 10Fr; với các hình dạng loại cong ở giữa (Center bend), loại cong ở tá tràng (duodenal Bend) hoặc loại đuôi tai heo đôi (double pigtail); Chiều dài stent các cỡ: 5cm, 7cm, 9cm, 12cm, 15cm, 18cm. Stent nhựa đuôi heo được làm bằng chất liệu co-polymer phủ hydrophilic để tăng độ trơn với thiết kế vỏ stent mỏng, mềm, có khả năng đàn hồi, đã được chứng minh không gây dị ứng, nhìn thấy trên màn hình tăng sáng truyền hình | 1 Cái/Túi | Cái | 10
415 | Dụng cụ kẹp clip cầm máu | Tay cầm clip dùng nhiều lần có đường kính tối đa 2.75mm, tương thích kênh làm việc 2.8mm, chiều dài làm việc 1650-1950-2300mm Đạt tiêu chuẩn ISO Hoặc tương đương với sản phẩm của hãng Olympus | 1 Cái/Túi | Cái | 2
416 | Rọ lấy sỏi đường mật | Rọ lấy sỏi 4 dây tích hợp tay cầm, thiết kế đầu rọ có núm hình hạt đậu giúp dễ dàng đưa rọ vào ống mật, tương thích với tay cầm tán sỏi cấp cứu, có kênh bơm tưới rửa/thuốc cản quang, có kênh cho dây dẫn hướng loại 0.035 inches, có phần kết nối với ống soi (C-hook), chiều dài làm việc 1900mm, tương thích với kênh dụng cụ 3.7mm trở lên, đường kính rọ 22mm. Có V-Marking trên thân dụng cụ | 1 Cái/Túi | Cái | 2
417 | Vợt hớt dị vật | Vợt hớt dị vật hình oval, dùng một lần, đường kính vỏ ống 1.8mm-2.5mm-3.0mm, chiều dài làm việc 160cm, 230 cm, 350cm. Vợt hớt có 2 kích thước maxi. Độ mở của vợt: 3x6cm, 4x5.5cm, 2x4.5cm | 1 Cái/Túi | Cái | 5
418 | Dao cắt hớt dưới niêm mạc đầu cách điện | Dao cắt hớt dưới niêm có đầu cuối cách điện, bằng ceramic vỏ ngoài cách điện, với điện cực hình tam giác, vỏ ngoài có độ cứng tối ưu cho việc điều khiển dao, kênh làm việc phù hợp 2.8mm, chiều dài làm việc 1650mm, chiều dài dao 4mm, đường kính đầu cuối cách điện 2.2mm. | 1 Cái/Túi | Cái | 2
419 | Dao cắt hớt niêm mạc loại móc đốt | Dao cắt hớt niêm mạc, lưỡi dao có hình chữ L, có thể xoay được, có thể lựa chọn dao với các chiều dài làm việc: 1950mm đường kính dụng cụ kênh 2.8mm, chiều dài dao cắt 4.5 mm, chiều dài đoạn móc chữ L 1.3mm. | 1 Cái/Túi | Cái | 1
420 | Dao cắt hớt dưới niêm mạc hình núm | Dao cắt hớt dưới niêm, đầu dao hình nắm cửa đường kính 0.3mm, có thể kéo dài hoặc thu ngắn lại, chiều cao của núm khi thu ngắn lại chỉ còn 0.1mm để hỗ trợ đánh dấu và cầm máu an toàn, có kênh nước phụ, đường kính kênh dụng cụ 2.8mm, có thể lựa chọn dao với các chiều dài làm việc 1950mm, chiều dài dao cắt 2.0mm. | 1 Cái/Túi | Cái | 2
421 | Kẹp cầm máu nóng | Kẹp cầm máu điện, dùng hỗ trợ thủ thuật ESD với khả năng cầm máu nhanh và đáng tin cậy, thiết kế ngàm chống trượt để bám chắc vào điểm chảy máu, hỗ trợ tính năng xoay, chiều dài làm việc 1950mm, tương thích đường kính kênh dụng cụ tối thiểu 2.8mm, độ mở ngàm 4mm, tương thích ống soi dạ dày và ống soi đại tràng. | 1 Cái/Túi | Cái | 2
422 | Dao cắt hớt dưới niêm mạc loại đầu hình tam giác | Dao cắt hớt dưới niêm, lưỡi dao có hình tam giác, có hoặc không có kênh nước phụ chiều dài làm việc: 1650mm, đường kính kênh dụng cụ 2.8mm, chiều dài dao cắt 4.5mm, chiều dài đoạn đầu hình tam giác 0.4mm, hỗ trợ thủ thuật POEM. | 1 Cái/Túi | Cái | 1
423 | Rọ lấy sỏi đường mật | - Kênh dụng cụ tối thiểu: 2.8mm hoặc 3.7mm - Chiều dài làm việc 1900mm - Đường kính của rọ: 20mm - Thiết kế rọ 8 dây tích hợp tay cầm, đầu rọ có núm hình hạt đậu giúp dễ dàng đưa rọ vào ống mật, tương thích với tay cầm tán sỏi cấp cứu, có kênh bơm tưới rửa/thuốc cản quang, có phần kết nối với ống soi (C-hook), có V-Marking trên thân dụng cụ. - Loại xoay được hoặc tương thích với dây dẫn hướng 0.035'' - Dây rọ được phủ silicon giúp đóng mở rọ được trơn tru | 1 Cái/Túi | Cái | 3
424 | Fin lọc khí máy bơm khí | Fin lọc khí với nầu nối chuẩn ISO, sử dụng với máy bơm khí có lưu lượng lên đến 50 lít/phút, đóng gói tiệt trùng. | Túi 1 cái | Cái | 50
425 | Tay và lưỡi dao(2,3/2,3) điện đơn cực có hai phím bấm | Tay và lưỡi dao( thẳng) điện đơn cực có hai phím bấm, cáp dài 3.5m dùng với điện cực cỡ 2.3/2.4 mm. | Túi 1 cái | Cái | 100
426 | Dây nối bản điện cực trung tính | Dây nối bản điện cực trung tính | Túi 1 cái | cái | 4
427 | Bản mask dao mổ điện dùng 1 lần | Tấm điện cực thu hồi dòng điện sử dụng cho: - Người lớn có trọng lượng >15kg, kích thước 104x215 mm - Trẻ em có trọng lượng từ 5-15kg, kích thước 90x144 mm - Nhũ nhi có trọng lượng dưới 5 kg, kich thước 74x165mm | Túi 1 cái | Cái | 200
428 | Bản mask dao mổ điện dùng nhiều lần | Bản điện cực thu hồi dòng điện bằng cao su, loại dùng cho người lớn trên 15 kg, cáp dài 2,5 m, kích thước 25 x 12 cm. | Túi 1 cái | Cái | 2
429 | Catheter đốt lỗ có tưới nước muối 1 hướng | Đầu Catheter có thể uốn cong theo 1 hướng với nhiều kiểu cong khác nhau. Kích cỡ 8F. Khoảng cách điện cực: 1- 4 - 1mm. Cực ở đầu xa có chiều dài 4mm. Chiều dài Catheter 115cm | 1 cái / hộp | Cái | 2
430 | Túi chứa dịch não tuỷ | - Túi đựng dịch não tủy 650ml sử dụng một lần có vạch chia độ cùng với nắp bảo vệ và lọc chống nước - Tấm hỗ trợ, vạch chia độ mmH2O và mmHg để điều chỉnh ICP - Bình nhỏ giọt chứa dịch có vạch chia 100ml (± 2%) cùng với lỗ thông khí chống nước - 3 cổng 3 đầu stopcock cùng với đầu khóa Luer-Lock, cổng dành riêng cho tiêm, lấy mẫu hoặc đo ICP - Ống truyền dịch não tủy, dài 160cm, đầu khóa Luer-Lock, van chống tràn ngược và kẹp. | 01 bộ/hộp | Bộ | 30
431 | Bộ dây đo áp lực nội sọ trong não thất bằng phương pháp tạo đường dẫn, kèm dẫn lưu dịch não tuỷ | 1. Catheter có gắn cảm biến, nằm trong ống dẫn silicon 3mm, có que dẫn đường, có dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài, có vạch chia để xác định độ sâu 2. Mũi khoan xương sọ, đường kính 3,5 mm, có thể điều chỉnh độ sâu 3. Que điều chỉnh độ sâu mũi khoan 4. Trocar có ống tạo đường hầm 5. Vòng cố định 6. Khóa dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE. | 01 bộ/hộp | Bộ | 15
432 | Bộ phụ kiện dành cho nội soi cột sống | Bộ phụ kiện dành cho nội soi cột sống gồm: 1 khăn trải bàn dụng cụ size L, 01 tấm phủ nội soi cột sống, 04 khăn đa dụng, 02 bao chụp đầu đèn. | bộ/gói | Bộ | 30
433 | Sản phẩm chống dính trong phẫu thuật 5ml | Gel hyaluronic acid được đóng sẵn trong bơm tiêm 5ml, hàm lượng 10mg/ml. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, CFS | Hộp 1 bơm tiêm tiệt trùng 5 ml | Cái | 600
434 | Sản phẩm chống dính trong phẫu thuật 2,5ml | Gel hyaluronic acid được đóng sẵn trong bơm tiêm 2.5ml, hàm lượng 10mg/ml. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, CFS | Hộp 1 bơm tiêm tiệt trùng 2,5 ml | Cái | 400
435 | Sản phẩm chống dính trong phẫu thuật 2ml | Gel hyaluronic acid được đóng sẵn trong bơm tiêm 2ml, hàm lượng 10mg/ml. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, CFS | Hộp 1 bơm tiêm tiệt trùng 2 ml | Cái | 400
436 | Keo sinh học chống dính 1cc | Sản phẩm chống dính chứa Poloxamer, gelatin, Chitosan. Thể tích 1ml | Hộp 1 xy lanh | Hộp | 65
437 | Keo sinh học chống dính 1.5cc | Sản phẩm chống dính chứa Poloxamer, gelatin, Chitosan. Thể tích 1,5 ml | Hộp 1 xy lanh | Hộp | 65
438 | Keo sinh học chống dính 3cc | Sản phẩm chống dính chứa Poloxamer, gelatin, Chitosan. Thể tích 3ml | Hộp 1 xy lanh | Hộp | 20
439 | Keo sinh học chống dính 5cc | Sản phẩm chống dính chứa Poloxamer, gelatin, Chitosan. Thể tích 5 ml | Hộp 1 xy lanh | Hộp | 30
440 | Buồng tiêm tĩnh mạch cấy dưới da cỡ 6,5 F | Buồng tiêm tĩnh mạch cấy dưới da gồm vỏ ngoài được làm từ chất liệu Polysulphone và buồng chứa bên trong bằng Titanium, có thể chịu được áp lực lên đến 325 psi (22,4 bar). Trọng lượng: 4,7 g, thể tích bên trong buồng: 0,25 ml. Diện tích đáy buồng 30 x 22 mm, đường kính nắp buồng 9,5 mm, chiều cao 10,6 mm. Tương thích MRI, không chứa Latex, DEHP và PVC. Ống thông (catheter) bằng vật liệu Silicone dài 800 mm được đánh dấu cách nhau mỗi 1 cm, đường kính ngoài 6,5 F (2,2 mm), đường kính trong 1,1 mm, lưu lượng cao, luồn theo phương pháp Seldinger. . Lưu lượng đạt 10 ml/phút đối với kim 22 G và 24 ml/phút với kim 19 G | Hộp 1 Bộ | Bộ | 10
441 | Buồng tiêm tĩnh mạch cấy dưới da cỡ 8,5 F | Buồng tiêm tĩnh mạch cấy dưới da gồm vỏ ngoài được làm từ chất liệu polysulphone và buồng chứa bên trong bằng titanium, có thể chịu được áp lực lên đến 325 psi (22,4 bar). Trọng lượng: 4,7 g, thể tích bên trong buồng: 0,25 ml. Diện tích đáy buồng 30 x 22 mm, đường kính mặt buồng 9,5 mm, cao 10,6 mm. Tương thích MRI, không chứa Latex, DEHP và PVC. Ống thông (catheter) bằng vật liệu Silicone dài 800 mm được đánh dấu cách nhau mỗi 1 cm, đường kính ngoài 8,5 F (2,8 mm), đường kính trong 1,6 mm, luồn theo phương pháp Seldinger. Lưu lượng đạt 12 ml/phút đối với kim 22 G và 37 ml/phút với kim 19 G | Hộp 1 Bộ | Bộ | 20
442 | Sản phẩm xương nhân tạo dung tích 3cc | Sản phẩm xương nhân tạo β-TCP tinh khiết, kích thước hạt 45-75 µm, dạng gel, dễ hấp thu, có thể tạo hình, có thể trộn lẫn được Thành phần: Beta-TCP và Hydrogel ( Poloxamer, HPMC) Đóng gói: 3cc | Hộp 1 xy lanh | Hộp | 15
443 | Sản phẩm xương nhân tạo dung tích 5cc | Sản phẩm xương nhân tạo β-TCP tinh khiết, kích thước hạt 45-75 µm, dạng gel, dễ hấp thu, có thể tạo hình, có thể trộn lẫn được Thành phần: Beta-TCP và Hydrogel ( Poloxamer, HPMC) Đóng gói: 5cc | Hộp 1 xy lanh | Hộp | 15
444 | Sản phẩm xương nhân tạo dạng hạt 5cc | Xương nhân tạo chất liệu carbon-apatite, cấu trúc lỗ liên kết 3 chiều, kích thước lỗ 300μm, độ xốp 70-80%, dạng hạt. Thành phần: carbon- apatite 5cc | Hộp 1 xy lanh | Hộp | 15
445 | Xương nhân tạo hạt 10cc | Xương nhân tạo dạng hạt, cấu trúc lỗ mô phỏng kênh Harvesian tương tự xương người, được bao bên ngoài bởi lớp màng Hyaluronic acid giúp kết dính và tránh vỡ vụn xương, thành phần gồm Hydroxyapatite và Beta-. tricalcium phosphat tỷ lệ 60/40, số lượng kênh trong hạt từ 3-16 kênh, đường kính kênh 100-300 micromet. Thể tích 20cc | Hộp 1 xy lanh | Hộp | 15
446 | Xương nhân tạo hạt 20cc | Xương nhân tạo dạng hạt, cấu trúc lỗ mô phỏng kênh Harvesian tương tự xương người, được bao bên ngoài bởi lớp màng Hyaluronic acid giúp kết dính và tránh vỡ vụn xương, thành phần gồm Hydroxyapatite và Beta-. tricalcium phosphat tỷ lệ 60/40, số lượng kênh trong hạt từ 3-16 kênh, đường kính kênh 100-300 micromet. Thể tích 20cc | Hộp 1 xy lanh | Hộp | 15
447 | Xương nhân tạo hạt 30cc | Xương nhân tạo dạng hạt, cấu trúc lỗ mô phỏng kênh Harvesian tương tự xương người, được bao bên ngoài bởi lớp màng Hyaluronic acid giúp kết dính và tránh vỡ vụn xương, thành phần gồm Hydroxyapatite và Beta-. tricalcium phosphat tỷ lệ 60/40, số lượng kênh trong hạt từ 3-16 kênh, đường kính kênh 100-300 micromet. Thể tích 30cc | Hộp 1 xy lanh | Hộp | 15
Ghi chú: Bôi nền đỏ là không chắc chắn. Bôi lền vàng là tra trên BYT

## PL 1
PHỤ LỤC 1 ( Kèm theo Thông báo số 1901/TB BVT ngày 29 tháng 09 năm 2021)
STT | Tên vật tư y tế | Thông số kỹ thuật tham khảo | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng
1 | Ambu thổi ngạt người lớn | Chất liệu PVC trong. Bao gồm mặt nạ bóp bóng PVC số 5 có van để thổi khí vào giúp vành đệm ôm sát mặt bệnh nhân, van Patient, van giảm áp lực, túi thở PVC 1600ml, van bóng bóp, bóng bóp oxy thể tích 2600ml. | Hộp 01 bộ | Bộ | 15
2 | Ambu thổi ngạt trẻ em | Chất liệu nhựa PVC trong. Cấu tạo: 01 mặt nạ bóp bóng, 01 van Patient, 01 van giảm áp lực, 01 túi thở PVC ≥500ml, 01 van bóp bóng, 01 bóng bóp oxy thể tích ≥ 2600ml và hệ thống dây dẫn. | Túi 1 cái | Bộ | 3
3 | Băng ép to bản | Kích thước: 10cm x 4.5m. Chất liệu: cotton co giãn. | Hộp 01 cuộn | Cuộn | 800
4 | Bộ dẫn lưu đường mật qua da, hai đầu, có khóa với các kích cỡ 8.5F, 10F, 12F và 14F. | Thiết bị được làm bằng ống đơn, với ≥ 17 lỗ thoát dịch. Kích cỡ 8.5, 10, 12 và 14 F. Vị trí phần thoát dịch ≥ 11cm. Vật liệu bằng polyurethane. | Hộp/5 cái | Cái | 20
5 | Bộ dây đo áp lực nội sọ tại nhu mô não có chốt cố định trên hộp sọ | 1. Catheter làm bằng polyamid, gắn cảm biến (sensor) ở đầu, đường kính 0,7mm. 2. Chốt có vít vặn chặt . 3. Vòng nhựa để điều chỉnh độ sâu của chốt. 4. Mũi khoan đường kính 2,7mm có thể điều chỉnh độ sâu. 5. Que điều chỉnh độ sâu mũi khoan. 6. Que thông (dùi chọc màng cứng | 01 bộ/hộp | Bộ | 10
6 | Bộ dây đo áp lực nội sọ trong não thất bằng phương pháp tạo đường dẫn, kèm dẫn lưu dịch não tuỷ | 1. Catheter có gắn cảm biến, nằm trong ống dẫn silicon 3mm, có que dẫn đường, có dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài, có vạch chia để xác định độ sâu 2. Mũi khoan xương sọ, đường kính 3,5 mm, có thể điều chỉnh độ sâu 3. Que điều chỉnh độ sâu mũi khoan 4. Trocar có ống tạo đường hầm 5. Vòng cố định 6. Khóa dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài | 01 bộ/hộp | Bộ | 15
7 | Bộ kít thu nhận tiểu cầu, túi đôi | Bộ kít có gắn sẵn các đường dây.Bộ kít có hệ thống giảm thiểu bạch cầu LRS. Có bầu bẫy khí trên đường trả máu về. | 6 bộ/thùng | Bộ | 844
8 | Bộ thay van động mạch chủ qua đường ống thông | Bộ van tim sinh học động mạch chủ thay van qua da khung van chất liệu Nitinol, sử dụng sheath 18Fr, thiết kế van loại Supra-Annular Valve. Van sinh học được xử lý qua alpha-amino oleic acid (AOA), van có các kích thước 23mm, 26mm, 29mm và 34mm | 1 Cái/ Hộp | Cái | 5
9 | Bơm tiêm đầu xoáy | Bơm tiêm đầu xoáy, có 2 loại: 1ml và 3ml. sản phẩm này bao gồm thanh Pit tông, Pit tông, khóa, kết nối khóa Male. | 1 cái/ túi | Cái | 400
10 | Buồng tiêm tĩnh mạch cấy dưới da cỡ 6,5 F | Buồng tiêm tĩnh mạch cấy dưới da gồm vỏ ngoài được làm từ chất liệu Polysulphone và buồng chứa bên trong bằng Titanium, áp lực ≥ 325 psi (22,4 bar). Trọng lượng: 4,7 g, thể tích bên trong buồng: 0,25 ml. Diện tích đáy buồng 30 x 22 mm, đường kính nắp buồng 9,5 mm, chiều cao 10,6 mm. Ống thông (catheter) bằng vật liệu Silicone dài 800 mm, đường kính ngoài 6,5 F (2,2 mm), đường kính trong 1,1 mm. | Hộp 1 Bộ | Bộ | 10
11 | Buồng tiêm tĩnh mạch cấy dưới da cỡ 8,5 F | Buồng tiêm tĩnh mạch cấy dưới da gồm vỏ ngoài được làm từ chất liệu polysulphone và buồng chứa bên trong bằng titanium, ápp lực ≥ 325 psi (22,4 bar). Trọng lượng: ≤ 4,7 g, thể tích bên trong buồng: 0,25 ml. Diện tích đáy buồng 30 x 22 mm, đường kính mặt buồng 9,5 mm, cao 10,6 mm. Ống thông (catheter) bằng vật liệu Silicone dài 800 mm được đánh dấu, đường kính ngoài 8,5 F (2,8 mm), đường kính trong 1,6 mm. Lưu lượng đạt 12 ml/phút đối với kim 22 G và 37 ml/phút với kim 19G. | Hộp 1 Bộ | Bộ | 20
12 | Canuyn tĩnh mạch gập góc đầu sắt | Cannulae tĩnh mạch 1 tầng mũi cong đầu kim loại xiên góc có lỗ thông. các cỡ 12-≥ 28Fr, co nối 1/4 và 3/8 dài 35.6 cm. | 10 cái /hộp | Cái | 10
13 | Catheter thông tim 5F | Kích thước: 4Fr, 5Fr dài từ 80cm -≥110 cm. Cấu trúc 3 lớp: Lớp giữa là lớp đan kép, lớp trong và ngoài bằng Nylon-polyurethane. lòng rộng ≥1,03mm | 05 cái/ hộp | cái | 4
14 | Cassette bệnh phẩm | Chất liệu acetat polymer. Có nhiều màu sắc để lựa chọn. Thiết kế lỗ để thoát hóa chất khi sử dụng. Có góc viết tên mẫu | Hộp 500 cái | Cái | 10000
15 | Catsette dùng nhiều lần | Chất liệu Sinicol. Phù hợp với máy Faco Faros Oerli | Hộp 1 chiếc | Chiếc | 10
16 | Chỉ đặt điện cực cơ tim | Chỉ dài 60cm, 1 kim thân tròn đầu nhọn dài ≥17mm và 1 kim thẳng dài ≥ 60mm, cong 1/2 vòng tròn, kim được phủ silicon | Hộp 12 sợi | Sợi | 83
17 | Chỉ khâu van tim có miếng đệm | Chỉ không tan tổng hợp đa sợi Polyester số 2/0, áo bao silicone, có pledget 7 x3 mm, dài ≥ 75cm, 2 kim, kim tròn. | Hộp 60 sợi | Sợi | 224
18 | Dẫn lưu dịch não tủy ngoài kèm Catheter não thất | gồm: bộ dẫn lưu ngoài (ống nối dài với đầu ống hình chữ T, đầu bên kia là khóa 4 chiều, ông kết nối với một đầu kết nối với catheter dạng chữ T liền với một ống tiêm,một van chống trào ngược, kết nối với một bình dẫn lưu 75 mm, kèm theo một ống sả dịch dẫn lưu, túi dẫn lưu dung tích ≥ 350ml). và Catheters não thất có tráng barium dài 35 cm đường kính ngoài 2,9 mm, đường kính trong 1,6 mm, một que luồn bằng thép không rỉ dài 38 cm, một nắp đậy dạng luer, một đai buộc chỉ khâu, một trocar dài 15 cm, một nắp đậy. | Túi 01 bộ | Bộ | 51
19 | Dẫn lưu dịch não tủy trong, áp lực thấp kèm que luồn | Gồm Bộ dẫn lưu dịch não tủy trong áp lực thấp (bao gồm van kiểm soát dòng chày dịch não tủy bằng silicone và Polypropylen, ống dẫn lưu não thất được tráng bằng barium sulfate, ông dẫn lưu ổ bụng bằng silicon) ống dẫn lưu luồn ổ bụng dài ≥ 60 cm và que tạo đường hầm dễ uốn chiều dài ≥ 45 cm, đường kính trong ≥ 3,5 mm. | Túi 01 bộ | Bộ | 4
20 | Dẫn lưu dịch não tủy trong, áp lực trung bình kèm que luồn | Gồm Bộ dẫn lưu dịch não tủy trong áp lực trung bình (bao gồm van kiểm soát dòng chày dịch não tủy bằng silicone và Polypropylen, ống dẫn lưu não thất được tráng bằng barium sulfate, ông dẫn lưu ổ bụng bằng silicon) ống dẫn lưu luồn ổ bụng dài ≥ 60 cm và que tạo đường hầm dễ uốn chiều dài ≥ 45 cm, đường kính trong ≥ 3,5 mm. | Túi 01 bộ | Bộ | 10
21 | Dao cắt cầm máu siêu âm dùng cho mổ mở | Dao cắt cầm máu siêu âm đầu lưỡi cong,đường kính cán ≥ 5mm, chiều dài cán ≥ 23cm dùng kết hợp với dây dao HP054. Tương thích sử dụng với Dao mổ siêu âm GEN04, GEN11. | Hộp 01 bộ | Bộ | 15
22 | Dao cắt cầm máu siêu âm mổ nội soi | Dao cắt cầm máu siêu âm có đầu lưỡi cong đường kính cán dao ≥ 5mm, chiều dài cán 36 cm, dùng thích hợp với dây dao HP054. | Hộp 01 bộ | Bộ | 10
23 | Dao cắt hớt dưới niêm mạc hình núm | Đầu dao hình nắm cửa đường kính 0.3mm, có thể kéo dài hoặc thu ngắn lại, chiều cao của núm khi thu ngắn lại chỉ còn 0.1mm. Đường kính kênh dụng cụ 2.8mm, chiều dài làm việc ≥ 1650mm, chiều dài dao cắt ≥1.5mm. | Cái/túi | Cái | 2
24 | Dao cắt hớt dưới niêm mạc đầu cách điện | Dao cắt hớt dưới niêm có đầu cuối cách điện, bằng ceramic vỏ ngoài cách điện, với điện cực hình tam giác,kênh làm việc ≥ 2.8mm, chiều dài làm việc ≥ 1650mm, chiều dài dao ≥4mm, đường kính đầu cuối cách điện ≥ 2.2mm. | Cái/túi | Cái | 2
25 | Dao phẫu thuật phaco 15 độ | Tay cầm nhựa. Tạo độ mở rộng góc 15° tạo độ sâu từ 3-≥5mm, mũi dao nhọn. | 6 cái/ Hộp | Cái | 2200
26 | Dây bù dịch | Dây bù dịch sau màng lọc dùng được cho máy thận nhân tạo Dialog | Túi 1 cái | Cái | 150
27 | Dây dẫn can thiệp mạch ngoại vi, ái nước cỡ nhỏ dễ điều khiển | Dây dẫn can thiệp mạch ngoại vi chất liệu lõi thép không gỉ, cỡ 0.018", phủ ái nước Hydrophilic ở đầu xa 8cm -≥ 12cm. Chiều dài 110cm -≥ 300cm. | 01 cái/ hộp | Cái | 2
28 | Dây dẫn đường cho ống thông chẩn đoán bằng kim loại | Dây dẫn chẩn đoán, được phủ PTFE - Đầu dây dạng thẳng, có định dạng đầu típ Newton, Bentson hoặc chữ J: 1,5; 3; 6; 15 mm - Đủ các kích cỡ 0.038", 0.035”, 0.025”, 0.021", 0.018” dài 80cm -≥ 260cm | 10 cái/ Hộp | Cái | 130
29 | Dây Ga ro | Làm từ vải hoặc thun cotton có sức co giãn tốt, có gai dán | Túi 10 cái | Cái | 650
30 | Dây silicon nối lệ quản có nút | Chất liệu ống: silicon Chiều dài ống: ≥ 40mm Đường kính ống: 0.64mm Đường kính viền nút: 2mm | Hộp 1 cái | Cái | 30
31 | Dụng cụ cố định lưới thoát vị( thành bụng, bẹn) dùng trong phẫu thuật nội soi | 1/ Dụng cụ cố dịnh lưới thoát vị gồm ≥30 ghim hình xoắn ốc. 2/ Chất liệu Titanium hoặc hợp kim titan. 3/ Chiều cao ghim 3.8mm, đường kính ghim 4mm. | 6 chiếc/ hộp | Cái | 20
32 | Dụng cụ lấy dị vật trong lòng mạch loại nhỏ | Dụng cụ bắt dị vật: - Ba vòng tròn độc lập; - Platinum cho quan sát; - Lõi dây được tạo bởi hợp kim nitinol;- Momen xoắn điều khiển 1:1; - Đường kính làm việc: 6-10mm, 9-15mm, 12-20mm, 18-30mm, 27-45mm; - Chiều dài ống thông: 100cm . | 1 cái/ hộp | Cái | 2
33 | Giấy điện tim 1 cần | Giấy in nhiệt dạng cuộn. Có dòng kẻ. Dùng được cho máy điện tim 1 cần. Kích thước khổ giấy 50mm. | Hộp 10 cuộn | Cuộn | 419
34 | Giấy điện tim 12 cần | Giấy in nhiệt kiểu xấp. Dùng cho máy điện tim 12 cần. Kích thước 210mm x 140mm x200 sheets. | Túi 01 tập | Tập | 710
35 | Hóa chất H2O2 | Thành phần: Nước 50%, hydrogen Peroxide 50%. Trạng thái vât lý: Dạng lỏng, không màu, tương thích với máy Plasmax P110-1D. | 150ml/ lọ | Lọ | 40
36 | Khí Ethylene Oxid | Thành phần: Khí Ethylene Oxide, trọng lượng ≥ 170gr/ bình. | Hộp 12 bình | Bình | 700
37 | Khung giá đỡ (stent) động mạch cảnh tự bung chất liệu Elgiloy | Khung giá đỡ (stent) động mạch cảnh tự bung chất liệu Elgiloy. Đường kính từ 6mm - ≥ 10mm. Chiều dài từ 21mm - ≥ 37mm. | 01 cái/ hộp | Cái | 2
38 | Khung giá đỡ (stent) động mạch thận loại gắn trên bóng có thiết kế Tandem Architecture, chất liệu thép không gỉ 316L, bóng trong stent chất liệu DynaLEAP | Khung giá đỡ (stent) động mạch thận loại gắn trên bóng với hệ thống thanh stent Micro và Macro xen kẽ. Chất liệu thép không gỉ 316L, bóng trong stent chất liệu DynaLEAP. Đường kính 4mm -≥ 7mm với hệ thống Monorail Catheter 0.014”/0.018”. Chiều dài: 14-≥ 19mm. | 01 cái/ hộp | Cái | 1
39 | Kim sinh thiết có kim dẫn đường 5C | Kính thước kim từ 14-20G, chiều dài từ 100-200mm. | 1 Cái / 1 túi | Cái | 204
40 | Lamen 24mm*40mm | Kích thước: 24mm x 40mm; bề dày 0.13 -0.17mm. | Hộp 100 cái | cái | 2000
41 | Lamen 24mm*50mm | Kích thước: 24mm x 50mm; bề dày 0.13 - 0.17mm. | Hộp 100 cái | Cái | 11570
42 | Lamen kích thước 40mm x 22mm | Kích thước 40mm x 22mm | Hộp 100 cái | Cái | 9000
43 | Mũ giấy | Sản xuất từ nguyên liệu gạc không dệt, thông thoáng.Được tiệt trùng | Túi 100 cái | cái | 3000
44 | Ống hút tim trái | Cannulae hút tim trái có 2 loại đầu silicone hoặc pvc, có thông khí | 20 cái /hộp | Cái | 20
45 | Ống máu lắng | Ống thủy tinh chân không 8x120mm chứa 0,32ml chất chống đông Natri Citrate 3.2%. Thể tích mẫu 1,28ml. Nắp cao su. Sử dụng tương thích máy xét nghiệm máu lắng Mix-rate X20. | Hộp 100 cái | cái | 7000
46 | Ống nghe | Gồm 1 ống nghe có màng lọc, dây đeo tai nghe 2 bên. Trọng lượng ≤ 130g. | Hộp 01 cái | Cái | 50
47 | Ống nghiệm nhựa có nắp 12 x 75mm | Ống nghiệm nhựa PS/PP 5ml (12 x 75mm). | Bịch 500 cái | Cái | 16185
48 | Ống thông dẫn đường mạch máu ngoại biên đầu thẳng và đối bên 4F,5F,6F làm bằng thép không gỉ phủ lớp Polymer và PTFE dài 45cm/100cm | Ống thông can thiệp mạch máu ngoại biên - Kích thước 4F-≥ 6F dài 45-100 cm. - Chất liệu: thép không gỉ, phủ polymer. - Hình dáng: cong dùng cho mạch chậu và thẳng - Tương thích wire 0.035" - Có loại thẳng và đối bên crossover - Đầu típ có marker cản quang - Có valve cầm máu và stopcock 3 cửa | 1 Cái/ Hộp | Cái | 40
49 | Phin lọc máy thở | Cổng đo CO2 có nắp đậy. Thể tích lưu thông khí tối thiểu 200ml. Khả năng lọc tới 99,99%. | Túi 1 cái | Cái | 12555
50 | Phin lọc vi khuẩn (loại phin xanh sử dụng cho máy Koko) | Tương thích với máy đo chức năng hô hấp KOKO. ID: 45.5 , OD: 48.0mm. Hiệu quả lọc: Vi khuẩn (BFE): ≥ 99%. | Túi cái | Cái | 5000
51 | Phổi nhân tạo kèm dây dẫn cho bệnh nhân trên 40kg | Bộ phổi nhân tạo có tích hợp phin lọc động mạch ( Oxy + AF), sử dụng công nghệ cuộn bó sợi Affinity có sẵn để tạo ra lọc động mạch tích hợp 25 μ, được cuộn bằng 6 vùng riêng biệt và chặt dần lên giữ dòng chảy đều và hoàn thiện chuyển đổi khí và lọc hạt. - Loại màng: Xốp nhỏ, Polypropylen, cấu trúc rỗng, có phủ Balance - Diện tích bề mặt lớp màng: khoảng 2.5m2 - Thể tích mồi tĩnh: khoảng 260ml - Tốc độ lưu chuyển của dòng máu: khoảng từ 1- 7 lít/ phút - Áp lực nước tối đa lên thành: 30psi - Đường ra động mạch: khoảng 3/8inches - Đường tĩnh mạch vào: 3/8 inches - Đường tuần hoàn khép kín: khoảng 1/4 inches - Đường vào của khí: khoảng 1/4 inches - Đường thoát khí: khoảng 3/8 inches - Đường nước: khoảng 1/2 inches ngắt kết nối nhanh - Dung tích bình chứa: khoảng 4000ml - Mức độ vận hành tối thiểu: khoảng 200 ml - Lọc cardiotomy: 25 µm - Tấm chắn: khoảng 105 micrômét Tấm chắn nguồn cuối cùng: 105 micrômét | 1 quả/ hộp hoặc 2 quả/ hộp | Quả | 10
52 | Que truyền vành các cỡ | chiều dài ≥ 15cm | 10 cái/hộp và 20 cái/hộp | Cái | 10
53 | Sonde chụp mạch cobra | Kích thước 4Fr-5Fr dài 65- 100cm. Trục linh hoạt, phủ lớp ái nước. lòng rộng ≥ 1.03mm. Cấu trúc 3 lớp: Lớp giữa là lớp đan kép, Lớp trong là Nylon-polyurethane. Lớp ngoài là Polyurethane elastomer. Hình dạng tiêu chuẩn kiểu Cobra | 05 cái/ hộp | cái | 30
54 | Sonde chụp mạch não | Kích thước: 4Fr-5Fr dài từ 80cm -110cm. Cấu trúc 3 lớp: Lớp giữa là lớp bện đôi bằng thép không rỉ, Lớp trong và ngoài bằng Nylon-polyurethane. lòng rộng ≥ 1,03mm. Hình dạng tiêu chuẩn | 05 cái/ hộp | cái | 20
55 | Sonde dẫn lưu ổ bụng | Dạng ống, không lỗ và có lỗ. Chất liệu: Nhựa. Đường kính bên trong 5.0mm - 7.0 mm, đường kính ngoài 7.0 mm - 10 mm. | Túi 01 cái | Cái | 2000
56 | Túi bọc máy vi phẫu | Thành phần màng nilon, Đã tiệt trùng. | Gói 01 cái | cái | 100
57 | Túi đóng gói thuốc đông y | Chiều dài ≥ 390 mét, khổ ngang 10cm. Bộ 2 cuộn. | Cuộn đôi | Cuộn đôi | 10
58 | Túi ép dẹt 10cm x 200m loại 1 | Lớp giấy và lớp nhựa. Lớp nhựa gồm 2 lớp Polyester (PE) và lớp Polypropylen( PP). Yêu cầu: có 3 loại chỉ thị: Hơi nước, Formadehyde và Ethylenoxide. kích thước 10 cm * 200 m. | Thùng 06 cuộn | Cuộn | 15
59 | Túi ép dẹt 10cm x 200m loại 2 | Có 2: lớp film và lớp giấy - Tính năng sử dụng: sử dụng được trong tiệt khuẩn hơi nước và EO.Có 2 loại chỉ thị được in trên mép hàn, dùng cho 2 phương pháp tiệt khuẩn hơi nước và khí EO - Kích thước: 100mm*200m | Thùng 06 cuộn | Cuộn | 40
60 | Túi ép dẹt 20cm x 200m | Lớp giấy và lớp nhựa. Lớp nhựa gồm 2 lớp Polyester (PE) và lớp Polypropylen( PP). Yêu cầu: có 3 loại chỉ thị: Hơi nước, Formadehyde và Ethylenoxide. kích thước 20 cm * 200 m. | Thùng 04 cuộn | Cuộn | 100
61 | Túi ép phồng 30cm x 8cm x 100m | Lớp giấy và lớp nhựa. Lớp nhựa gồm 2 lớp Polyester (PE) và lớp Polypropylen( PP). Yêu cầu: có 3 loại chỉ thị: Hơi nước, Formadehyde và Ethylenoxide. kích thước 30cm x 8cm x 100m. | Thùng 02 cuộn | Cuộn | 180
62 | Van động mạch chủ cơ học các cỡ | Thiết kế kiểu van dạng Supra-annular. Vật liệu: + Chất nền: Graphite chứa 20% tungsten Khung van: titanium hoặc MP35N, thành phần hợp kim cobalt- chromium alloy. + Lớp phủ ngoài: solid pyrolytic carbon. Góc mở cánh van khoảng 85 độ, góc đóng cánh van khoảng 25 độ Kích cỡ van : 16-≥ 28mm Diện tích khả dụng tương ứng: 1.55-5.35cm2 +Bản lề cánh van có chiều cong ra ngoài vành van Khung van làm từ pyrolytic carbon | 1 cái /hộp | Cái | 10
63 | Vi ống thông lấy huyết khối mạch não các cỡ | Cấu tạo gốm những sợi thép không gỉ quấn vòng quanh thân, lớp áo hydrophilic bao bề mặt ngoài, lớp PTFE lót lòng trong cùng, lớp nhựa Pebax. Đường kính ngoài gần-xa là 2.7Fr-2.4Fr, đường kính trong 0.021", chiều dài ≥153cm | 01 cái/ hộp | Cái | 28
64 | Vi ống thông siêu nhỏ Microcatheter 2.7F, kèm vi dây dẫn | Vi ống thông 2.7 - Hình dạng: loại đầu thẳng - Khả năng tương thích dây dẫn guidewire: 0.025 inch - Khả năng tương thích ống thông catheter: 0.041 inch - Có 1 marker ở đầu tip - Lớp trong phủ PTFE, lớp ngoài ái nước phủ Hydrophilic. | 1 cái/hộp | Cái | 30
65 | Vòng van ba lá nhân tạo Sorin các cỡ | Vòng van tim nhân tạo ba lá Duran Ancore hoặc tương đương. Có marker đánh dấu. Kích cỡ 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35mm | 1 cái /hộp | Cái | 10
66 | Vòng van hai lá nhân tạo các cỡ | Vòng van tim nhân tạo hai lá có hình quả thận. đường kính trong: 24mm - 38mm; đường kính ngoài: 28,9mm - 42,9mm; diện tích trong vòng van: 269,3mm2 - 669,4mm2. | 1 cái /hộp | Cái | 10
67 | Catheter động mạch đùi có đầu nhận cảm biến áp lực và nhiệt độ | - Được dùng để theo dõi huyết động học ít xâm lấn - Thiết bị gồm một đầu cảm biến nhiệt tại đầu catheter dùng trong phương pháp pha loãng nhiệt qua phổi - Có nòng thứ hai để đo huyết áp động mạch - Chất liệu được làm bằng Polyurethane - Đường kính vòng ngoài: 5F - Chiều dài sử dụng: 200mm - Đặc tính và chiều dài của dây dẫn: Đường kính 0,53 mm/ chiều dài 600mm - Đường kính và chiều dài của cannul: + Đường kính 18G/ chiều dài 80 mm + Đường kính 20G/ chiều dài 55 mm - Que nong mạch: Đường kính ngoài 1,8 mm | 01 bộ/túi | Bộ | 40
68 | Bộ cảm biến đo huyết áp động mạch và bộ phận cảm biến nhiệt | - Theo dõi huyết áp động mạch đáng tin cậy - Theo dõi cung lượng tim chính xác cùng với catheter PiCCO - Cảm biến áp lực được thiết kế trong suốt dễ dàng kiểm tra - Chất liệu: Polycarbonate (PC), Polyethylen (PE), Silicone (SI), Polyvinlchlorid (PVC), ABS - Hệ thống xả: Tốc độ 3ml/h với áp lực 300mmHg trong túi xả (xả nhanh > 2ml/s) - Chiều dài dây đo huyết áp màu đỏ dài 150cm - Tiệt trùng bằng Ethylene oxide | 01 bộ/túi | Bộ | 40
69 | Hoá chất khử khuẩn mức độ cao | Thành phần: Ortho-Phthalaldehyde 0.55%, 14 ngày, PH 7.2-7.8. Tương thích với vật liệu Polystyrene, Cyanoacrylate. Can ≥3.78 Lít. Kèm dụng cụ đong | can 3,78 lít | can | 160
70 | muối viên tinh khiết | Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 | Bao 25kg | kg | 10000
71 | Ống eppendorf 1,5ml | Ống nghiệm nhựa PP tinh khiết thể tích tối đa 1,5ml.Túi ≥ 500 cái | Túi 500 cái | Túi | 30
72 | Chỉ khâu van tim số 2/0 có miếng đệm Pledget cỡ 3x3mm | Chỉ khâu không tiêu đa sợi thành phần polyester. Chỉ số 2/0, dài 75cm, 2 kim tròn đầu nhọn 16mm, kim cong 1/2 vòng tròn, kim được phủ silicon. Kèm miếng đệm Pledget 3x3mm. | 48 sợi/hộp | Sợi | 240
73 | Thuỷ tinh thể đơn tiêu cự | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mảnh, không ngậm nước, màu vàng, thiết kế 2 càng kép chữ C - Thiết kế quang: Khúc xạ - phi cầu. - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic hấp thụ UV và lọc ánh sáng xanh, và lọc ánh sáng vàng tự nhiên -Đường kính quang 6.0mm, - Đường kính tổng 13mm - Chỉ số khúc xạ 1.47 - Dải công suất từ 0D - +9.0D ( mức tăng 1D); từ + 10D - + 30D (Mức tăng 0.5D); từ + 31.D - +35.0D (mức tăng 1D) -Kích thước vết mổ 2.4 mm -Hằng số A 118.9 ( STK/T) -Chỉ số ABBE 58 - Cung cấp injector kèm catridge sử dụng một lần + Độ sâu tiền phòng: ACD 5.49 | Hộp 1 cái | Cái | 1200
74 | Dao mổ phaco 2.2mm | - Kích cỡ lưỡi dao mổ: 2.2mm, 1 mặt vát, lưỡi bẻ góc | 6 cái/ hộp | Cái | 700
75 | Dao mổ phaco 2.8mm | hai mặt vát, bẻ góc, kích thước 2.8mm | 6 cái/ hộp | Cái | 500
76 | Nhầy mổ phaco 2.0 | Hàm lượng: 2.0% Dung tích: 2ml/1xilanh Thành phần: - Hydroxypropyl methyl cellulose: 20mg - Sodium Chloride: 6,4 mg - Potassium Chloride: 0,75 mg - Calcium Chloride: 0,48 mg - Magnesium Chloride: 0,30mg - Sodium acetate: 3,90mg - Sodium citrate 2H2O: 1,70 mg. Độ nhớt: 4.000-5.000 mPas Độ PH: 6,8-7,5 Độ thẩm thấu: 270-400 mOsm/kg Kích thước kim bơm: 23G | 1 ống/ hộp | Ống | 1200
77 | Nhầy mổ phaco 1.4 | Hàm lượng:1,4% Sodium Hyaluronate. - Dung tích:1ml/1xilanh. - Độ nhớt: trung bình 30.000 mPas - Độ pH: 6,8-7,4 - Trọng lượng phân tử:1.1-2.0 triệu Daltons. - Độ thẩm thấu: 270-400 mOSm/kg - Thành phần cho 1ml: + Sodium Hyaluronate: 14mg + Sodium Chloride: 8,5mg + Disodium Hydrogenphosphate: 0,563mg + Sodium Dihydrogenphosphate: 0,045mg + Nước cất vừa đủ. | 1 ống/ hộp | Ống | 350
78 | Nhuộm bao | Thuốc nhuộm bao Auroblue. Thành phần có trypan blue 0.06% kết hợp với Natri chlorid và dung dịch đệm, giúp quan sát xé bao thủy tinh thể với thủy tinh thể bị đục hoặc mắt có đồng tử hẹp, đường viền quanh vùng xé bao luôn rõ nét khi phẫu thuật, giảm thiểu nguy hại khi chưa hoàn thành xé bao, đóng gói trong lọ vô khuẩn, độ PH: 7.0-8.5 Dung tích 1 ml. Quy cách đóng gói: 05 lọ/Hộp Bảo quản nơi râm mát, tránh ánh sáng | 05 lọ/Hộp | Lọ | 350
79 | Vòng căng mống mắt | Dụng cụ mở mống mắt , kích thước vòng polypropylene 7mm và duy trì độ mở trong suốt quá trình phẫu thuậ | 5 cái/hộp | Cái | 10
80 | Vòng căng bao | Đảm bảo điều kiện ổn định trong suốt quá trình phẫu thuật, Ngăn chặn chứng xơ hóa trong túi bao CTR10: Đường kính tổng 12.0 Đường kính đóng: 10.0mm CTR 11: Đường kính tổng: 13.0 đường kính đóng : 11.0mm Quy cách đóng gói: 1 Cái/ Hộp Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 1 cái/ hộp | Cái | 10
81 | Đầu Sinicone bọc tuýp phaco 2.2 | - Tiệt trùng sẵn - Chất liệu Silicone, trong suốt - Phù hợp với dòng máy của Oertli - Thụy Sĩ hiện có tại Bệnh viện | 1 cái/Hộp | Cái | 30
82 | Đầu Sinicone bọc tuýp phaco 2.8 | - Tiệt trùng sẵn - Chất liệu Silicone, màu xanh - Phù hợp với dòng máy của Oertli - Thụy Sĩ hiện có tại Bệnh viện | 1 cái/Hộp | Cái | 20
83 | Lưỡi bào xương sụn các cỡ | Đường kính từ: 4.0-5.0mm, chiều dài làm việc 130mm. dải lưỡi 2 lớp, kết hợp vừa bào và hút. - Dùng với máy chuyên dụng Synergy Resection Console. | Cái/túi | Cái | 60
84 | Chỉ siêu bền | Chỉ làm bằng chất liệu polyester. Thân chỉ có đánh dấu. Chỉ dài ≥ 38 inches, kèm kim 26,5mm hình dạng 1/2 vòng tròn. | Cái/túi | Tép | 40
85 | Lưỡi đốt theo công nghệ cắt đốt bằng sóng Radio Frequence | Đầu cong 90 độ. - Tương thích máy đốt Radio chuyên dụng SynergyRF Console. | Cái/túi | Cái | 40
86 | Dây dẫn nước vào ổ khớp trong nội soi chạy máy | Bộ dây dẫn bơm tưới hoạt dịch trường mổ ổ khớp có hộp cảm biến. Đóng gói tiệt trùng, tương thích cho máy Continuous Wave II pump. | Cái/túi | Cái | 40
87 | Vít rỗng khóa 6.5 | - Chất liệu hợp kim titanium, có hai loại gen một phần và gen toàn phần - Đường kính 6.5mm ứng với chiều dài từ 45 -105 mm với bước tăng 5mm đối với loại gen toàn phần. Gen một phần chiều dài từ 50mm đến 120mm. Vít có cấu tạo là vít xốp khóa rỗng nòng | Cái/túi | Cái | 40
88 | Vít khóa đk 5.0 mm | - Chất liệu hợp kim titanium, tự taro - Đường kính 5.0mm, đầu vít tựkhoan, tự tạo ren, dài 10-90mm. Với chiều dài từ 10 - 50 mm gen tăng 2 mm, từ 50-90 gen tăng 5 mm | Cái/túi | Cái | 80
89 | Catheter chụp mạch máu dạng Sidewinder | Cấu trúc 3 lớp: lớp đan kép ở giữa. Lòng rộng 1.2mm đối với catheter cỡ 5F. Chất liệu Polyurethan rich nylon. Không bị gập gẫy khi xoay lắc | Cái/túi | Cái | 20
90 | Catheter chụp mạch não dạng Mani 5F | Kích thước 5Fr dài 65 -≥ 100cm. Trục linh hoạt, phủ lớp ái nước, lòng rộng ≥ 1.03mm. Cấu trúc 3 lớp: Lớp giữa là lớp đan kép, Lớp trong là Nylon-polyurethane. Lớp ngoài là Polyurethane elastomer. Hình dạng tiêu chuẩn kiểu Mani. | Cái/túi | Cái | 10
91 | Guide wire cứng đầu cong | Kích thước: cỡ 0.035 inch, dài 260cm, loại cứng. Dài 260cm đầu thẳng, góc 45 độ hoặc hình chữ J, phần đầu linh hoạt dài 3cm. Vật liệu: dây lõi kim loại, lõi dây làm bằng Nitinol, ngoài là Polyurethane, lớp áo Tungsten, phủ ngoài cùng bằng lớp ái nước | Cái/túi | Cái | 10
92 | Bóng tắc mạch dùng cho mạch thẳng | Bao gồm ống thông có gắn bóng đơn và vi dây dẫn 0.010''. Dùng để chèn cổ túi phình động mạch não cổ rộng với vị trí mạch thẳng. Bóng có các loại đường kính 3, 4 và 5mm. Chiều dài bóng 10, 15, 20 và 30 mm. Đường kính đầu gần 2.8F, đường kính đầu xa 2.2F | 1 cái/ hộp | Quả | 5

## PL 2
Tên nhà thầu: Công ty …............................................................
Địa chỉ liên hệ:…..........................................................................
Điện thoại: …................................................................................
Email: ….........................................................................................
PHỤ LỤC 2 BÁO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ
Căn cứ Văn bản số /TB-BVT ngày 29/09/2021 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh về việc mời báo giá trang thiết bị y tế. Chúng tôi (tên đơn vị…………………) có địa chỉ tại: …………………………….. Xin gửi đến Qúy Bệnh viện báo giá và thông tin của hàng hóa như sau:Công ty xin gửi tới quý Bệnh viện thông tin của các mặt hàng công ty có thể cung cấp như sau:
Đơn vị: VNĐ
STT | Tên hàng hóa | Tên Thương mại, Ký mã hiệu hàng hóa | Thông số kĩ thuật cơ bản | Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu. | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Đơn giá (VAT) | Hãng/nước chủ sở hữu | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Nước cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do | Phân loại TTBYT (A,B,C,D) | Phân nhóm theo TT 14/2020 | Giá trúng thầu 12 tháng gần nhất |  |  |  | Ghi Chú
[14 empty] | Giá trúng thầu | Số QĐ phê duyệt trúng thầu | Ngày QĐ phê duyệt trúng thầu | Đơn vị ra quyết định
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19)
Ghi chú: (2) yêu cầu nhà thầu tham chiếu với bộ mã theo thông tư số : 04/2017/TT-BYT, ngày 14/04/2017. (09) là giá trọn gói bao gồm các loại thuê, phí, lệ phí, bảo hiểm, vận chuyển, giao hàng tại kho Bệnh viện. Gía trúng thầu ưu tiên tham khảo giá đã được công khai trên cổng thông tin của Bộ Y tế.
Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]